## Ramię C opis
Załącznik nr 3.1
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
| Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji |  | TAK
| Producent – pełna nazwa, adres |  | TAK
| Kraj pochodzenia |  | TAK
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Zakup apartu RTG z ramieniem C - 1 szt.
I. | GENERATOR I LAMPA RTG
1 | Moc generatora RTG min. 15 kW |  | TAK
2 | Częstotliwość tętnienia wysokiego napięcia min. 50 kHz |  | Najwyższa – 10 pkt. Najniższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
3 | Zakres napięć min. 40 - 120 kV |  | TAK
4 | Zakres prądu [mA] |  | TAK
| · Fluoroskopia ciągła (standardowa) |  | TAK
| Min. 10,0mA |  | TAK
| · Fluoroskopia ciągła (wysokokontrastowa) Min. 20,0 mA |  | TAK
5 | Fluoroskopia pulsacyjna Min. 10 imp/s |  | Najwyższa – 10 pkt. Najniższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
6 | Lampa z wirującą anodą |  | TAK
7 | Ilość ognisk lampy RTG min. 2 |  | TAK
8 | Małe ognisko lampy RTG ≤ 0,3 |  | TAK
9 | Duże ognisko lampy RTG ≤ 0,6 |  | TAK
10 | Pojemność cieplna lampy RTG min. 250 kHU |  | TAK
11 | Pojemność cieplna kołpaka RTG min. 1500 kHU |  | TAK
12 | Automatyka ADC |  | TAK
13 | Automatyka zabezpieczająca lampę przed przegrzaniem |  | TAK
14 | Dodatkowa filtracja w celu redukcji dawki zgodnie z wymogami dla pediatrii |  | TAK
15 | Blendy obrotowe prostokątne |  | TAK
16 | Blenda irysowa (okrągła) |  | TAK
17. | Aparat wyposażony w układ pomiaru dawki ekspozycji (dawkomierz) z wyświetlaniem dawki na konsoli technika i zintegrowany z DICOM |  | TAK
II. | GEOMETRIA
1 | Ramię C w pełni wyważone |  | TAK
2 | Angulacja (obrót wokół osi wzdłużnej) - Min.. ± 180° |  | TAK
3 | Ruch orbitalny (obrót wokół osi poprzecznej) min. 135° |  | TAK
4 | Odchylenie (obrót wokół osi pionowej) min. ± 10° |  | TAK
5 | Przesuw poziomy [cm] min. 20 cm |  | TAK
6 | Przesuw pionowy zmotoryzowany [cm] min 45 cm |  | Najwyższa – 10 pkt. Najniższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
7 | Hamulce wszystkich ruchów |  | TAK
8 | Najniższa wysokość promienia poziomego max. 75 cm |  | TAK
9 | Odległość SID [cm] min. 95 cm |  | TAK
10 | Prześwit między wzmacniaczem obrazu a głowicą min. 75 cm |  | TAK
11 | Aretaż kół w pozycji równoległej do stołu operacyjnego |  | TAK
III. | TOR WIZYJNY
1 | Średnica wzmacniacza obrazu ["] min. 9” |  | TAK
2 | Ilość dostępnych formatów wzmacniacza obrazu min. 3 |  | TAK
3 | Ilość monitorów obrazowych typu LCD min. 2 |  | TAK
4 | Przekątna ekranu monitorów ["] min. 18” |  | TAK
5 | Luminancja min. 250 Cd/ m2 |  | TAK
6 | Regulacja kąta monitorów |  | TAK
7 | Regulacja wysokości monitorów min. 20 cm |  | Najwyższa – 10 pkt. Najniższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
8 | Obrót obrazu |  | TAK
IV. | SYSTEM CYFROWEGO OBRAZOWANIA
1 | Pamięć ostatniego obrazu (LIH) |  | TAK
2 | Kolimacja komputerowa zdalna na zatrzymanym obrazie (wg LIH) bez użycia promieniowania |  | TAK
3 | Matryca obrazu Min. 1000x1000 pix. |  | TAK
4 | Głębokość akwizycji Min. 12 bit |  | TAK
5 | Pojemność pamięci Min. 10 000 obrazów w matrycy min. 1000x1000 pix. |  | TAK
6 | Wbudowany dysk o pojemności min. 80 GB na którym zapisywane są wykonywane zdjęcia |  | TAK
7 | Prędkość akwizycji dyskowej Min. 25 obr/s |  | TAK
8 | Przyłącze sieciowe w standardzie DICOM z eksportem obrazów |  | TAK
9 | Specjalistyczny pakiet kardio-angiograficzny zawierający min: fluoroskopia subtrakcyjna, Pixelshift, Maxop, Roadmap, Remasking oraz dedykowane ustawienia kardiologiczne, dla elektrofizjologii, do wszczepiania rozruszników |  | TAK
10 | Redukcja szumów w czasie rzeczywistym |  | TAK
11 | Powiększenia, pomiary odległości i kątów |  | TAK
12 | Funkcja mozaika podgląd 16 obrazów na jednym ekranie |  | TAK
13 | Wyostrzanie krawędzi w czasie rzeczywistym |  | TAK
14 | Blendy elektroniczne przysłaniające niediagnostyczne elementy obrazu |  | TAK
15 | Możliwość przeglądania obrazów DICOM z innych urządzeń jak CT, MRI |  | TAK
16 | Klawiatura alfanumeryczna do wpisywania danych i nanoszenia opisów |  | TAK
17 | Zapis obrazów na DVD w standardzie DICOM z przeglądarką na PC |  | TAK
18 | Zestawienie dawki dla badania |  | TAK
V. | WYPOSAŻENIE
1 | Pedał wyzwalania skopii |  | TAK
2 | Ręczne wyzwalanie skopii / grafii za pomocą uchwytu na przewodzie |  | TAK
VI. | WYMAGANIA DODATKOWE, WARUNKI GWARANCJI I SERWISU
1 | Rok produkcji oferowanego fabrycznie nowego sprzętu min. 2018 |  | TAK
2 | Dokumentacja: instrukcje obsługi w jęz. polskim |  | TAK
3 | Certyfikaty i dopuszczenia zgodne z obowiązującym prawem |  | TAK
4 | Gwarancja na cały zestaw min. 24 miesięcy |  | TAK
5 | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych |  | TAK
6 | Podłączenie i uruchomienie wszystkich aplikacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu do istniejącego systemu PACS/RIS posiadanego przez Zamawiającego |  | TAK
7 | Fartuch połówka ( spódniczka) - 0,50 Pb - 2 szt., okulary ochronne - 2 szt.
8 | Okres, przez który dostawca gwarantuje dostępność części – minimum 10 lat |  | TAK
9 | Czas reakcji serwisu, w tym zdalna diagnostyka (jeśli jest dostępna) - w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy - do 24 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii: telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. |  | TAK
10 | Czas skutecznej naprawy niewymagającej wymiany części – maksimum 3 dni robocze |  | TAK
11 | Czas skutecznej naprawy wymagającej importu części – maksimum 7 dni roboczych |  | TAK
12 | Liczba bezpłatnych gwarancyjnych przeglądów serwisowych zgodnie z wymogami producenta |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Aparaty RTG przyłóżkowe opis
Załącznik nr 3.2
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
| Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji |  | TAK
| Producent – pełna nazwa, adres |  | TAK
| Kraj pochodzenia |  | TAK
I. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Zakup cyfrowego aparatu RTG do badań przyłózkowych - 2 szt.
1. | Aparaty fabrycznie nowe – rok produkcji 2018 |  | TAK
2. | Mobilny cyfrowy aparat RTG z mobilnymi bezprzewodowymi detektorami cyfrowymi o wymiarach min 35 cm× 43 cm oraz min 25 cm×30 cm |  | TAK
3. | Deklaracja zgodności i certyfikat CE zgodna z aktualnie obowiązującym prawem (w tym dyrektywy UE). |  | TAK
4. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
5. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi aparatu min 3 dni ( po 4 godzin) |  | TAK
II. | Charakterystyka ogólna - generator, kolumna
1. | Napięcie zasilania: 230V 50 Hz +/- 10% |  | TAK
2. | Moc generatora min. 20 kW |  | TAK
3. | Zakres napięcia generatora od min. 40 kV do min. 125 kV |  | TAK
4. | Zakres regulacji iloczynu prądu i czasu ekspozycji min. 0,1 – 320 mAs |  | TAK
5. | Maksymalna wartość prądu ≥ 300 mA |  | TAK
6. | Minimalny czas ekspozycji ≤ 1 ms. |  | TAK
7. | Możliwość wykonania ekspozycji poprzez akumulatorowe zasilanie generatora. |  | TAK
8. | Możliwość wyzwalania ekspozycji za pomocą kabla o długości ≥2.5m, lub możliwość ekspozycji z bezprzewodowego pilota umożliwiającego wyzwolenie z odległości co najmniej 5m. |  | TAK
9. | Programy anatomiczne |  | TAK
10. | Oprogramowanie w języku polskim lub programy anatomiczne w języku polskim/ piktogramy |  | TAK
11. | Szerokość aparatu ≤ 70 cm |  | TAK
12. | Maksymalna wysokość aparatu złożonego w pozycji transportowej ≤ 140 cm |  | TAK
13. | Zakres obrotu kołpaka lampy wokół osi poziomej nie mniejszy niż -1300 +1300 |  | TAK
14. | Zakres pochylania kołpaka lampy nie mniejszy niż + 90° - 10° |  | TAK
15. | Obrót kolumny w zakresie m.in. +/-270o |  | TAK
16. | Aparat wyposażony we własny zespół napędowy zasilany z akumulatorów, umożliwiający zmotoryzowane przemieszczanie się urządzenia. Akumulatory o wysokiej żywotności. |  | TAK Najwyższa – 10 pkt. Najniższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
17. | Max. prędkość jazdy (w przód) ≥ 4,0 km/h |  | Najwyższa – 10 pkt. Najniższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
18. | System zabezpieczeń przed najazdem na przeszkodę |  | TAK
19. | Możliwość sterowania ruchem aparatu, skręcanie, jazda do przodu, jazda do tyłu – umiejscowiona na kołpaku lampy |  | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt
20. | Waga aparatu ≤ 600kg |  | TAK
III. | Lampa
1. | Lampa dwuogniskowa z wirującą anodą |  | TAK
2. | Wielkość dużego ogniska ≤ 1,2 mm |  | Najniższa – 10 pkt. Najwyższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
3. | Wielkość małego ogniska≤ 0,6 mm |  | Najniższa – 10 pkt. Najwyższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
4. | Pojemność cieplna anody ≥ 120 kHU |  | TAK
5. | Prędkość obrotów anody ≥ 2700 obr/min. |  | TAK
6. | Zakres obrotu kolimatora ≥ +/- 90o |  | TAK
7. | Zakres wysokości ogniska od podłogi ≥ 55 –200 cm |  | TAK
8. | Kolimator z wbudowanymi filtrami pediatrycznymi redukującymi dawkę promieniowania, min 3 różne filtracje |  | TAK
9. | Kolimator z oświetleniem w technologii LED
10. | Aparat wyposażony w układ pomiaru dawki ekspozycji (dawkomierz) z wyświetlaniem dawki na konsoli akwizycyjnej technika i zintegrowany z DICOM |  | TAK
11. | Maksymalny zasięg ramienia – odległość ognisko - kolumna aparatu ≥ 125 cm |  | TAK
12. | Rodzaj ramienia mocującego lampę: teleskopowy |  | TAK
13. | Automatyczny pomiar odległości SID lub wbudowana miarka do pomiaru odległości SID bezpośrednio w kolimator |  | TAK
IV. | DETEKTOR CYFROWY ( A, B )
1. | Detektor mobilny bezprzewodowy |  | TAK
2. | Typ i budowa płaskiego detektora cyfrowego w technologii Csl |  | TAK
3. | Stopień ochrony min. IP44 |  | TAK
V. | A: DETEKTOR CYFROWY O ROZMIARZE MIN 35cmx43 cm
1. | Rozmiar płaskiego detektora cyfrowego, min. 35x43 cm (+/-5%) |  | TAK
2. | Wielkość piksela ≤ 150 µm |  | TAK
3. | Liczba bitów przetwarzania ≥ 16 bitów |  | TAK
4. | Waga płaskiego detektora cyfrowego z bateriami, ≤ 3,0 kg |  | Najniższa – 10 pkt. Najwyższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
5. | Kratka przeciwrozproszeniowa pozioma instalowana na panel z zatrzaskiem dostosowana do zakresu odległości SID min 96-203 |  | TAK
6. | Kratka przeciwrozproszeniowa pionowa instalowana na panel z zatrzaskiem |  | TAK
7. | DQE – wydajność kwantowa detektora ≥ 56% zmierzona zgodnie z normą IEC RQA5 przy 1 lp/mm |  | TAK
8. | Rozdzielczość obrazowa ≥3,3 lp/mm |  | TAK
9. | Ładowarka dla detektora 35 cm×43 cm, Baterie min 2 szt |  | TAK
10. | Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze ≥180 |  | ≥180 ekspozycji – 0 pkt ≥525 ekspozycji – 10 pkt
11. | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki, min. 100 kg |  | TAK
VI. | B:DETEKTOR CYFROWY O ROZMIARZE 30cmx25 cm
1. | Detektor mobilny bezprzewodowy noworodkowy |  | TAK
2. | Rozmiar płaskiego detektora cyfrowego min. 25x30 cm (+/-5%) |  | TAK
3. | Wielkość piksela ≤ 150 µm |  | TAK
4. | Liczba bitów przetwarzania ≥ 16 bitów |  | TAK
5. | Waga płaskiego detektora cyfrowego z bateriami ≤ 2,0 kg |  | Najniższa – 10 pkt. Najwyższa – 0 pkt. Pozostałe proporcjonalnie
6. | Kratka przeciwrozproszeniowa instalowana na panel z zatrzaskiem, dostosowana do zakresu odległości SID min 96-203 |  | TAK
7. | Maksymalne obciążenie detektora (na całej powierzchni detektora) dla projekcji wykorzystujących mobilność detektora bez zabudowy – ekspozycje z tzw. wolnej ręki, min. 100 kg |  | TAK
8. | DQE – wydajność kwantowa detektora ≥ 56% zmierzona zgodnie z normą IEC RQA5 przy 1 lp/mm |  | TAK
9. | Rozdzielczość obrazowa ≥3,3 lp/mm |  | TAK
10. | Ładowarka dla detektora 30 cm×25 cm, Baterie min 2 szt |  | TAK
11. | Ilość ekspozycji na naładowanym akumulatorze ≥180 |  | ≥180 ekspozycji – 0 pkt ≥525 ekspozycji – 10 pkt
VII. | KONSOLA TECHNIKA |  | TAK
1. | Aparat wyposażony w dwie kieszenie do przechowywania kratek przeciwrozproszeniowych podczas transportu |  | TAK
2. | Obsługa aparatu za pomocą wbudowanego w konsolę dotykowego monitora LCD o rozmiarze ≥17', i matrycy obrazowej nie mniejszej niż 1280x1024 umożliwiającego nastawianie parametrów ekspozycji i sterowanie obróbką obrazu, wybór i zmiana parametrów generatora · Podgląd wykonanego zdjęcia umożliwiający jego akceptację lub usunięcie |  | TAK
3. | Czas od akwizycji do pojawienia się obrazu referencyjnego na monitorze aparatu max. 5 sek. |  | TAK
4. | Wybór parametrów obróbki obrazu |  | TAK
5. | Liczba obrazów zapamiętywana na dysku twardym (w pełnej matrycy) min. 3000 ( pojemność dysku m.in. 500 Gb) |  | TAK
6. | Regulacja okna obrazu |  | TAK
7. | Zoom min. 2 razy |  | TAK
8. | Zarządzanie bazą pacjentów i badań |  | TAK
9. | Analiza zdjęć odrzuconych |  | TAK
10. | Współpraca ze standardem DICOM, obsługą protokołów: worklist manager(WLM),storage, MPPS,DICOM storage commitment: - możliwość samodzielnej zmiany przez zamawiającego konfiguracji sieciowej i listy serwerów pacs - automatyczne wybieranie badań na podstawie procedury serwera listy roboczej i możliwość samodzielnej edycji przez użytkownika - raport dawki w formacie DICOM zgodnie z dyrektywą EUROATOM 2013/59 |  | TAK
11. | Interfejs sieciowy przewodowy i bezprzewodowy |  | TAK
12. | Programy anatomiczne w języku polskim z możliwością edycji nazw |  | najniższa – 0 pkt najwyższa– 10 pkt pozostałe proporcionalnie
13. | Przesyłanie obrazów w formacie DICOM 3.0 do stacji lekarskich, systemu archiwizacji PACS, robota nagrywającego płyty cd/dvd |  | TAK
14. | Aparat może komunikować się z siecią szpitalną za pomocą modułu łączności bezprzewodowej lub kabla |  | TAK
VIII. | POZOSTAŁE WYMAGANIA
1. | Aparat RTG posiadający jeden wspólny certyfikat CE na cały aparat w klasie minimum IIb. |  | TAK
2. | Wykonanie w cenie oferty testów akceptacyjnych |  | TAK
3. | Podłączenie i uruchomienie wszystkich aplikacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu do istniejącego systemu PACS/RIS posiadanego przez Zamawiającego wraz z uruchomieniem DICOM WORKLIST |  | TAK
4. | Fartuch połówka ( spódniczka) - 0,50 Pb - 4 szt., osłony na gonady ( motylek) - po 2 szt. S i L, okulary ochronne - 2 szt. |  | TAK
5. | Parawany 2mm Pb - 4 szt |  | TAK
6. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
7. | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowane urządzenia min. 24 miesięcy |  | TAK
8. | Czas reakcji serwisu, w tym zdalna diagnostyka (jeśli jest dostępna) - w dni robocze, tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy - do 24 godzin, licząc od momentu zgłoszenia awarii: telefonicznie, faksem lub pocztą elektroniczną. |  | TAK
9. | Czas na usunięcie awarii (rozumiane jako przywrócenie pierwotnej funkcjonalności) [dni robocze] ≤ 4 dni |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## USG radiologia opis
Załącznik nr 3.3
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
1. | Zakup aparatu USG - 2 szt.
2. | Z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Obrazowej i Radiologi Zabiegowej
Lp. | PARAMETRY
I. | Ogólne
1. | Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą, systemem archiwizacji oraz videoprinterem B&W sterowanymi z klawiatury. |  | TAK
2. | Aparat fabrycznie nowy, rok produkcji 2018 dostarczony przez autoryzowanego dystrybutora producenta. |  | TAK
3. | Zasilanie urządzenia 230V 50 MHz |  | TAK
4. | Aparat wyposażony w cyfrowy beamformer |  | TAK
5. | Cztery koła skrętne z centralną blokadą min 2 kół do jazdy kierunkowej i pozycji parkingowej |  | TAK
6. | Fabrycznie wbudowany monitor LED, kolorowy, bez przeplotu. Przekątna m.in 23cale Rozdzielczość monitora m.in. 1920x1080x24 bity |  | TAK
7. | Aparat wyposażony w panel dotykowy min. 13 cali rozdzielczość m.in. 1920x1080 |  | TAK
8. | Regulacja nachylenia panelu dotykowego wyzwalana sensorem dotykowym |  | TAK
9. | Regulacja panelu sterowania w min. 4 kierunkach |  | TAK
10. | Elektryczna regulacja panelu sterowania z pamięcią (aparat przy wyłączeniu wraca do pozycji parkingowej, przy włączeniu wraca do pozycji zadanej przez operatora). Zakres regulacji góra /dół m.in. 18 cm |  | TAK
11. | Regulacja panelu sterowania: lewo/prawo, przód/tył z zastosowaniem elektromechanicznego hamulca |  | TAK
12. | Konsola aparatu wyposażona w fabryczny podgrzewacz do żelu umiejscowiony na wysokości panelu operatora oraz klawiaturę wirtualną – dostępną na panelu dotykowym, po stronie prawej |  | TAK
13. | Dodatkowa klawiatura alfanumeryczna wysuwana spod pulpitu operatora |  | TAK
14. | Cyfrowa regulacja TGC (min. 10 wirtualnych suwaków) dostępna na panelu dotykowym, z funkcją zapamiętywania kilku preferowanych ustawień |  | TAK
15. | Skala szarości: min. 256 odcieni |  | TAK
16. | Cyfrowy układ formowania wiązki ultradźwiękowej min. 3 000 000 kanałów procesowych |  | TAK
17. | Zakres pracy dostępnych głowic obrazowych min. 1-18 MHz |  | TAK
18. | Minimum 4 aktywne, równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowych w technologii bezpinowej, plus jedno gniazdo parkingowe |  | TAK
19. | Minimum 12700 obrazów pamięci dynamicznej CINE |  | TAK
20. | Archiwizacja danych pacjentów, raportów, obrazów pętli obrazowych na lokalnym dysku twardym SSD |  | TAK
21. | Minimum 1000 GB pojemności dysku twardego SSD |  | TAK
22. | Archiwizacja sekwencji filmowych na dysku twardym w czasie badania (równoległe nagrywanie) i po zamrożeniu (pętli CINE). |  | TAK
23. | Możliwość exportu obrazów i pętli obrazowych na dyski CD, DVD, pamięci Pen-Drive w formatach min. BMP, JPG, TIFF, DICOM, AVI (dla pętli obrazowych) |  | TAK
24. | Tryb B |  | TAK
25. | Głębokość penetracji minimum 2-30 cm |  | TAK
26. | Wyświetlany zakres pola obrazowego minimum 0-30 cm |  | TAK
27. | Obrazowanie trapezowe na głowicach liniowych |  | TAK
28. | Maksymalna dynamika systemu minimum 360dB |  | TAK
29. | Minimum 8 stref ogniskowania przy nadawaniu |  | TAK
30. | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach JEDNOCZEŚNIE |  | TAK
31. | Maksymalna prędkość obrazowania (frame rate) minimum 1900 fps |  | TAK
32. | Zoom dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych |  | TAK
33. | Całkowita wielkość powiększenia minimum 4x |  | TAK
34. | Możliwość rotacji obrazu o 360° w skoku co 90° |  | TAK
35. | Zmiana wzmocnienia obrazu zamrożonego i obrazu z pamięci CINE |  | TAK
36. | Obrazowanie harmoniczne minimum 3 częstotliwości |  | TAK
37. | Obrazowanie harmoniczne z odwróconym impulsem |  | TAK
38. | Funkcja automatycznej optymalizacji obrazu przy pomocy jednego przycisku dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia i wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) |  | TAK
39. | Tryb M |  | TAK
40. | Tryb M z Dopplerem Kolorowym |  | TAK
41. | Doppler Kolorowy |  | TAK
42. | Maksymalna prędkość w Dopplerze Kolorowym minimum 7,8 m/s |  | TAK
43. | Kąt pochylenia bramki Kolorowego Dopplera minimum +/- 20° |  | TAK
44. | Doppler Pulsacyjny |  | TAK
45. | Maksymalna prędkość obrazowania w trybie PWD minimum 1000 fps |  | TAK
46. | Prędkość w Dopplerze Pulsacyjnym minimum 11,0 m/s |  | TAK
47. | Regulacja wielkości bramki w Dopplerze Pulsacyjnym minimum 0,5-20 mm |  | TAK
48. | Tryb Triplex (B+CD/PD+PWD) |  | TAK
49. | Obrazowanie złożeniowe (B+B/CD) w czasie rzeczywistym |  | TAK
50. | Obrazowanie krzyżowe na głowicach liniowych i convex |  | TAK
51. | Zaawansowany filtr do redukcji szumów speklowych polepszający jednocześnie obrazowanie w skali szarości oraz skalę kontrastu z jednoczesnym uwydatnieniem granic tkanek - uzyskany obraz jest zbliżony do obrazów MRI |  | TAK
52. | Zaawansowana funkcja dedykowana do obrazowania wysokiej czułości i rozdzielczości do wykrywania i obrazowania bardzo wolnych przepływów |  | TAK
53. | Doppler Fali Ciągłej (CWD) wraz z pomiarami kardiologicznymi |  | TAK
54. | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien jak także innych struktur anatomicznych znacznie, poprawiające rozdzielczość uzyskanych obrazów. |  | TAK
55. | Oprogramowanie służące do wizualizacji w czasie rzeczywistym micro przepływów naczyniowych, umożliwiający detekcję zarówno bardzo wolnych przepływów jak także w pewnym stopniu wizualizację cienkościennych naczyń krwionośnych. |  | TAK
56. | Obrazowanie wykorzystujące technologię detekcji fali poprzecznej (shearwave) w celu określenie sztywności badanej tkanki, umożliwiające wizualizację graficzną – w czasie rzeczywistym (mapowany kolorem obszar ROI) jak i liczbową (wskazanie obszarów wewnątrz ROI – wartość podana w kPa lub m/s) dostępne na głowicach – linia, convex |  | TAK
57. | Obrazowanie elastograficzne w czasie rzeczywistym umożliwiające uwidocznienie różnic sztywności tkanki dostępne na głowicach liniowych i convex z kodowaniem kolorem i pomiarem względnym |  | TAK
58. | Obrazownie elastograficzne fali poprzecznej na głowicy liniowej i convexowej (shearwave) |  | TAK
59. | Obrazowanie panoramiczne |  | TAK
60. | Obrazowanie z użyciem środków kontrastujących |  | TAK
61. | Funkcja nagrywania badania „na żywo” bezpośrednio na nośniki CD/DVD oraz USB |  | TAK
62. | Opcja Dicom Q/R |  | TAK
63. | Opcja poprawiająca wizualizację igły biopsyjnej |  | TAK
64. | Histogram z możliwością pomiarów określonych obszarów |  | TAK
65. | Oprogramowanie do badań min: brzusznych kardiologicznych ginekologicznych mięśniowoszkieletowe położnicze pediatrycznych małych narządów transkranialne urologicznych naczyniowych neonatologicznych elastografia |  | TAK
66. | Pomiary podstawowe na obrazie: pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości Możliwość przypisania kolejności wykonywania pomiarów do danego użytkownika, funkcja automatycznego rozpoczynania kolejnego pomiaru po wykonaniu uprzedniego Możliwość wykreowania własnej formuły obliczeniowej |  | TAK
67. | Oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badania tarczycy, elastografia bez uciskowa z wykorzystaniem pulsacji tętnicy szyjnej oraz indeksem elastyczności ECI
68. | Oprogramowanie elastograficzne dedykowane do badań piersi – obliczanie strain ratio na podstawie wybranego jednego obszaru zainteresowania (ROI). System automatycznie wykrywa tkankę referencyjną i kalkuluje strain ratio
II | Głowice - I aparat USG |  | TAK
1. | Głowica Phased Array wykonana w technologii matrycowej do badań kardiologicznych, TCD oraz brzusznych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-6 MHz -Ilość elementów: min. 96 -Kąt skanowania: min. 90° |  | TAK
2. | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych, położniczych, ginekologicznych, pediatrycznych, naczyniowych -Zakres częstotliwości pracy min. 3-10 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 58° - przystawka biopsyjna |  | TAK
3. | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych oraz ginekologiczno - położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz -Ilość elementów: min. 160 -Kąt skanowania: min. 70° - przystawka biopsyjna |  | TAK
4. | Głowica microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 92° |  | TAK
5. | Głowica liniowa do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 3-12 MHz -Ilość elementów: min. 256 -szerokość skanu: max 50 mm - przystawka biopsyjna |  | TAK
6. | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych Zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -szerokość skanu: min 44 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | TAK
7. | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych Zakres częstotliwości pracy min. 4-18 MHz -Ilość elementów: min. 288 -szerokość skanu: max 38 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | TAK
8. | Głowica liniowa typu „hockey” do badań mięśnioszkieletowych Zakres częstotliwości pracy min. 3-16 MHz -Ilość elementów: min. 128 -szerokość skanu: max 26 mm |  | TAK
III | Głowice - II aparat USG
1. | Głowica Phased Array wykonana w technologii matrycowej do badań kardiologicznych, TCD oraz brzusznych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-6 MHz -Ilość elementów: min. 96 -Kąt skanowania: min. 90° |  | TAK
2. | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych, położniczych, ginekologicznych, pediatrycznych, naczyniowych -Zakres częstotliwości pracy min. 3-10 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 58° - przystawka biopsyjna |  | TAK
3. | Głowica convex wykonana w technologii Single Cristal do badań brzusznych oraz ginekologiczno - położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz -Ilość elementów: min. 160 -Kąt skanowania: min. 70° - przystawka biopsyjna |  | TAK
4. | Głowica microconvex do badań naczyniowych oraz pediatrycznych -Zakres częstotliwości pracy min. 4-9 MHz -Ilość elementów: min. 128 -Kąt skanowania: min. 92° |  | TAK
5. | Głowica liniowa do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych Zakres częstotliwości pracy min. 3-12 MHz -Ilość elementów: min. 256 -szerokość skanu: max 50 mm - przystawka biopsyjna |  | TAK
6. | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych Zakres częstotliwości pracy min. 2-9 MHz -Ilość elementów: min. 192 -szerokość skanu: min 44 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | TAK
7. | Głowica liniowa do badań mięśniowo-szkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych Zakres częstotliwości pracy min. 4-18 MHz -Ilość elementów: min. 288 -szerokość skanu: max 38 mm -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | TAK
8. | Głowica liniowa wykonana w technologii matrycowej do badań mięśnioszkieletowych, małych narządów, naczyniowych oraz brzusznych Zakres częstotliwości pracy min. 4-15 MHz -Ilość elementów: min. 336 x 3 -szerokość skanu: max 50 mm |  | TAK
IV | Urządzenia peryferyjne |  | TAK
1. | Videoprinter medyczny cyfrowy B/W |  | TAK
2. | Fabryczny trójfunkcyjny, wodoodporny pedał nożny |  | TAK
V | Możliwości rozbudowy aparatu dostępne na dzień składania ofert |  | TAK
1. | Możliwosć rozbudowy o analizę Strain oraz moduł EKG |  | TAK
2. | Możliwość rozbudowy o głowicę kardiologiczna do badań pediatrycznych, kardiologicznych oraz transkranialnych Zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz -Ilość elementów: min. 96 -Kąt skanowania: min. 90° |  | TAK
3. | Możliwosć rosbudowy o głowicę kardiologiczna do badań kardiologicznych oraz neonatalnych Zakres częstotliwości pracy min. 4-12 MHz -Ilość elementów: min. 96 -Kąt skanowania: min. 90° |  | TAK
4. | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalna do badań ginekologicznych, położniczych i urologicznych Zakres częstotliwości pracy 3-12 MHz -Ilość elementów: min. 192 - Kąt skanowania: min. 210° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | TAK
5. | Możliwość rozbudowy o głowicę convex wolumetryczną wykonaną w technologii Single Cristal lub matrycowej do badań brzusznych oraz ginekologiczno-położniczych -Zakres częstotliwości pracy min. 1-8 MHz -Ilość elementów: min. 192 -Kąt skanowania: min. 70° -możliwość podłączenia przystawki biopsyjnej |  | TAK
6. | Mozliwość rozbudowy o głowice przezprzełykową |  | TAK
7. | Mozliwość rozbudowy o funkcję: Fuzja obrazów ( w tym Fuzja w badaniach gruczołu prostaty) |  | TAK
8. | Możliwość rozbudowy o funkcję przestrzennej lokalizacji toru biopsyjnego, dla najdokładniejszej metody wykonywania biopsji |  | TAK
9. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie 3D/4D |  | TAK
10. | Możliwość rozbudowy o opcję poprawiającą jakość obrazowania wolumetrycznego np. HDVI lub VSRI |  | TAK
11. | Możliwość rozbudowy o zaawansowane obrazowanie 4D umożliwiające zrobienie bardzo realistycznych projekcji płodu, co pozwala na dokładniejszą i szybszą diagnostykę wad u płodu. Oprogramowanie wyposażone w funkcje przezierności tkanki oraz wirtualnego oświetlania struktury z dowolnego kąta |  | TAK
12. | Możliwość rozbudowy o opcję STRESS ECHO |  | TAK
13. | Możliwość rozbudowy o zaawansowaną opcję renderingu 3D/4D z mapą tonalną odcieni koloru różowego, przezierności struktur, wirtualnego doświetlania struktur i wirtualnego zwilgotnienia struktur (dodatkowe refleksy świetlne uwydatniające anomalie niezauważalne w zwykłym obrazowaniu 3D/4D – uzyskane obrazy wyglądają jakby były mokre/wilgotne – możliwość uruchomienia opcji w trybie demonstracyjnym na okres 3 miesięcy |  | TAK
14. | Możliwość rozbudowy o funkcję w trybie B-Mode umożliwiającą analizę morfologiczną oraz funkcjonalną tętnic oraz żył polegająca na ocenie ich sztywności oraz właściwości anatomicznych. Funkcja oparta na technologii STRAIN. Możliwość analizy odkształcenia tętnic oraz żył, wektorowo w przekroju podłużnym i poprzecznym, funkcja wykorzystująca m.in. półautomatyczny obrys ścian naczyń. Dedykowany raport z badania opisanej funkcjonalności |  | TAK
15. | Możliwość rozbudowy o funkcje dedykowaną do badania piersi w trybie B-Mode, umożliwiającą analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej. Funkcja zawiera Skale BI-RADS oraz szereg funkcjonalności m.in. do kilku proponowanych obrysów zmiany nowotworowej, uwidocznionych na panelu dotykowym oraz dedykowany raport z badania piersi – możliwość uruchomienia opcji w trybie demonstracyjnym na okres 3 miesięcy |  | TAK
16. | Możliwość rozbudowy o funkcję w pełni automatycznego pomiaru IMT z opcją obliczania ryzyka chorób układu sercowo-naczyniowego w ciągu 10 lat na podstawie Skali Framingham’a |  | TAK
17. | Możliwość rozbudowy o głowicę liniowa wolumetryczna pracującą w zakrsie 3-14 MHz |  | TAK
18. | Możliwość rozbudowy o głowicę endowaginalna wolumetryczną pracującą w zakresie 5-9 MHz |  | TAK
VI | Inne wymagania |  | TAK
1. | Instrukcja obsługi urządzenia w języku polskim |  | TAK
2. | Gwarancja zapewniona przez autoryzowanego dystrybutora producenta min. 24 miesięcy |  | TAK
3. | Podłączenie i uruchomienie wszystkich aplikacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu do istniejącego systemu PACS/RIS posiadanego przez Zamawiająceg |  | TAK
4. | Bezpłatne przeglądy w okresie trwania gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Ink otwarto-zamknięty opis
Załącznik nr 3.4
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
| Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018 |  | TAK
1 | Zakup inkubatora otwarto-zamkniętego ( hybrydowego ) - 10 szt.
2 | Z przeznaczeniem dla Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka oraz Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dzieci
I | Parametry ogólne
1 | Inkubator otwarto-zamknięty (10szt) wraz z systemem transportu wewnątrzszpitalnego
2 | Podstawa z elektrycznie regulowaną wysokością umożliwiająca dostęp do dziecka przebywającego w inkubatorze z pozycji siedzącej dla rodziców. Regulacja podstawy realizowana z obu stron inkubatora |  | TAK
3 | Materacyk o udokumentowanych właściwościach przeciwodleżynowych |  | TAK
4 | Po dwa otwory pielęgnacyjne na ściankach bocznych i min. 1 od strony czołowej. Otwory pielęgnacyjne z cichym zamykaniem. |  | TAK
5 | Kopuła umożliwiająca dostęp do noworodka poprzez jej otwarcie, uniesienie. Ruch kopuły realizowany za pomocą mechanizmu sterowanego elektrycznie. Regulacja realizowana z obu stron inkubatora. Możliwość uniesienia kopuły za dotknięciem jednego przycisku w sytuacjach krytycznych dla noworodka. |  | TAK
6 | Po uniesieniu kopuły urządzenie automatycznie utrzymuje zadaną wcześniej temperaturę |  | TAK
7 | Regulacja pochylenia materacyka +/-12 stopni |  | TAK
8 | Otwierana ścianka boczna z podwójnym zabezpieczeniem przed przypadkowym otwarciem. |  | TAK
9 | Podstawa materacyka obrotowa (obrót 360º), zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych |  | TAK
10 | Podstawa materacyka wysuwana obustronnie |  | TAK
11 | Prowadnice do wprowadzenia kasety rtg pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka, ze znacznikami pozycji kasety |  | TAK
12 | Konstrukcja kopuły dwuścienna |  | TAK
13 | Uszczelnione otwory (przepusty) na rury, przewody monitorowania, cewniki |  | TAK
14 | System cyrkulacji powietrza pod kopułą tworzący kurtynę, zwiększany przy otwarciu ścianki bocznej |  | TAK
15 | Głośniki alarmów umieszczone w sposób ograniczający poziom hałasu oddziałującego na pacjenta |  | TAK
16 | Układ automatycznej regulacji nawilżania (servo) |  | TAK
17 | Zakres regulacji nawilżania (30÷90)%. |  | TAK
18 | Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta. Nie dopuszcza się bezpośredniego kontaktu wody w zbiorniku z powietrzem obiegającym przedział noworodka. Poziom wody w zbiorniku, widoczny dla personelu. |  | TAK
19 | System nawilżania i podaży nawilżonego powietrza do przestrzeni inkubatora niwelujący drobnoustroje |  | TAK
20 | Układ automatycznej regulacji stężenia tlenu (servo) |  | TAK
21 | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka |  | TAK
22 | Układ automatycznej regulacji temperatury (servo) bazujący na pomiarach temperatury powietrza w kopule |  | TAK
23 | Panel sterujący z dużym, dotykowym kolorowym wyświetlaczem (ekranem) powyżej 10 cali umieszczonym centralnie, do konfiguracji pracy inkubatora, oraz prezentacji mierzonych parametrów |  | TAK
24 | Ekran sterowania i wyświetlania dostępny z obu stron inkubatora. |  | TAK
25 | Jednoczesne cyfrowe wyświetlanie temperatury nastawionej i rzeczywistej (zmierzonej) |  | TAK
26 | Alarmy akustyczno-optyczne monitorowanych parametrów oraz braku wody w pojemniku nawilżacza |  | TAK
27 | System bezdotykowego wyciszania alarmów |  | TAK
28 | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci |  | TAK
29 | Wbudowana elektroniczna waga dla noworodka |  | TAK
30 | Szyny umożliwiające mocowanie akcesoriów do inkubatora min.2 |  | TAK
31 | Możliwość przesyłania danych do urządzeń zewnętrznych |  | TAK
32 | Automatyczny dobór temperatury komfortu cieplnego dla przyjmowanego noworodka na podstawie: wieku ciążowego, wagi oraz wieku urodzeniowego noworodka |  | TAK
33 | Szuflada na akcesoria wysuwana obustronnie |  | TAK
34 | Uchwyt giętki na rury respiratorowe |  | TAK
35 | Wielorazowe czujniki temperatury skóry 2 szt |  | TAK
36 | Rogal ułożeniowy dla noworodka |  | TAK
37 | Okrycie inkubatora |  | TAK
38 | Prześcieradło z miękkiej tkaniny 3 szt |  | TAK
II | Dodatkowo - stacja dokująca przeznaczona do transportu wewnątrzszpitalnego 1 szt.
I | Parametry ogólne
1 | Możliwość dokowania do transportu inkubatora otwartego, zamkniętego oraz hybrydowego – otwarto-zamkniętego |  | TAK
2 | Przełącznik nożny, służący do kotwiczenia stacji dokującej do inkubatora. Sygnalizacja wizualna prawidłowości kotwiczenia przewożonego inkubatora |  | TAK
3 | Uchwyty do prowadzenia stacji dokującej |  | TAK
4 | Dwie pionowe szyny do mocowania i zabezpieczania różnych akcesoriów w obrębie prawej i lewej strony stacji dokującej |  | TAK
5 | Zasilanie akumulatorowe zapewniające zasilanie na ok. 45 min. |  | TAK
6 | Diody wskazujące kolorem stopień naładowania baterii |  | TAK
7 | Aktywacja alarmu dźwiękowego, sygnalizującego niski poziom naładowania baterii |  | TAK
8 | Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna stanu przeciążenia stacji dokującej w wyniku podłączenia zbyt dużej ilości urządzeń |  | TAK
9 | Aktywacja alarmu dźwiękowego, sygnalizującego występowanie przeszkody pomiędzy stacją dokującą a inkubatorem |  | TAK
10 | Sygnalizacja dźwiękowa i optyczna informująca o stopniu zużycia baterii, zapobiegając w ten sposób unieruchomieniu urządzenia w wyniku całkowitego zużycia baterii |  | TAK
11 | 4 gniazda zasilające (230V) |  | TAK
12 | Złącze wyrównania potencjału, umożliwiające podłączenie w razie potrzeby uziemienia urządzenia |  | TAK
13 | Dwa kółka z blokadą |  | TAK
14 | Uchwyty na butle, butle do powietrza i tlenu, reduktory |  | TAK
15 | Uchwyt rychomy na monitor transportowy |  | TAK
16 | Półka do mocowania respiratora transportowego (waga do 30 kg) oraz uchwyt mocujacy do nawilżacza |  | TAK
17 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
III | Pozostałe
1 | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
2 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne obejmujące bezpłatną wymianę częsci zalecanych przez producenta dojazd i usługę |  | TAK
3 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
4 | Czas podjęcia naprawy przez serwis maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia, czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych |  | TAK
5 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - 3 naprawy |  | TAK
6 | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji danego modelu minimum 10 lat |  | TAK
7 | Szkolenia w zakresie obsługi dla personelu medycznego |  | TAK
8 | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą |  | TAK
9 | Szkolenie obsługi i personelu technicznego przy odbiorze produktu |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
…………………………………
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Ink otwarty typ 1 opis
Załącznik nr 3.5
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
| Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018 |  | TAK
1 | Zakup inkubatora otwartego - 4szt.
2 | Z przeznaczeniem dla Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
I | Parametry ogólne
1 | Stanowisko do resuscytacji noworodka z wyposażeniem – inkubator otwarty, o stabilnej konstrukcji umieszczony na podstawie jezdnej. Wszystkie kółka wyposażone w hamulce |  | TAK
2 | Moduł podnośnika elektrycznego realizujący płynną regulację położenia materacyka względem poziomu podłogi |  | TAK
3 | Zasilanie AC dostosowane do 230 V +/-10%, 50 Hz |  | TAK
4 | Kolorowy wyświetlacz (ekran) na panelu sterującym, typu LCD do prezentacji parametrów nastawianych i monitorowanych z wyświetlanym tekstem w języku polskim |  | TAK
5 | Podstawa materacyka obrotowa (obrót 360º), zapewniająca optymalny dostęp do pacjenta bez konieczności przemieszczania go do celów zabiegowych
6 | Płynna regulacja kata nachylenia podstawy z materacykiem w zakresie +/-12°. |  | TAK
7 | Prowadnice lub szuflada do wprowadzenia kasety RTG pod materacyk bez konieczności przemieszczania dziecka. Kaseta wysuwana po obu stronach inkubatora |  | TAK
8 | Wyciszanie alarmów w sposób bezdotykowy, realizowany wyłącznie poprzez ruch ręki w pobliżu czujnika ruchu, zapobiegający w ten sposób kontaktowi personelu z częścią niesterylną urządzenia oraz ułatwiający obsługę urządzenia podczas wykonywania procedur medycznych. |  | TAK
9 | Głośniki alarmów usytuowane w podstawie inkubatora, w celu ograniczenia poziomu hałasu oddziałującego na pacjenta |  | TAK
10 | Alarmy akustyczne i optyczne |  | TAK
11 | Promiennik grzejny, z regulacją mocy grzania z poziomu panelu sterującego. Zakres regulacji mocy grzania (0÷100)% |  | TAK
12 | Konstrukcja promiennika bez możliwości odsuwania/odchylania czy blokowania, usytuowana pod kątem po stronie panelu sterującego (nie zawieszona równolegle nad leżem pacjenta), zapewniająca komfort pracy personelu przy wykonywaniu procedur intensywnych przy noworodku oraz zapewniająca równomierne nagrzewanie powierzchni materacyka. |  | TAK
13 | Moc promiennika min. 350 W |  | TAK
14 | Automatyczne ustawienie mocy grzania na 100%, po włączeniu inkubatora. Czas grzania wstępnego max.7 minut |  | TAK
15 | Zintegrowana lampa zabiegowa min. 2000 luksów umożliwiająca podświetlanie wybranego obszaru pacjenta stanowiąca integralną część urządzenia, bez konieczności dołączania jej do szyny akcesoryjnej urządzenia (rozbudowy stanowiska zwiększającego jego gabaryty) |  | TAK
16 | Opuszczane, przezierne ścianki boczne inkubatora, ścianki krótsze wyposażone w przelotki silikonowe |  | TAK
17 | Układ automatycznej regulacji temperatury bazujący na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie: (35÷37,5) °C ze skokiem 1°C. Manualna regulacja temperatury |  | TAK
18 | Zakres pomiarowy temperatury skóry pacjenta (32÷41) °C z dokładnością czujnika ±0,1 °C |  | TAK
19 | Trendy w postaci krzywych, zapamiętywane i prezentowane na ekranie wyświetlacza: temperatura nastawiona, moc grzewcza, temperatura noworodka |  | TAK
20 | Stanowisko wyposażone w stoper APGAR wyświetlający upływający czas (po 1, 5, 10 minutach) oraz okresowo dźwięk przypominający o ocenie punktacji APGAR noworodka. Możliwość wł/wył. tej funkcji |  | TAK
21 | Wbudowany w panel główny moduł do resuscytacji składający się z manometrów, przepływomierzy oraz mieszalnika. Precyzyjne nastawy stężenia tlenu w mieszance realizowane za pomocą mieszalnika wbudowanego w panel główny. Regulacja wartości ciśnienia gazów dostarczanych pacjentowi z zabezpieczeniem podaży powyżej 30 cmH2O (prezentacja aktualnej wartości ciśnienia w drogach oddechowych na manometrze). Regulowany PIP oraz PEEP. |  | TAK
22 | Ssak Venturiego z regulacją siły ssania oraz manometrem wbudowanym w główny panel sterujący inkubatora otwartego |  | TAK
23 | Wbudowane w stanowisko gniazdo do podłączenia czujnika saturacji wraz kablem połączeniowym i czujnikiem satutacji. Pomiar metodą Masimo |  | TAK
24 | Uchwyt od frontu i tyłu inkubatora otwartego, ułatwiający jego transport |  | TAK
25 | Wykonywanie automatycznie testu sprawdzającego po włączeniu do sieci oraz okresowo w trakcie pracy inkubatora, w celu ciągłej kontroli poprawności funkcjonowania urządzenia |  | TAK
26 | Min. 2 dodatkowe gniazda elektryczne wbudowane fabrycznie w inkubator umożliwiające podłączenie innego sprzętu |  | TAK
27 | System szuflad-pojemników o obciążeniu do min. 6,5kg |  | TAK
28 | Szyna do mocowania dodatkowych akcesoriów, stanowiąca integralną część panelu głównego |  | TAK
29 | Wbudowana waga w zakresie od 300g do 8kg |  | TAK
30 | Czujniki wielorazowe do pomiaru temperatury- 2szt/ stanowisko |  | TAK
31 | Uchwyt giętki na rury respiratorowe |  | TAK
32 | Wielorazowe czujniki temperatury skóry 2 szt |  | TAK
33 | Rogal ułożeniowy dla noworodka |  | TAK
34 | Prześcieradło z miękkiej tkaniny 3 szt |  | TAK
II | Pozostałe
1 | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
2 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne obejmujące bezpłatną wymianę częsci zalecanych przez producenta dojazd i usługę |  | TAK
3 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
4 | Czas podjęcia naprawy przez serwis maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia, czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych |  | TAK
5 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - 3 naprawy |  | TAK
6 | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji danego modelu minimum 10 lat |  | TAK
7 | Szkolenia w zakresie obsługi dla personelu medycznego |  | TAK
8 | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą |  | TAK
9 | Szkolenie obsługi i personelu technicznego przy odbiorze produktu |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Echokardiograf opis
Załącznik nr 3.6
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
| Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018 |  | TAK
1. | Zakup aparatu echokardiografu |  | TAK
2. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka |  | TAK
I | Parametry ogólne
1 | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4700 000 |  | TAK
2 | Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px |  | TAK
3 | Możliwość wyświetlania obrazu diagnostycznego na min. 70 % wielkości ekranu |  | TAK
4 | Możliwość zmiany wysokości monitora niezależnie od konsoli aparatu |  | TAK
5 | Monitor umieszczony na ruchomym wysięgniku, regulacja lewo-prawo (min.+/- 180°), góra-dół (min.15 cm), pochył przód-tył (min.+/-45°) |  | TAK
6 | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych |  | TAK
7 | Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie) |  | TAK
8 | Panel sterowania umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół i obrót min. +/-170° z pozycji środkowej w obu kierunkach |  | TAK
9 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla CD i obrazu 2D min. 2000 klatek oraz zapis Dopplera min. 45 sekund |  | TAK
10 | Dynamika aparatu min. 320 dB |  | TAK
11 | Wewnętrzny dysk twardy ultrasonografu min. 500 GB |  | TAK
12 | Nagrywarka DVD-R/RW oraz porty USB wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG |  | TAK
13 | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu min. 1.0 MHz do 22.0 MHz (określony pracą głowic możliwych do podłączenia) |  | TAK
14 | Możliwość zmiany wysokości konsoli min. 25 cm |  | TAK
15 | Videoprinter medyczny czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu |  | TAK
16 | Monochromatyczna drukarka laserowa do wydruku raportów z badań bezpośrednio z aparatu w formacie A4 |  | TAK
17 | Podgrzewacz żelu ultrasonograficznego zintegrowany i zasilany z aparatu. |  | TAK
18 | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie maks. 30 sek. oraz przewożenie systemu w stanie uśpienia, bez konieczności wyłączania aparatu. Pozwalające ponadto na regulację konsoli po odłączeniu od prądu. |  | TAK
II | Obrazowanie i prezentacja obrazu
1 | Zakres głębokości penetracji do min. 40 cm |  | TAK
2 | Obrazowanie harmoniczne |  | TAK
3 | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) |  | TAK
4 | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 2700 Hz |  | TAK
5 | Obrazowanie trapezoidalne na głowicach liniowych |  | TAK
6 | Doppler pulsacyjny (PWD) rejestrowane prędkości maksymalne (przy zerowym kącie bramki) min. od -9,9 m/s do 0 oraz od 0 do +9,9 m/s; |  | TAK
7 | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. -300 cm/s do 0 oraz 0 do +300 cm/s. |  | TAK
8 | Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach min. od -25 m/s do 0 oraz od 0 do +25 m/s (przy zerowym kącie bramki); |  | TAK
9 | Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny, Anatomicznym M-mode |  | TAK
10 | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu |  | TAK
11 | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) Min. 0,5-20 mm |  | TAK
13 | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) |  | TAK
14 | Obrazowanie panoramiczne wykonywane w czasie rzeczywistym bezpośrednio na aparacie, na głowicach liniowych oraz głowicy brzusznej typu convex z możliwością wykonywania pomiarów na powstałym obrazie. |  | TAK
15 | Obrazowanie 3D radiologiczne z analizą MPR. Możliwość pobierania akwizycji 3D zarówno w sposób “wachlarzowy” jak i liniowy. |  | TAK
16 | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz B-mode + Color Doppler |  | TAK
17 | Specjalistyczne oprogramowanie wraz z pełnymi pakietami pomiarowymi do badań min.: radiologicznych (min. jama brzuszna, tkanki miękkie, powierzchniowe, mięśniowo-szkieletowe), echokardiografia płodu, radiologicznych pediatrycznych, naczyniowych, urologicznych, kardiologicznych pediatrycznych. |  | TAK
III | Funkcje użytkowe
1 | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym min. 8x |  | TAK
2 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  | TAK
3 | Funkcja ciągłego automatycznego optymalizowania obrazu 2D uruchamiaa przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) |  | TAK
4 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej oraz PRF) |  | TAK
5 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D |  | TAK
6 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej na wszystkich zaoferowanych głowicach typu convex, oraz liniowych. |  | TAK
7 | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego |  | TAK
8 | Adaptacyjne przetwarzanie obrazu redukujące artefakty i szumy, np. SRI lub równoważne |  | TAK
9 | Automatyczny obrys spektrum i wyznaczanie parametrów przepływu na zatrzymanym spektrum oraz w czasie rzeczywistym na ruchomym spektrum (min. S, D, PI,RI, HR) |  | TAK
10 | Funkcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku) uruchamiana za pomocą jednego przycisku. |  | TAK
11 | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera |  | TAK
12 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach |  | TAK
13 | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów |  | TAK
14 | Aktywny protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR) |  | TAK
15 | Aktywna funkcja komunikacji DICOM umożliwiająca pobierania danych z wielu metod obrazowania (umożliwiająca wyświetlanie obrazów DICOM CT, mammograficznych,MRI i USG —w celu przeglądania tych obrazów w czasie obrazowania w celu bezpośredniego porównania) |  | TAK
16 | Podłączenie i uruchomienie wszystkich aplikacji niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania dostarczonego sprzętu do istniejącego systemu PACS/RIS posiadanego przez Zamawiająceg |  | TAK
IV | Głowice ultradźwiękowe |  | TAK
1 | Głowica sektorowa neonatologiczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 4.0 MHz -12.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90) Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy |  | TAK
2 | Głowica sektorowa pediatryczna szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 3.0 MHz -8.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90°; (ilość elementów min. 90). Tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, Doppler tkankowy |  | TAK
3 | Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 4.0 – 18.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 500; długość głowicy (FOV) 38 mm ( +/- 1 mm ) |  | TAK
4 | Głowica konweksowa (microconvex) szerokopasmowa do badań pediatrycznych o zakresie częstotliwości emitowanych min. 5.0 – 8.0 MHz; liczba elementów akustycznych min. 250; Kąt widzenia min. 120°; |  | TAK
V | Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty
1 | Możliwość rozbudowy o: Głowica przezprzełykowa matrycowa; zakres pracy min. 2-7 MHz, min. 2400 elementów. Tryby pracy głowicy min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne |  | TAK
2 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną zakres pracy min. 3-7 MHz, ilość elementów min. 48, rotacja głowicy min. 0-180°, tryby pracy: 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne |  | TAK
3 | Możliwość rozbudowy o głowicę przezprzełykową pediatryczną wielopłaszczyznową z rotacją 0-180°, zakres pracy min. 3-8 MHz, Główka głowicy o wymiarach maksymalnych 8x6mm, grubość endoskopu maks. 6 mm. |  | TAK
4 | Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa wysokiej częstotliwości, wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 22.0 MHz; liczba elementów akustycznych min. 1900; długość głowicy (FOV) min. 50 |  | TAK
5 | Możliwość rozbudowy o: Głowica sektorowa do badań kardiologicznych wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów (ilość elementów min. 80) lub w technologii matrycowej (min. 690 elementów); szerokopasmowa, o zakresie częstotliwości emitowanych min. 1.0 MHz -5.0 MHz; obrazowanie harmoniczne; kąt widzenia min. 90° |  | TAK
6 | Możliwość rozbudowy o automatyczny pomiar kompleksu Intima Media z możliwością przypisywania do raportu |  | TAK
7 | Możliwość rozbudowy o: Elastografia z pełną kwantyfikacją ilościową i jakościową oparta na technologii strain na min. jednej głowicy liniowej. Z możliwościa pomiaru względnej sztywności tkanki (ratio) miejsca zmienionego do tkanki referencyjnej. |  | TAK
8 | Możliwość rozbudowy o: Elastografia typu Shear Wave do zastosowanie w badaniach brzusznych na głowicy konweksowej z mapowaniem kolorem z regulowaną wielkością bramki, w tym min. opcja do oceny włóknienia wątroby umożliwiająca wykonanie min. 10 przypisanych pomiarów z możliwością wybrania jednostki pomiaru w kPa lub m/s i z możliwością uzyskania średniej pomiarów. Możliwość włączenia mapy potwierdzającej pewność wykonywanego badania. |  | TAK
9 | Możliwość rozbudowy o opcję łączenia (fuzji) żywych obrazów ultrasonograficznych z dostępnymi z pamięci ultrasonografu danymi obrazowymi z CT, MRI, PET/CT oraz funkcja nawigacji narzędzi interwencyjnych (np. igła biopsyjna) wraz ze śledzeniem toru prowadzenia igły i oznaczeniem na obrazie celu interwencji (target) |  | TAK
10 | Możliwość rozbudowy o: Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub matrycowej (min. 300 elementów akustycznych); szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 1.0 – 6.0 MHz (+/- 1 MHz), Kąt widzenia min. 110°; obrazowanie harmoniczne. Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej. |  | TAK
11 | Możliwość rozbudowy o opcję badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących w badaniach radiologicznych. Badania z zastosowaniem ultrasonograficznych środków kontrastujących dostępne łącznie z technologią wielokierunkowego nadawania i odbierania wiązki ultradźwiękowej |  | TAK
12 | Możliwość rozbudowy o zaawansowane rozszerzone obrazowanie Dopplerowskie do wykrywania bardzo wolnych i słabych przepływów w mikronaczyniach i tkankach |  | TAK
13 | Możliwość rozbudowy o zaawansowane oprogramowanie w aparacie do oceny min.: a) Możliwość pomiaru amplitudy ruchu pierścienia zastawki mitralnej (TMAD) do śledzenia i obliczania krzywych odkształceń pierścienia zastawki mitralnej oraz innych zastawek w funkcji czasu b) Oprogramowanie kardiologiczne do obiektywnej oceny globalnej lewej komory i odcinkowej ruchomości ścian za pomocą technologii śledzenia markerów akustycznych w trybie B-mode (tzw. speckle tracking). Min. ocena i generowania wyników obliczeń globalnej i regionalnych funkcji lewej komory serca, oraz ich prezentowanie w postaci tabeli oraz 17-segmentowego wykresu tarczowego (tzw. „oko byka“) c) Oprogramowanie w aparacie zawierające analizę Strain i Strain Rate z badań wykonanych w trybie kolorowego Dopplera tkankowego wysokiej rozdzielczości d) Oprogramowanie do w pełni automatycznego wyznaczania objętości lewej komory bazujące na technologii speckle tracking e) Oprogramowanie do prób wysiłkowych Stress Echo oraz oprogramowanie do kardiologicznego badania LVO z użyciem środków kontrastujących o niskim indeksie |  | TAK
14 | Możliwość rozbudowy o: Głowica convex wykonana w technologii ukierunkowanej polaryzacji kryształów lub w technologii matrycowej (min. 300 elementów akustycznych) ; szerokopasmowa o zakresie częstotliwości (emitowanych) min. 2.0 – 10.0 MHz (+/- 1 MHz), Kąt widzenia min. 100°; Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej, obrazowanie harmoniczne |  | TAK
15 | Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 5.0 – 12.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne, liczba elementów akustycznych min. 500; Długość czoła głowicy (FOV) min. 49 mm Możliwość zastosowania metalowej przystawki biopsyjnej |  | TAK
17 | Możliwość rozbudowy o: Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości emitowanych min. 2.0 – 12.0 MHz (+/- 1 MHz); obrazowanie harmoniczne; liczba elementów akustycznych min. 300; Długość czoła głowicy (FOV) max. 39 mm |  | TAK
18 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie 3D/4D z głowic tzw. wolumetrycznych; prędkość odświeżania min. 25 VPS; możliwość rozbudowy o oprogramowanie do obrazowania i oceny trójwymiarowego echa serca płodu (STIC) |  | TAK
19 | Możliwość rozbudowy o głowice objętościowe typu konweks (min. 2-6MHz; min. 350 elementów akustycznych) oraz endowaginalna (min. 3-9 MHz, min. 160° (FOV) do obrazowania 3D/4D |  | TAK
VI | Wyposażenie dodatkowe
1 | Holter ekg o parametrach minimalnych: zapis do 7 dni w trybie ciągłym; zapis 3 kanałów z 3 elektrod , dyktafon, bateria. Urządzenie kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego oprogramowaniem Pathfinder Digital, Software version V8.602. |  | TAK
2 | Drukarka laserowa do drukowania raportów w formacie A4 bezpośrednio z aparatu. |  | TAK
3 | Krzesło do USG, obrotowe na kołach |  | TAK
VII | Inne
1 | Waga aparatu bez urządzeń peryferyjnych maks. 105 kg |  | TAK
2 | Raporty z możliwością dołączenia obrazów do raportów |  | TAK
3 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | TAK
4 | Certyfikat CE, Deklaracja zgodności producenta na oferowany aparat i głowice. |  | TAK
5 | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii do 48 godz., czas usunięcia zgłoszonych usterek i wykonania napraw max. 72 godz., czas wykonania napraw, w przypadku konieczności importu części zamiennych lub podzespołów z zagranicy max. 7 dni |  | TAK
6 | Potwierdzenie parametrów technicznych oferowanego przedmiotu zamówienia w materiałach (w języku polskim) lub oświadczeniach oddziału producenta na terenie RP umożliwiające weryfikację zgodności oferowanego produktu z wymaganiami i/lub zaprezentowanie, potwierdzenie w postaci zdjęć oferowanych parametrów na zaoferowanym aparacie. Zamawiającego określonymi w SIWZ. |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Inkubator otwarty opis
Załącznik nr 3.7
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1 | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018 |  | TAK
2 | Zakup Inkubatora otwartego 7 szt |  | TAK
3 | Z przeznaczeniem dla Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka i Oddziału Anestezjologii i Intrnsywnej Terapii Dzieci |  | TAK
Lp. | PARAMETRY
I | Ogólne
1. | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu |  | TAK
2. | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz |  | TAK
3. | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 |  | TAK
4. | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF |  | TAK
II. | Wymagania podstawowe
3. | Ogrzewacz promiennikowy równomiernie rozgrzewający powierzchnię materacyka |  | TAK
4. | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie zabiegowe |  | TAK
5. | Wbudowane w moduł ogrzewacza oświetlenie do fototerapii sterowane z pulpitu inkubatora |  | TAK
6. | Fototerapia białym światłem |  | TAK
7. | Licznik trwania fototerapii zintegrowany z pulpitem sterującym inkubatora |  | TAK
8. | Możliwość obrócenia promiennika w celu ułatwienia dostępu do pacjenta |  | TAK
9. | Po obróceniu promiennika ciepło z niego emitowane nadal pada na materacyk |  | TAK
10. | Zintegrowany z inkubatorem (sterowany z pulpitu inkubatora) podgrzewany materacyk żelowy |  | TAK
11. | Odchylane ścianki boczne |  | TAK
12. | Ścianki bocznie o wysokości min. 22 cm |  | TAK
13. | Płynna regulacja nachylenia materacyka przynajmniej min. od +10 stopni do -10 stopni |  | TAK
14. | Materacyk o wymiarach min70x48cm |  | TAK
15. | Na kółkach z hamulcami |  | TAK
16. | Z elektryczną regulacją wysokości |  | TAK
17. | Pedały do sterowania wysokością umieszczone po obydwu stronach inkubatora |  | TAK
18. | Wygodne uchwyty do przemieszczania inkubatora |  | TAK
19. | Ręczna regulacja mocy ogrzewacza |  | TAK
20. | Ręczna regulacja temperatury materacyka żelowego |  | TAK
21. | Automatyczne utrzymywanie zadanej temperatury skóry dziecka |  | TAK
22. | Zakresy regulacji temperatury materacyka, przekraczające 38°C oraz niższe niż 36°C |  | TAK
23. | Zabezpieczenie przez przypadkowym nastawieniem temperatury materaca >38° oraz <36°C |  | TAK
24. | Możliwość jednoczesnego pomiaru oraz wyświetlania dwóch temperatur skóry |  | TAK
25. | W komplecie min. 10 jednorazowych czujników temperatury skóry lub min. 2 wielorazowe czujniki temperatury skóry |  | TAK
26. | 50 plasterków izolacyjnych do pozycjonowania czujników temperatury |  | TAK
27. | Zintegrowana waga |  | TAK
28. | Zintegrowana waga umożliwiająca ważenie pacjenta bez konieczności wyjmowania go z inkubatora – rozwiązanie minimalizujące stres noworodka |  | TAK
29. | Waga pozwalająca na ważenie pacjenta przy dowolnym nachyleniu leża |  | TAK
30. | Waga z funkcją ważenia bez tarowania |  | TAK
31. | Jednocześnie wyświetlane wszystkie nastawione i zmierzone wartości w postaci liczbowej |  | TAK
32. | Sygnalizacja świetlna pozwalająca łatwo odróżnić alarmujący inkubator z większej odległości |  | TAK
33. | Jednoznaczna informacja o przyczynie alarmu |  | TAK
34. | Min. 3 szafki/szuflady na akcesoria |  | TAK
35. | Szafka na akcesoria dostępna nawet po odchyleniu wszystkich ścianek bocznych |  | TAK
36. | Resuscytator ręczny, wielokrotnego użytku, pediatryczny - 11 sztuk |  | TAK
37 | Resuscytator ręczny, wielokrotnego użytku, nowordkowy - 3 sztuki |  | TAK
38 | Monitor stężenia tlenu FiO2 - 5 szt. |  | TAK
39 | Dodatkowana inkubator do prowadzenia tlenoterapii biernej - 5 szt. |  | TAK
III | Pozostałe
1 | Szkolenia w zakresie obsługi dla personelu medycznego |  | TAK
2 | Komunikacja z aparatem w języku polskim |  | TAK
3 | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą |  | TAK
4 | Szkolenie obsługi i personelu technicznego przy odbiorze produktu |  | TAK
5 | Gwarancja min. 36 miesięcy |  | TAK
6 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne |  | TAK
7 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
8 | Czas podjęcia naprawy przez serwis maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia, czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych |  | TAK
9 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - 3 naprawy |  | TAK
10 | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji danego modelu minimum 10 lat |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Respirator typ 1 opis
Załącznik nr 3.8
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1 | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2 | Zakup respiratora - 12 szt.
3 | Z przeznaczeniem dla Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
I | PARAMETRY OGÓLNE
1 | Respirator do wentylacji wcześniaków, noworodków i dzieci o wadze min. od 0,5 do 30 [kg] |  | TAK
2 | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 6,0 bar |  | TAK
3 | Respirator na podstawie jezdnej, min dwa kółka wyposażone w blokadę. Koszyk na akcesoria. |  | TAK
4 | Waga respiratora bez stojaka – max. 20 kg
5 | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce |  | TAK
6 | Awaryjne zasilanie respiratora z akumulatora wewnętrznego w wentylacji konwencjonalnej oraz HFO min. 150 minut. |  | TAK
II | TRYBY WENTYLACJI
1 | CMV |  | TAK
2 | SIMV |  | TAK
3 | PTV lub SIPPV |  | TAK
4 | NIPPV |  | TAK
5 | nCPAP |  | TAK
6 | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną |  | TAK
7 | Oddech z gwarantowaną objętością z możliwością stosowania w trybach wentylacji wymuszonej CMV, SIMV oraz spontanicznej |  | TAK
8 | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów, np. typu Infant Flow |  | TAK
9 | Wdech manualny |  | TAK
10 | Wentylacja awaryjna przy bezdechu |  | TAK
11 | Funkcja tlenoterapii wysokimi przepływami z regulacją stężenia O2 i przepływu w zakresie min. 2 – 30 l/min przy zastosowaniu standardowego obwodu pacjenta. |  | TAK
IIa | MODUŁ HFO - 10 szt.
1 | HFO |  | TAK
2 | HFO + CMV |  | TAK
3 | Westchnienia w trybie HFO |  | TAK
4 | nHFO, w trybie nieinwazyjnym |  | TAK
III | PARAMETRY REGULOWANE
1 | Częstość oddechów minimalny zakres 1–150 odd./min |  | TAK
2 | Objętość pojedynczego oddechu minimalny zakres 2– 300 ml |  | TAK
3 | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 3 s |  | TAK
4 | Czas narastania ciśnienia minimalny zakres 0,1 – 3 s |  | TAK
5 | Ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowej minimum od 0 do 65 mbar |  | TAK
6 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w zakresie 21 – 100% |  | TAK
7 | Ciśnienie wspomagania PS minimalny zakres od 0 do 65 mbar |  | TAK
8 | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 35 mbar |  | TAK
9 | Przepływowy tryb rozpoznawania oddechu własnego pacjenta minimalny zakres 0,2 – 15 l/min
10 | Czułość wydechowa, minimalny zakres 5-50 % przepływu szczytowego |  | TAK
IV | HFO – OSCYLACJE O WYSOKIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI
1 | Częstotliwość oscylacji: min. 3 do 20 Hz |  | TAK
2 | Ciśnienia DP min. od 4 do 120 mbar |  | TAK
3 | Ciśnienie średnie MAP w zakresie min. 0 do 45 mbar |  | TAK
4 | I:E w zakresie od 1:1 do 1:3 |  | TAK
5 | Ciśnienie wdechowe dla westchnień w zakresie min. od 0 do 45 mbar |  | TAK
6 | Czas wdechu dla westchnień w zakresie min. 0,1 do 3,0 sek. |  | TAK
7 | Częstość oddechów dla westchnień w zakresie min. 1 – 150 odd/min. |  | TAK
V | HFO + CMV
1 | Częstość oddechów minimalny zakres 1–150 odd./min |  | TAK
2 | Czas wdechu minimalny zakres 0,1 – 3 s |  | TAK
3 | Ciśnienie wdechu minimum od 0 do 65 mbar |  | TAK
4 | PEEP/CPAP minimalny zakres 0 – 35 mbar |  | TAK
5 | Częstotliwość oscylacji: min. 3 do 20 Hz
6 | Ciśnienie DP min. od 4 do 90 mbar |  | TAK
7 | Możliwość włączenia HFO w fazie wdechowej i wydechowej |  | TAK
VI | OBRAZOWANIE MIERZONYCH PARAMETRÓW WENTYLACJI
1 | Wbudowany kolorowy, dotykowy monitor obrazowania parametrów wentylacji, przekątna minimum 12 cali, rozdzielczość min. 1024 x 768. |  | TAK
2 | Integralny pomiar stężenia tlenu |  | TAK
3 | Całkowita częstość oddychania |  | TAK
4 | Częstość oddechów wyzwalanych przez pacjenta |  | TAK
5 | Ciśnienie wdechowe (PIP) |  | TAK
6 | Średnie ciśnienie w drogach oddechowych (Pśred/ MAP) |  | TAK
7 | Dodatnie ciśnienie końcowo-wydechowe (PEEP) |  | TAK
8 | Amplituda ciśnienia przy HFO (ΔP) |  | TAK
9 | Wydechowa objętość pojedynczego oddechu |  | TAK
10 | Objętość całkowitej wentylacji minutowej |  | TAK
11 | Przeciek |  | TAK
12 | I:E lub Tinsp. |  | TAK
13 | Podatność (C) |  | TAK
14 | Oporność (R) |  | TAK
15 | C20/C |  | TAK
16 | DCO2 przy HFO |  | TAK
17 | Możliwość równoczesnego obrazowania trzech przebiegów krzywych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości w funkcji czasu |  | TAK
18 | Obrazowanie pętli oddechowych do wyboru z ciśnienie/objętość, przepływ/objętość, ciśnienie/przepływ. Dwie pętle równocześnie na ekranie. |  | TAK
19 | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych |  | TAK
20 | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej |  | TAK
21 | Możliwość wykonania i zapisania zrzutu ekranu |  | TAK
22 | Prezentacja na ekranie trendów mierzonych parametrów z min. 10 dni
23 | Jednoczesna prezentacja na ekranie przebiegu krzywej ciśnienia oraz min. 6 trendów mierzonych parametrów |  | TAK
24 | Funkcja przełączenia ekranu na tryb nocny |  | TAK
VII | ALARMY
1 | Braku zasilania w energię elektryczną |  | TAK
2 | Wadliwej pracy elektroniki aparatu |  | TAK
3 | Braku zasilania w tlen |  | TAK
4 | Braku zasilania w powietrze |  | TAK
5 | Objętości oddechowej (wysokiej i niskiej) |  | TAK
6 | Całkowitej objętości minutowej (wysokiej i niskiej) |  | TAK
7 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta |  | TAK
8 | Niskiego ciśnienia w układzie pacjenta |  | TAK
9 | Za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu
10 | Bezdechu z czasem bezdechu regulowanym w zakresie min. 5-50 sek. |  | TAK
11 | Przecieku |  | TAK
VIII | INNE POŻĄDANE FUNKCJE I WYPOSAŻENIE
1 | Nawilżacz aktywny z podgrzewaniem ramienia wdechowego i serwokontrolą temperatury i przepływu, czujnikiem temperatury, kablem do grzałki oraz 10 sztuk kompletnych jednorazowych układów oddechowych dla noworodków z podgrzewanym ramieniem wdechowym. Komora nawilżacza jednorazowa – 3 szt. |  | TAK
2 | Akcesoria do wentylacji nCPAP aktywny (typu Infant Flow): |  | TAK
3 | głowica/generator CPAP: 10 szt., |  | TAK
4 | końcówka donosowa: 3 rozmiary po 10 szt., |  | TAK
5 | maseczki donosowe: 4 rozmiary po 5 szt. |  | TAK
6 | Akcesoria do wentylacji nCPAP (Miniflow): |  | TAK
7 | głowica CPAP: 10 szt., |  | TAK
8 | końcówka donosowa: 11 szt. w różnych rozmiarach, |  | TAK
9 | maseczki donosowe: 4 szt. w różnych rozmiarach, |  | TAK
10 | czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka: 11 szt. w różnych rozmiarach |  | TAK
11 | Kaniule donosowe do wentylacji wysokimi przepływami w dwóch rozmiarach po 5 szt. |  | TAK
12 | Możliwość współpracy z urządzeniami do podawania tlenku azotu( NO) |  | TAK
13 | Automatyczna kompensacja przecieków |  | TAK
14 | Czujnik przepływu jednorazowy – 10 szt. Możliwość stosowania czujników wielorazowych |  | TAK
15 | Filtr bakteryjny wdechowy wielorazowego użytku – 5 szt. |  | TAK
16 | Filtr bakteryjny wydechowy jednorazowego użytku – 10 szt. |  | TAK
17 | Ramię przegubowe, uchylne do układu oddechowego pacjenta |  | TAK
18 | Obsługa poprzez ekran dotykowy |  | TAK
19 | Respirator przystosowany do montażu na kolumnie |  | TAK
20 | Noworodkowe płuco testowe |  | TAK
21 | Aparat musi posiadać złącza do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi umożliwiające przesyłanie danych z respiratora: USB, RS232, VGA, Ethernet |  | TAK
IX | POZOSTAŁE
1 | Szkolenia w zakresie obsługi dla personelu medycznego |  | TAK
2 | Komunikacja z aparatem w języku polskim |  | TAK
3 | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą |  | TAK
4 | Szkolenie obsługi i personelu technicznego przy odbiorze produktu |  | TAK
5 | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
6 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne |  | TAK
7 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
8 | Czas podjęcia naprawy przez serwis maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia, czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych |  | TAK
9 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - 3 naprawy |  | TAK
10 | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji danego modelu minimum 10 lat |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Respirator typ 2 opis
Załącznik nr 3.9
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1 | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2 | Zakup respiratora - 1szt.
3 | Z przeznaczeniem dla Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
I | PARAMETRY OGÓLNE |  | TAK
1 | Respirator dla wcześniaków, niemowląt i dzieci od minimum 0,5 kg do 30 kg |  | TAK
2 | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego typu do stosowania na różnych oddziałach w tym na oddziale intensywnej terapii |  | TAK
3 | Respirator zamocowany na wózku z min. 1 szufladą na akcesoria i z blokadą na wszystkich kołach |  | TAK
4 | Ramię podtrzymujące układ oddechowy |  | TAK
5 | Możliwość użycia respiratora do transportu wewnątrzszpitalnego |  | TAK
6 | Możliwość zamocowania respiratora bez wózka na półce zawieszenia sufitowego |  | TAK
II | ZASILANIE RESPIRATORA
1 | Zasilanie w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o zakresie ciśnienia min. 2-6 bar |  | TAK
2 | Przewody zasilania gazowego tlen i powietrze o dł. min. 3 m. ze złączami dostosowanymi do instalacji gazowej |  | TAK
3 | Układ mieszania gazów oddechowych elektroniczno - pneumatyczny z płynną regulacją |  | TAK
4 | Automatyczna kompensacja braku jednego z gazów (tlenu lub powietrza) i możliwość pracy tylko z jednym gazem |  | TAK
5 | Zasilanie z wewnętrznych baterii na min. 50 minut pracy przy wszystkich trybach i zakresach parametrów, w razie konieczności dłuższego transportu istnieje możliwość dołożenia dodatkowych baterii bez udziału serwisu |  | TAK
6 | Napięcie zasilania AC 230 V ± 10%,50 Hz, pobór energii do max 150W, możliwość zasilania z niskiego napięcia 12V |  | TAK
III | RODZAJE WENTYLACJI
1 | Wentylacja z zadaną objętością |  | TAK
2 | Wentylacja z zadanym ciśnieniem |  | TAK
3 | Wentylacja ze wspomaganiem oddechu spontanicznego ciśnieniem |  | TAK
4 | Wentylacja awaryjna przy niewydolnej wentylacji wspomaganej |  | TAK
5 | Synchroniczna przerywana wentylacja obowiązkowa SIMV ze wspomaganiem ciśnieniowym – (min. SIMV –VC, SIMV-PC, SIMV-PRVC) |  | TAK
6 | Wentylacja typu AutoFlow, APV, VC+, PRVC |  | TAK
7 | Możliwość rozbudowy o opcję programową do wentylacji synchronizowanej i wspomaganej impulsami nerwowymi na przeponie w trybie inwazyjnym i nieinwazyjnym(zainstalowane oprogramowanie w obu respiratorach) |  | TAK
8 | Możliwość rozbudowy o opcję programową wentylacji z automatycznym przełączaniem pomiędzy wentylacją kontrolowaną i wspomaganą w zależności od inicjacji lub braku inicjacji oddechu spontanicznego przez pacjenta |  | TAK
9 | Wentylacja nieinwazyjna z zadanym ciśnieniem |  | TAK
10 | Wentylacja nieinwazyjna ze wspomaganiem ciśnieniowym |  | TAK
11 | Wentylacja nieinwazyjna typu nosowy CPAP |  | TAK
12 | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu przepływem |  | TAK
13 | Regulowane ręcznie wyzwalanie oddechu ciśnieniem |  | TAK
14 | Możliwość rozbudowy o wyzwalanie oddechu na podstawie sygnału elektrycznego z przepony |  | TAK
15 | Wdech manualny |  | TAK
16 | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 w strumieniu głównym |  | TAK
17 | Możliwość rozbudowy o wentylację Helioxem |  | TAK
18 | System nebulizacji z regulacją czasu jej trwania na ekranie respiratora. |  | TAK
19 | Możliwość wyboru kształtu fali przepływowej - w tym prostokątna i opadająca |  | TAK
20 | Możliwość regulacji kończenia fazy wdechowej |  | TAK
21 | Funkcja powrotu do poprzedniego trybu i ustawień wentylacji |  | TAK
22 | Funkcja natlenowania |  | TAK
23 | Funkcja wstrzymania na wdechu |  | TAK
24 | Funkcja wstrzymania na wydechu |  | TAK
25 | Automatyczna kompensacja podatności układu oddechowego |  | TAK
26 | Funkcja natlenowywania z regulowanym stężeniem tlenu i automatycznego rozpoznawania odłączenia i podłączenia pacjenta przy czynności odsysania z dróg oddechowych z zatrzymaniem pracy respiratora |  | TAK
IV | PARAMETRY NASTAWIANE
1 | Częstość oddechów, minimalny zakres 5 - 150 oddechów/min |  | TAK
2 | Objętość pojedynczego oddechu, minimalny zakres 2 - 350 ml |  | TAK
3 | Regulowany stosunek wdechu do wydechu min. w zakresie 4:1 - 1:10 dla VCV i PCV |  | TAK
4 | Regulowany czas wdechu minimalny zakres 0,1 do 5,0 sekund |  | TAK
5 | Możliwość wyboru parametrów zależnych tzn. czasu wdechu lub stosunku wdechu do wydechu |  | TAK
6 | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowanie płynnie w zakresie 21-100% |  | TAK
7 | Ciśnienie wdechowe PCV (minimalny zakres 1 – 80 cmH2O) |  | TAK
8 | Ciśnienie wspomagania PSV (minimalny zakres 1 - 80 cmH2O) |  | TAK
9 | PEEP minimalny zakres 1 - 50 cmH2O |  | TAK
10 | Programowalna przez użytkownika konfiguracja startowa respiratora wraz z zakresami alarmowymi |  | TAK
V | PARAMETRY WYŚWIETLANE
1 | Kolorowy monitor LCD o przekątnej minimum 12 cali do obsługi respiratora i obrazowania parametrów przez ekran dotykowy i/lub pokrętło i klawisze funkcyjne, wraz z funkcją regulacji skrętu i nachylenia monitora |  | TAK
2 | Możliwość zawieszenie monitora respiratora na kolumnie, oddzielnie od jednostki respiratora |  | TAK
3 | Obsługa respiratora i opisy w języku polskim |  | TAK
4 | Całkowita częstość oddychania |  | TAK
5 | Częstość i całkowita wentylacja minutowa oddechów własnych pacjenta |  | TAK
6 | Wdechowa i wydechowa objętość pojedynczego oddechu |  | TAK
7 | Wdechowa i wydechowa objętość całkowitej wentylacji minutowej |  | TAK
8 | Ciśnienie szczytowe |  | TAK
9 | Średnie ciśnienie w układzie oddechowym |  | TAK
10 | Ciśnienie pauzy wdechowej |  | TAK
11 | Ciśnienie PEEP |  | TAK
12 | Ciśnienie TotalPEEP |  | TAK
13 | Podatność statyczna i dynamiczna |  | TAK
14 | Opory wdechowe |  | TAK
15 | Opory wydechowe |  | TAK
16 | Stała czasowa Time Constant |  | TAK
17 | Praca oddechowa pacjenta |  | TAK
18 | Praca oddechowa respiratora |  | TAK
19 | P 0.1- Ciśnienie okluzji |  | TAK
VI | Graficzna prezentacja krzywych dynamicznych :
1 | Ciśnienie / czas |  | TAK
2 | Przepływ /czas |  | TAK
3 | Objętość / czas |  | TAK
4 | Pętle: |  | TAK
5 | Ciśnienie/objętość |  | TAK
6 | Przepływ/objętość |  | TAK
7 | Możliwość jednoczesnej prezentacji przebiegów dynamicznych i pętli oddechowych |  | TAK
8 | Automatyczne ustawianie skali przy zapisie krzywych na monitorze |  | TAK
9 | Rejestracja zdarzeń i trendy dobowe monitorowanych wartości |  | TAK
VII | ALARMY
1 | Braku zasilania w energię elektryczną |  | TAK
2 | Braku zasilania w tlen |  | TAK
3 | Braku zasilania w powietrze |  | TAK
4 | Objętości minutowej (wysokiej i niskiej) |  | TAK
5 | Wysokiego ciśnienia w układzie pacjenta |  | TAK
6 | Bezdechu |  | TAK
7 | Stężenia tlenu w gazach wdechowych |  | TAK
8 | Niezdolności do pracy (uszkodzenia kontroli elektronicznej lub mechanicznej) |  | TAK
9 | Kategorie alarmów według ważności |  | TAK
10 | Pamięć alarmów i zdarzeń min. 1000 zdarzeń |  | TAK
VIII | WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1 | Układ pomiarowy przepływu umieszczony w obrębie obudowy respiratora (elektroniczny – wielorazowego użytku – możliwość wyjęcia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu bez użycia narzędzi oraz możliwość czyszczenia zastawki wydechowej wraz z czujnikiem przepływu w myjce automatycznej) |  | TAK
2 | Pomiar stężenia tlenu czujnikiem elektronicznym, nie wymagającym okresowej wymiany(nie chemicznym/nie galwanicznym) |  | TAK
3 | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów wentylacji |  | TAK
4 | Autotest aparatu sprawdzający poprawność działania elementów pomiarowych, szczelność i podatność układu oddechowego |  | TAK
5 | Możliwość stosowania jednorazowych układów oddechowych od różnych producentów, minimum 10 układów jeednorazowych, noworodkowych |  | TAK
6 | Nawilżacz wraz z systemem mocowania do respiratora (ramię mocowania ruchome) wtaz z adapterem grzałki i czujnikiem temperatury. |  | TAK
7 | Możliwość rozbudowy o certyfikowany przez producenta dokowany do podstawy jezdnej respiratora wózek na butle tlenowe i powietrzne w celu transportu respiratora wraz z podłączonym pacjentem |  | TAK
8 | Zapasowa zastawka wydechowa |  | TAK
9 | Płucko testowe noworodkowe wielokrotnego użytku (możliwość sterylizacji w autoklawie) |  | TAK
IX | WYMAGANIA DODATKOWE |  | TAK
1 | Szkolenia w zakresie obsługi dla personelu medycznego |  | TAK
2 | Komunikacja z aparatem w języku polskim |  | TAK
3 | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą |  | TAK
4 | Szkolenie obsługi i personelu technicznego przy odbiorze produktu |  | TAK
5 | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
6 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne |  | TAK
7 | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
8 | Czas podjęcia naprawy przez serwis maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia, czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych |  | TAK
9 | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - 3 naprawy |  | TAK
10 | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji danego modelu minimum 10 lat |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Pompa objętościowa opis
Załącznik nr 3.10
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
| Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018 |  | TAK
1. | Zakup pompy objętościowej - 16 sztuk + 16 stacji dokujących ( stacja na cztery pompy) |  | TAK
2. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka |  | TAK
Lp. | PARAMETRY |  | TAK
I | Ogólne |  | TAK
1. | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu |  | TAK
2. | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz |  | TAK
3. | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 |  | TAK
4. | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF |  | TAK
II. | Wymagania podstawowe
1. | Pompa objętościowa do podawania dożylnego i dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  | TAK
2. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego 8 godz. przy przepływie 125 ml/godz. |  | TAK
3. | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny |  | TAK
4. | Masa pompy wraz z uchwytem mocującym oraz transportowym ≤2 kg |  | TAK
5. | Automatyczne zabezpieczenie przed swobodnym przepływem podczas otwarcia drzwiczek pompy |  | TAK
6. | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. |  | TAK
7. | Możliwość mocowania pompy do szyny poziomej przy pomocy elementu na stałe wbudowanego w pompę. |  | TAK
| Ręczne (nieautomatyczne) zamykanie drzwiczek |  | TAK
8. | Funkcja programowania infuzji bez założonego drenu – przygotowanie pompy na przyjście pacjenta |  | TAK
9. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji |  | TAK
10. | Zakres szybkości infuzji 0,1 do 1500 ml/godz. |  | TAK
11. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  | TAK
| Bolus podawany na żądanie, w dowolnym momencie infuzji. |  | TAK
| Regulacja szybkości podaży bolusa 50 – 1500 ml/h |  | TAK
12. | Dokładność pompy +/- 5% |  | TAK
13. | Auto-test uruchamiany automatycznie po założeniu drenu sprawdzający prawidłową pracę pompy w połączeniu z weryfikacją założenia zestawu infuzyjnego – eliminacja ryzyka niekontrolowanego przepływu |  | TAK
14 | Praca w oparciu o dedykowane linie infuzyjne wyposażone w zastawkę silikonową, nie posiadające w swoim składzie lateksu oraz DEHP |  | TAK
15. | Wszystkie zestawy współpracujące z pompą wyposażone są w automatycznie blokowany zacisk, zapobiegający swobodnemu przepływowi po otwarciu drzwiczek pompy oraz zacisk rolkowy na drenie |  | TAK
| Mechanizm nie wywołujący hemolizy – dedykowane dreny do transfuzji oraz podaży leków krwiopochodnych |  | TAK
| Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 9999 ml |  | TAK
16 | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 168 godzin. |  | TAK
17. | Ostrzeżenie przekroczenia czasu pracy założonego zestawu może być aktywowane i nastawione w zakresie od 1 minuty do 96 godzin |  | TAK
18. | Ciągły pomiar i wizualizacja ciśnienia w linii za pomocą piktogramu |  | TAK
19. | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 16 poziomów |  | TAK
20. | Funkcja KVO |  | TAK
21. | Zróżnicowana prędkość KVO programowana przez użytkownika w zakresie od 1 do 20 ml/h |  | TAK
22. | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godziny. |  | TAK
23. | Automatyczne wznowienie infuzji po pauzie – opóźniony start |  | TAK
24. | Ciśnienie okluzji programowane w zakresie od 50 – 750 mmHg |  | TAK
25. | Wskaźnik pracy pompy widoczny z min. 5 metrów |  | TAK
| Rejestr zdarzeń min. 1500 – zdarzenia zapisywane w czasie rzeczywistym |  | TAK
26. | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) |  | TAK
27. | Funkcja wykrywania powietrza w linii z możliwością programowania rozmiaru wykrywanego pęcherzyka lub skumulowanego powietrza zmierzonego w ciągu 15 minut |  | TAK
28. | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) |  | TAK
III. | Alarmy i ostrzeżenia
1. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  | TAK
2. | Alarm przypominający –zatrzymana infuzja |  | TAK
3. | Alarm okluzji z sygnalizacją miejsca wystąpienia okluzji (przed lub za pompą) |  | TAK
4. | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia |  | TAK
5. | Alarm rozładowanego akumulatora |  | TAK
6. | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  | TAK
7. | Alarm braku lub źle założonego zestawu infuzyjnego |  | TAK
8. | Alarm informujący o uszkodzeniu sprzętu. |  | TAK
9. | Alarm wstępny przed końcem infuzji z możliwością zaprogramowania czasu przed końcem infuzji, w którym pojawi się alarm |  | TAK
10. | Alarm powietrza w linii |  | TAK
IV. | Pozostałe |  | TAK
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą |  | TAK
2. | Możliwość transmisji danych z pompy , możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą |  | TAK
3. | Możliwość łączenia pomp w moduły po 2 lub 3 sztuki bez użycia dodatkowych elementów |  | TAK
Stacja dokująca - 16 sztuk
I. | Ogólne
1. | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu |  | TAK
2. | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce |  | TAK
3. | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min. IP 22 |  | TAK
II. | Wymagania podstawowe
1. | Stacja dokująca pozwalająca na jednoczesne zasilanie 4 oferowanych pomp strzykawkowych i objętościowych |  | TAK
2. | Zatrzaskowe mocowanie oferowanych pomp w stacji dokującej bez konieczności demontażu uchwytu mocującego pompy lub uchwytu transportowego |  | TAK
3. | Dowolna zmiana miejsca pomp strzykawkowych i objętościowych w stacji bez konieczności wyjmowania innych pomp – możliwość niezależnego umieszczania i wyjmowania pomp w i z stacji |  | TAK
4. | Zasilanie pomp ze stacji dokującej – automatyczne podłączenie zasilania po umieszczeniu pompy w stacji. |  | TAK
5. | Możliwość mocowania stacji dokującej do rury pionowej (stojaki lub kolumny) |  | TAK
6. | Masa stacji dokującej maksymalnie 4,5kg |  | TAK
Pozostałe
1. | Szkolenia w zakresie obsługi dla personelu medycznego |  | TAK
2. | Komunikacja z aparatem w języku polskim |  | TAK
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim z dostawą |  | TAK
4. | Szkolenie obsługi i personelu technicznego przy odbiorze produktu |  | TAK
5. | Gwarancja min 24 miesiące |  | TAK
6. | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne |  | TAK
7. | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
8. | Czas podjęcia naprawy przez serwis maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia, czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych |  | TAK
9. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - 3 naprawy |  | TAK
10. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji danego modelu minimum 10 lat |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Pompa infuzyjna opis
Załącznik nr 3.11
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
1. | Zakup pompy infuzyjnej - 56 sztuk
2. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka
Lp. | PARAMETRY
I. | Ogólne
1. | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz |  | TAK
2. | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 |  | TAK
3. | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  | TAK
4. | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny |  | TAK
5. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego m 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. |  | TAK
6. | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg |  | TAK
7. | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę |  | TAK
8. | Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stacji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia. |  | TAK
9. | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia |  | TAK
10. | Mocowanie strzykawki do czoła pompy |  | TAK
11. | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji |  | TAK
12. | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie |  | TAK
13. | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. |  | TAK
14. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) |  | TAK
15. | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki |  | TAK
16. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml |  | TAK
II. | Programowanie infuzji
1. | Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz. |  | TAK
2. | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz |  | TAK
3. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  | TAK
4. | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę) |  | TAK
5. | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji |  | TAK
6. | Trzy rodzaje bolusa: |  | TAK
- Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h
- Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu
- Z ręki manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości EMERGENCY
7. | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% |  | TAK
8. | Wypełnienie lini 3 tryby |  | TAK
- Obowiązkowy
- Nieobowiązkowy
- Zalecany
9. | Funkcja programowania objętości do podania 0,1- 999,9 ml |  | TAK
10. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin |  | TAK
11. | Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,1-99,9 jednostek /1- 59 minut, automatyczne obliczanie infuzji. |  | TAK
12. | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktograsmu na ekranie pompy. |  | TAK
13. | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów |  | TAK
14. | Funkcja KVO (Keep Vein Open) |  | TAK
15. | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości |  | TAK
- od 0,1 do 5 ml/h
- zapis ustawień
17. | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności. |  | TAK
18. | Rejestr na 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. |  | TAK
19. | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie. |  | TAK
20. | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) |  | TAK
21. | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów |  | TAK
22. | Klawiatura symboliczna |  | TAK
23. | Komunikaty tekstowe w języku polskim |  | TAK
24. | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia |  | TAK
25. | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału |  | TAK
26. | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) |  | TAK
III. | Układ alarmów
1. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  | TAK
2. | Alarm pustej strzykawki |  | TAK
3. | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja |  | TAK
4. | Alarm okluzji |  | TAK
5. | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia |  | TAK
6. | Alarm rozładowanego akumulatora |  | TAK
7. | Alarm braku lub źle założonej strzykawki |  | TAK
8. | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki |  | TAK
9. | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia |  | TAK
10. | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  | TAK
11. | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. |  | TAK
12. | Alarm wstępny przed końcem infuzji. |  | TAK
IV. | Wyposażenie dodatkowe - podgrzewacz płynów - 2 szt
I. | Ogólne
1. | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu |  | TAK
2. | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce |  | TAK
II. | Wymagania podstawowe
1. | Przeznaczony do podgrzewania płynów infuzyjnych, krwi i produktów krwiopochodnych |  | TAK
2. | Wyposażony w elektrycznie podgrzewany dren posiada szczelinę dostosowaną do standardowych zestawów do infuzji dostosowany do drenów o grubości od 4-7mm |  | TAK
3. | Nie wymaga żadnych materiałów jednorazowych |  | TAK
4. | Bezpieczeństwo zapewnione dzięki fabrycznemu limitowi temperatury |  | TAK
5. | Wyświetlacz aktualnej temperatury w drenie |  | TAK
6. | Posiada dźwiękowy i wizualny alarm przekroczenia temperatury |  | TAK
7. | Ciągłe wyświetlanie bieżącej temperatury na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu |  | TAK
8. | Wskaźnik ogrzewania oraz awarii - stan urządzenia sygnalizowany jest za pomocą wskazania wyświetlacza, pierścienia świetlnego i akustycznego nadajnika sygnałów |  | TAK
9. | Niezależny układ zabezpieczający przed nadmierną temperaturą monitoruje temperaturę w rurce grzejnej. W przypadku wystąpienia zakłócenia obsługujący informowany jest o tym fakcie świecącym się na żółto pierścieniem świetlnym oraz za pomocą sygnału akustycznego. W przypadku wystąpienia usterki proces ogrzewania urządzenia zostanie przerwany. |  | TAK
10. | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej
11. | Posiada zintegrowane trzy czujniki temperatury |  | TAK
12. | Temperatura pracy 39(°C) |  | TAK
13. | Długość drenu grzewczego min. 1400 mm |  | TAK
14. | Waga max. 1500g |  | TAK
15. | Możliwość mocowania na statywie |  | TAK
V. | Pozostałe
1. | Gwarancja min 24 miesięcy |  | TAK
2. | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne |  | TAK
3. | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
4. | Czas podjęcia naprawy przez serwis maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia, czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych |  | TAK
5. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - 3 naprawy |  | TAK
6. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji danego modelu minimum 10 lat |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Kardiomonitor z centralą opis
Załącznik nr 3.12
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
| Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
| Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018 |  | TAK
| Zakup 19 kardiomonitorów |  | TAK
| Z przeznaczeniem dla Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka i Oddziału Pediatrii |  | TAK
PARAMETRY
Parametry wymagane
| Świadectwo CE |  | TAK
| Serwis autoryzowany |  | TAK
I | Ogólne
1. | Kardiomonitory wraz z centralą monitorującą
2. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  | TAK
3. | Szkolenie personelu. |  | TAK
4. | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów |  | TAK
5. | Waga monitora z akumulatorem max. 7 kg. ±10% |  | TAK
6. | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów |  | TAK
7. | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) |  | TAK
8. | Tryb „Stand by” |  | TAK
9. | Funkcja „stoper” |  | TAK
9. | Mocowanie: - 10 kardiomonitorów zamocowanych do "rury", - 8 kariomonitorów z mocowaniem ścinnym z koszem na akcesoria, - 1 kardiomonitor na wózku jezdnym z koszem na akcesoria |  | TAK
II | Ekran
1. | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. |  | TAK
2. | Przekątna ekranu min. 12" |  | TAK
3. | Prezentacja min. 12 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. |  | TAK
4. | Rozdzielczość ekranu : min. 1024 x 768 |  | TAK
5. | „Duże Liczby” |  | TAK
6. | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. Dostępne min. 4 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. |  | TAK
7. | Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne |  | TAK
8. | Możliwość wyboru przez użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów |  | TAK
III | Obsługa
1. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | TAK
2. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy. Komunikacja bez użycia pokrętła (pokrętło nie występuje) |  | TAK
IV | Zasilanie |  | TAK
1. | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% |  | TAK
2. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 90 minut pracy. |  | TAK
IV | Praca w sieci
1. | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk |  | TAK
2. | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali |  | TAK
3. | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 |  | TAK
4. | Zamawiający może wnioskować na etapie instalacji o podłączenie istniejących kardiomonitorów do tworzonej sieci z możliwościa dodania kardiomonitorów do wyspecyfikowanej centali wraz z instalacją dodatkowej drukarki we wskazanym przez zamawiającego miejscu celem umożliienia drukowania bezpośrednio z poziomu kardiomonitora (dotyczy istniejących kardiomonitorów) |  | TAK
V | Alarmy
1. | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych |  | TAK
2. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. |  | TAK
3. | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. |  | TAK
4. | Historia alarmów min. 1000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. |  | TAK
5. | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny |  | TAK
6. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych |  | TAK
VI | Zapamiętywanie danych
1. | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin w tym trendu OCRG |  | TAK
2. | Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym. |  | TAK
3. | Dedykowany trend NIBP - bez konieczności konfigurowania-fabrycznie ustawiony |  | TAK
4. | Funkcja „holterowska” min. 5 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek |  | TAK
5. | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. |  | TAK
6. | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendu OCRG na ekranie głównym |  | TAK
7. | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu |  | TAK
8. | Prezentacja odcinków ST z min. ostatnich 24h. |  | TAK
9. | Prezentacja raportów z analizy 12-odp EKG. zapis min. 6 raportów. Możliwość wydruku na drukarce sieciowej bezpośrednio z monitora. |  | TAK
VII | Mierzone parametry
1. | EKG - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. |  | TAK
2. | Zakres częstości akcji serca oraz alarmów: min. 15-300 ud/min. |  | TAK
3. | Detekcja stymulatora serca |  | TAK
4. | Analiza odcinka ST Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. |  | TAK
5. | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych |  | TAK
6. | Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST |  | TAK
7. | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. |  | TAK
8. | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. |  | TAK
9. | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. |  | TAK
10. | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund. |  | TAK
11. | Możliwość wybór odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą |  | TAK
12. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi pomiar metodą oscylometryczna. |  | TAK
13. | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 4 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. |  | TAK
14. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. |  | TAK
15. | Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg |  | TAK
16. | Tryb Stazy Żylnej |  | TAK
17. | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu |  | TAK
18. | Pomiar saturacji w technologii Nellcor Prezentacja krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. |  | TAK
19. | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% |  | TAK
20. | Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. |  | TAK
21. | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. |  | TAK
22. | MożIiwość rozbudowy o inwazyjny pomiar ciśnienia krwi Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. |  | TAK
23. | Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. |  | TAK
24. | Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie |  | TAK
25. | Możliwość realizacji pomiaru wartości ciśnienia OCŻ w tym samym pkt cyklu oddechowego. |  | TAK
26. | Możliwość rozbudowy o pomiar kapnografii Pomiar w strumieniu głównym dla pacjentów zaintubowanych. Pomiar w strumieniu głównym dla pacjentów niezaintubowanych. Pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wdechowych oraz wydechowych Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej. etCO2 : min. 0 – 98 mmHg.. Oddech: min. 3 – 120 odd./min. Pomiar możliwy max. 15 sek. od podłączenia tzw. „Warm up time” |  | TAK
27. | Możliwość wykorzystania posiadanych przez zamawiającego modułów na Oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka do pomiaru CO2 |  | TAK
28. | Możliwość stosowania dedykowanych przez producenta masek do pomiaru CO2 wraz z jednoczesną tlenoterapią |  | TAK
29. | Kompatybliność akcesoriów pomiarowych z posiadanymi kardiomonitorami BSM 3552 na oddziale Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka |  | TAK
30. | Możliwość rozbudowy o pomiar Nieinwazyjnego Ciągłego Rzutu Minutowego Serca Pomiar min.: rzut serca, rzut serca indeksowany, objętość wyrzutowa, objętość wyrzutowa indeksowana, esSVR, esSVRI. Pomiar realizowany bez konieczności używania dedykowanych do realizacji pomiaru akcesoriów |  | TAK
31. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wspomagające terapię sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej terapii |  | TAK
32. | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca CCO bez udziału serwisu. |  | TAK
33. | Możliwość rozbudowy pomiar EEG. Monitorowanie min. 8 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej : SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta |  | TAK
34. | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. |  | TAK
35. | Wyposażenie oferowanych monitorów |  | TAK
36. | - Kabel EKG x 29 szt. |  | TAK
37. | - elektrody jednorazowe niemowlące o średnicy 20mm. Z przewodami do podłączenia 40 x 3 szt. - 38 zestawów |  | TAK
38. | - przewód łączący mankiet z monitorem, dla niemowląt x 30 szt. |  | TAK
39. | - zestaw mankietów jednorazowych dla niemowląt min. 15 szt x 38 szt. |  | TAK
40. | - przewód do podłączenia czujnika saturacji w technologii Nellcor x 38 szt. |  | TAK
41. | - wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 dla niemowląt x 19 szt. |  | TAK
42. | - wielorazowy czujnik do pomiaru SpO2 dla dzieci x 1 szt. |  | TAK
43. | - pediatryczny czujnik temperatrury głębokiej x 1 szt. wraz z jednorazowymi osłonkami min. 20 szt. |  | TAK
44. | - kompletny kabel 10-cio odprowadzeniowy do realizacji 12-odp EKG x 2 szt. |  | TAK
45. | - mocowanie do ściany z koszem na akcesoria x 8 szt. |  | TAK
46. | - mocowanie do rury x 10 szt. |  | TAK
47. | - wózek jezdny z koszem na akceosoria x 1szt. |  | TAK
VII | Wyposażenie dodatkowe
1. | niezależny moduł transportowy wraz z stacją dokującą - 1 szt. Możliwość podłączenia do kardiomonitorów serii BSM - 6000. - ekran min. 5,7" o rozdzielczości min.640 x 480 z prezentacją min. 8 krzywych dynamicznych, - Waga z akumulatorem max. 1,5 kg. ±10%, - wyposażony w rączkę do przenoszenia oraz uchwyt do zawieszenia na ramie łóżka, - stacja dokująca - Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 240 minut pracy, - odporność na uszkodzenia, kurz, wodę (klasa szczelności min. IP32). - mierzone parametry - EKG, SpO2 (czujniki pomiarowe oraz technologia pomiaru zgodna z opisanymi wymogami dotyczącymi SpO2 w kardiomonitorach powyżej) , NIBP (realizacja pomiaru podczas pomowania mankietu), Temperatrura - możliwość jednoczesnego pomiaru IBP 2 kanałach oraz CO2 po podłączeniu czujników pomiarowych posiadanych przez zamawiającego |  | TAK
VIII | Gwarancja i inne
1. | Gwarancja min. 24 miesięcy z wyłączeniem akcesoriów |  | TAK
2. | Bezpłatne przeglądy w trakcie trwania gwarancji |  | TAK
IX | PARAMETRY Centrala monitorująca - 1 szt.
Parametry ogólne
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  | TAK
2. | Szkolenie personelu. |  | TAK
3. | Centrala wyposażona w min. 2 ekrany typu LCD-TFT, kolorowe, min. 23”. Rozdzielczość wyświetlania min. 1920x1080. umiejscowienie ekranów wg wskazania zamawiajacego tj. do ściany lub wolno-stojące ekrany |  | TAK
4. | Wyświetlanie min. 12 stanowisk/ekran. |  | TAK
5. | Monitorowanie min. 24 stanowisk pacjenta |  | TAK
6. | Podgląd dowolnego pełnego ekranu monitora z sieci. |  | TAK
7. | Możliwość dokonania zmiany koloru wyświetlania poszczególnych parametrów |  | TAK
8. | Funkcja „zamrażania” wyświetlanych krzywych. Nie dotyczy danych numerycznych, które są cały czas aktualizowane |  | TAK
9. | Możliwość kopiowania ustawień wybranego monitora i ich przeniesienie na inny monitor z sieci z poziomu centrali |  | TAK
10. | Możliwość wybrania typu wyświetlanej krzywej, jej wzmocnienia oraz danych numerycznych niezależnie dla każdego monitorowanego łóżka wyświetlanego w oknie ogólnego przeglądu pacjentów oddziału. |  | TAK
11. | Funkcja umożliwiająca ustawienie wspólnej lub oddzielnej skali dla krzywych ciśnienia inwazyjnego |  | TAK
12. | Funkcja umożliwiającą użytkownikowi definiowanie priorytetu wyświetlania parametrów życiowych. |  | TAK
13. | Funkcja zawieszenia monitorowania pacjenta wraz z możliwością nadania etykiety z opisem przyczyny zawieszenia (użytkownik ma możliwość edycji treści etykiet). |  | TAK
14. | Trendy graficzne i tabelaryczne z min. 100 h. |  | TAK
15. | Archiwizacja z min 100 godzin, min 6 krzywych dynamicznych (nie tylko EKG) z każdego stanowiska |  | TAK
16. | Wyświetlanie wyników analizy 12 odprowadzeń EKG wraz z raportami |  | TAK
17. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez "mysz" i klawiaturę – oprogramowanie w języku polskim. |  | TAK
18. | Wielostopniowe alarmy monitorowanych parametrów min. 3 stopnie |  | TAK
19. | Historia alarmów: min. 1000 |  | TAK
20. | Pamięć min. 1000 plików z pomiarem odcinka ST |  | TAK
21. | Funkcja pozwalająca użytkownikowi na zdefiniowanie, dla których typów arytmii mają być zapisywane zdarzenia arytmii. |  | TAK
22. | Funkcja analizy odcinków krzywych EKG zapisanych podczas wyzwolenia alarmu arytmii (zdarzeń arytmii) pozwalająca na ręczny pomiar odległości między dwoma dowolnie wybranymi przez użytkownika punktami w pionie (mV) lub poziomie (msec) (opisać) |  | TAK
23. | Możliwość definiowania parametrów zapisywanych w min. trzech różnych trendach tabelarycznych. |  | TAK
24. | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 120 godzin |  | TAK
25. | Możliwość definiowania przez użytkownika zawartości raportów przeznaczonych do wydruku |  | TAK
26. | Funkcja definiowania interwału automatycznych wydruków raportów. |  | TAK
27. | Sieć monitorowania LAN do komunikacji z monitorami stacjonarnymi |  | TAK
28. | Przesyłanie alarmów z monitorów przyłóżkowych do centrali oraz pomiędzy monitorami. |  | TAK
29. | Funkcja przesyłania danych pomiędzy monitorami a centralą oraz pomiędzy monitorami również w razie wyłączenia centrali. |  | TAK
30. | Interaktywna komunikacja centrali z monitorami. Możliwość regulacji granic alarmów z centrali w monitorach przyłóżkowych. |  | TAK
31. | Możliwość ręcznego uruchomienia pomiaru NIBP w monitorze z monitora centralnego. |  | TAK
32. | Możliwość rozbudowy o komunikację poprzez protokół HL-7 z innymi systemami szpitalnymi. |  | TAK
33. | Drukarka laserowa format A4. Wydruki danych cyfrowych oraz krzywych dynamicznych z centrali oraz monitorów przyłóżkowych - stanów alarmowych oraz na życzenie użytkownika. Wydruki z monitorów przyłóżkowych zapewnione w razie uszkodzenia monitora centralnego. |  | TAK
34. | Powyższa współpraca możliwa ze wszystkimi oferowanymi monitorami |  | TAK
35. | Zamawiający może wnioskować na etapie instalacji o podłączenie istniejących kardiomonitorów do opisanej poniżej centrali oraz na skonfigurowanie centrali w dowolny sposób wykrzoystując istniejące oraz zakupywane kardiomonitory sumarycznie w ilości wyspecyfikowanej w wymaganiach dotyczących jednostki centralnej odnosnie min. ilości podłączonych kardiomonitorów. |  | TAK
X | Wymagania dodatkowe
1 | Elektrokardiograf o parametrach: |  | TAK
| rejestracja EKG w trybie ręcznym i automatycznym |  | TAK
| drukarka termiczna A4 pozwalająca na wydruk do 12 kanałów EKG |  | TAK
| klawiatura alfanumeryczna z bezpośrednimi klawiszami funkcyjnymi do szybkiego wprowadzania danych |  | TAK
| zasilanie akumulatorowe zapewniające min. 3 godz normalnej pracy |  | TAK
| ekran LCD |  | TAK
| wózek pd aparat, z wysięgnikiem dla kabla EKG i koszem na akcesoria |  | TAK
XI | Pozostałe
1. | Gwarancja min. 60 miesięcy z wyłączeniem akcesoriów |  | TAK
2. | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne |  | TAK
3. | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
4. | Czas podjęcia naprawy przez serwis maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia, czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych |  | TAK
5. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - 3 naprawy |  | TAK
6. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji danego modelu minimum 10 lat |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Respirator typ 3 opis
Załącznik nr 3.13
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
| Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018 |  | TAK
| Zakup respiratora - 1szt. |  | TAK
| Z przeznaczeniem dla Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka |  | TAK
PARAMETRY
Parametry wymagane
| Świadectwo CE |  | TAK
| Serwis autoryzowany |  | TAK
PARAMETRY OGÓLNE
1. | Aparat przewoźny o ergonomicznej konstrukcji tzn. elementy obsługowe i podłączenia do pacjenta dostępne są od jednej strony |  | TAK
2. | Funkcja wspomagania oddechu metodą nCPAP i wentylacją nieinwazyjną u noworodków i wcześniaków - wykorzystuje efekt Coanda dla zmiany kierunku przepływu gazów |  | TAK
3. | Zasilanie elektryczne 230V, 50 Hz |  | TAK
4. | Zasilanie akumulatorowe wystarczające na min. 130 minut pracy |  | TAK
5. | Zasilanie gazowe w tlen i powietrze ze źródła sprężonych gazów o ciśnieniu 2,0 – 6,0 bar |  | TAK
6. | Wbudowany mieszalnik gazów – elektroniczny (nie dopuszcza się rotametrów ręcznych) |  | TAK
7. | Automatyczna kalibracja czujnika tlenu (bez ingerencji użytkownika) |  | TAK
8. | Respirator stałoprzepływowy czasowo zmienny z limitowaną objętością |  | TAK
9. | Waga respiratora – bez podstawy do 20 kg |  | TAK
10. | Wbudowany port komunikacji min. RS232 oraz USB |  | TAK
METODY WENTYLACJI
1. | HFO – wentylacja wysoką częstotliwością |  | TAK
2. | IPPV |  | TAK
3. | CPAP/PEEP – regulowane płynnie |  | TAK
4. | SIMV, SIPPV |  | TAK
5. | PSV |  | TAK
6. | SIMV + PSV |  | TAK
7. | Limit objętości oddechowej (VL) |  | TAK
8. | Objętość gwarantowana (VG) |  | TAK
9. | Oddech ręczny wyzwalany przyciskiem na respiratorze |  | TAK
10. | Trigger: przepływowy i objętościowy |  | TAK
11. | NCPAP z przełączaniem przepływu gazów oddechowych do płuc zgodnie z fazą oddechu – wdech i wydech (generator z przerzutnikiem strumieni) |  | TAK
12. | Wentylacja nieinwazyjna na dwóch poziomach ciśnienia typu BiPAP, DuoPAP, BiLevel |  | TAK
13. | Automatyczna kompensacja nieszczelności min. 35% |  | TAK
14. | Możliwość rozbudowy o funkcję tlenoterapii wysokimi przepływami HFNC |  | TAK
15. | Możliwość rozbudowy o funkcję wentylacji z automatyczną regulacją składu mieszaniny oddechowej bazująca na pomiarze saturacji pacjenta. |  | TAK
PARAMETRY NASTAWIALNE
1. | Zakres drgań dla HFO min. 5-20Hz |  | TAK
2. | Regulacja amplitudy oscylacji (ciśnienie oscylacyjne) do 100 cmH2O |  | TAK
3. | Częstość oddechów 2-180 odd./min. dla wentylacji konwencjonalnej |  | TAK
4. | Przepływ bazowy regulowany płynnie z możliwością odczytu nastawionego przepływu od 2 l/min |  | TAK
5. | Czas wdechu regulowany od 0,15 sek. |  | TAK
6. | Regulacja czasu wydechu do 25 sek |  | TAK
7. | Przepływowe wyzwalanie oddechu |  | TAK
8. | Niezależna regulacja przepływu wdechowego i wydechowego |  | TAK
9. | Przepływ wdechowy regulowany do 30 l/min |  | TAK
10. | Regulacja przepływu dla CPAP od 5 do 15 L/min |  | TAK
11. | Przepływ wydechowy regulowany do 20 l/min |  | TAK
12. | Regulacja stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% |  | TAK
13. | Funkcja preoksygenacji regulowana w zakresie od 23-100% |  | TAK
14. | PEEP/CPAP 0-30 cmH2O |  | TAK
15. | Szczytowe ciśnienie wdechu regulowane do 55 cmH2O |  | TAK
MONITOROWANIE I OBRAZOWANIE PARAMETERÓW WENTYLACJI
1. | Wbudowany łącznie z respiratorem w jednej obudowie kolorowy ekran dotykowy LCD min. 10” |  | TAK
2. | Trendy monitorowanych parametrów z min. ostatnich 5 dni z możliwością ich zapisu na zewnętrznej pamięci USB |  | TAK
3. | Możliwość zapisu historii alarmów na zewnętrznej pamięci USB |  | TAK
4. | Komunikacja z użytkownikiem w języku POLSKIM |  | TAK
5. | Obrazowanie przebiegów falowych w czasie rzeczywistym dla ciśnienia, przepływu i objętości |  | TAK
6. | Jednoczesne obrazowanie 3 przebiegów falowych |  | TAK
7. | Możliwość zatrzymania przebiegu krzywych. |  | TAK
8. | Obrazowanie pętli: przepływ/objętość, objętość/ciśnienie. |  | TAK
9. | Możliwość porównania pętli zapisanych w różnym czasie |  | TAK
10. | Ciśnienie szczytowe PIP |  | TAK
11. | Ciśnienie średnie MAP |  | TAK
12. | Ciśnienie PEEP |  | TAK
13. | Nieszczelność układu oddechowego |  | TAK
14. | Oporność dróg oddechowych (R), |  | TAK
15. | Pomiar podatności (C) oraz C20/C, |  | TAK
16. | Pomiar FiO2 |  | TAK
17. | Możliwość rozbudowy o pomiar SpO2 |  | TAK
18. | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 |  | TAK
ALARMY
1. | Bezdechu |  | TAK
2. | Ciśnienia w układzie oddechowym |  | TAK
3. | Ciśnienia CPAP |  | TAK
4. | Braku zasilania gazowego i elektrycznego |  | TAK
5. | Alarm rozłączenia układu |  | TAK
WYPOSAŻENIE
1. | Zestaw do terapii wymiennych do nieinwazyjnego wspomagania oddychania i wentylacji mechanicznej min. 6 szt. |  | TAK
2. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy |  | TAK
3. | Nawilżacz z automatyczną kontrolą temperatury i nawilżania: wyświetlanie aktualnej temperatury płytki grzewczej, wyświetlanie aktualnej temperatury gazów na wyjściu z komory nawilżacza, wyświetlanie aktualnej temperatury gazów w układzie oddechowym pacjenta, z czterocyfrowym wyświetlaczem LED, o wadze do 3 kg (bez komory), mocy max. 210W i zasilaniu 230V, 50 hz. |  | TAK
4. | Komora nawilżacza jednorazowa dla noworodków z wbudowanym systemem utrzymania wilgotności na stałym poziomie – nadająca się do używana przez okres min. 7 dni u jednego pacjenta (komory wraz z informacją o terminie ważności, pakowane indywidualnie) min. 6 szt. |  | TAK
6. | Czujnik przepływu noworodkowy, wielorazowy min. 2szt. |  | TAK
7. | Układ oddechowy z podgrzewanym ramieniem wdechowym (jednorazowy) z końcówkami donosowymi (3szt.) i generatorem min. 6 szt. |  | TAK
8. | Końcówka donosowa w trzech rozmiarach po 3 z każdego rozmiaru |  | TAK
9. | Maseczka donosowa w pięciu rozmiarach po 2 z każdego rozmiaru |  | TAK
10. | Czapeczka do mocowania układu oddechowego noworodka w min. 10 rozmiarach 10 szt. różnych rozmiarów |  | TAK
GWARANCJA I SERWIS
1. | Okres gwarancji 24 miesiące |  | TAK
2. | Możliwość współpracy z urządzeniami do podawania tlenku azotu |  | TAK
3. | Montaż na platformie transportowej |  | TAK
4. | Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda AGA |  | TAK
5. | Instrukcja obsługi respiratora w języku polskim |  | TAK
6. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w cenie urządzenia |  | TAK
7. | Paszport techniczny |  | TAK
8. | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne |  | TAK
9. | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
10. | Czas podjęcia naprawy przez serwis maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia, czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych |  | TAK
11. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - 3 naprawy |  | TAK
12. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji danego modelu minimum 10 lat |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Respirator typ 4 opis
Załącznik nr 3.14
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
| Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018 |  | TAK
1. | Zakup respiratora 9 szt. |  | TAK
2. | Respirator z przeznaczeniem dla Oddziału Intensywnej Terapii i Patologii Noworodka. |  | TAK
I | Parametry ogólne
1. | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na podstawie jezdnej z możliwością blokady |  | TAK
2. | Respirator wyposażony w szyny boczne do mocowania dodatkowych akcesoriów |  | TAK
3. | Możliwość oddzielnego zamocowania ekranu sterowania nastawami i wyświetlającego parametry wentylacji od jednostki podającej mieszaninę oddechową w odległości do minimum 2 m |  | TAK
4. | Możliwość swobodnego obrotu ekranu i zmiany kąta nachylenia w celu dopasowania do wymagań stanowiska do intensywnej terapii bez użycia narzędzi |  | TAK
5. | Możliwość umiejscowienia układu pacjenta po obu stronach jednostki zasilającej w gazy |  | TAK
6. | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 2,8 do 5,0 bar |  | TAK
7. | Zasilanie sieciowe dostosowane do 230 V 50/60 Hz |  | TAK
8. | Awaryjne zasilanie z wewnętrznego akumulatora do podtrzymania pracy urządzenia minimalny czas pracy na akumulatorze 30 minut (podać) |  | TAK
II | Tryby wentylacji
1. | CMV, AC |  | TAK
2. | SIMV |  | TAK
3. | MMV |  | TAK
4. | PEEP/CPAP |  | TAK
5. | Wentylacja nieinwazyjna |  | TAK
6. | Oddech ręczny |  | TAK
7. | Oddech spontaniczny wspomagany ciśnieniem PSV z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną |  | TAK
8. | Oddech spontaniczny wspomagany objętością VS z zabezpieczającą wentylacją wymuszoną |  | TAK
9. | Możliwość rozbudowy o oddech spontaniczny wspomagany proporcjonalnie typu PAV (Proportional Assist Ventilation), PPS |  | TAK
10. | Oddech z gwarantowaną objętością z możliwością stosowania w trybach wentylacji wymuszonej CMV, synchronizowanej AC i SIMV oraz spontanicznej |  | TAK
11. | Oddech z gwarantowaną objętością z możliwością ograniczenia ciśnienia szczytowego (PLV) |  | TAK
12. | Oddech ciśnieniowo-kontrolowany z możliwością stosowania w trybach wentylacji wymuszonej CMV, synchronizowanej AC i SIMV oraz spontanicznej |  | TAK
13. | Możliwość rozbudowy o wentylacja z uwolnieniem ciśnienia APRV |  | TAK
14. | Ręczne przedłużenie fazy wdechu |  | TAK
15. | Automatyczne westchnienia z regulacją parametrów westchnień przy wentylacji CMV i SIMV |  | TAK
16. | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznej kompensacji oporów rurki intubacyjnej i tracheotomijnej dla rurek o średnicy od minimum 2,5 mm z regulacją stopnia kompensacji |  | TAK
17. | Możliwość prowadzenia wentylacji z ustalonym przez operatora stosunkiem wdech wydech I:E |  | TAK
18. | Automatyczne programowanie parametrów wentylacji i granic alarmowych na podstawie wprowadzonej wagi pacjenta |  | TAK
19. | Funkcja automatycznego natlenowania pacjenta do toalety oskrzeli z regulacją stężenia tlenu |  | TAK
20. | Funkcja automatycznej kompensacji przecieków |  | TAK
IIa | Wentylacja HFO - 4szt
1. | Wentylacja z wysokimi częstościami HFO |  | TAK
2. | Regulacja częstości HFO zakres minimalny od 5 do 20 Hz |  | TAK
3. | Regulacja amplitudy HFO zakres minimalny od 5 do 90 cm H2O |  | TAK
4. | Regulacja I:E przy HFO |  | TAK
5. | Wentylacja z wysokimi częstościami HFO z automatyczną regulacją amplitudy w celu utrzymania nastawionej objętości oddechów |  | TAK
6. | Oddech z gwarantowaną objętością z możliwością stosowania w trybie HFO
7. | Możliwość automatycznego zadawania westchnień w trakcie wentylacji HFO |  | TAK
III | Parametry regulowane
1. | Częstość oddechów przy wentylacji CMV zakres minimalny 5-150 min |  | TAK
2. | Objętość pojedynczego oddechu zakres minimalny od 3 - 200 ml |  | TAK
3. | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych zakres minimalny od 5 do 60 cm H2O |  | TAK
4. | Ciśnienie wspomagania PSV zakres minimalny od 5 do 60 cm H2O |  | TAK
5. | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP |  | TAK
6. | Regulowany czas wdechu zakres minimalny od 0,1 do 1,0 s |  | TAK
7. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie zakres minimalny od 21-100% |  | TAK
8. | Przepływowy trigger oddechowy z automatyczną adaptacją do występujących przecieków zakres minimalny triggera 0,3 1/min-5,0 1/min. |  | TAK
IV | Obrazowanie mierzonych parametrów wentylacji
1. | Częstość oddechów wymuszonych |  | TAK
2. | Częstość oddechów spontanicznych |  | TAK
3. | Objętość pojedynczego oddechu VTi |  | TAK
4. | Objętość wydechowa pojedynczego oddechu VTe |  | TAK
5. | Objętość pojedynczego oddechu spontanicznego |  | TAK
6. | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV |  | TAK
7. | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej spontanicznej |  | TAK
8. | Wentylacja minutowa, objętość lub frakcja przecieku |  | TAK
9. | Ciśnienie PEEP |  | TAK
10. | Szczytowe ciśnienie wdechowe PIP |  | TAK
11. | Ciśnienie średnie |  | TAK
12. | Ciśnienie fazy Plateau |  | TAK
13. | Ciśnienie kalkulowane na poziomie tchawicy |  | TAK
14. | Podatność i oporność dynamiczna płuc |  | TAK
15. | Indeks szybkiego płytkiego oddechu RSB |  | TAK
16. | Integralny pomiar stężenia tlenu |  | TAK
17. | Pomiar przepływu czujnikiem proksymalnym |  | TAK
V | Prezentacja graficzna
1. | Kolorowy ekran respiratora o przekątnej roboczej ekranu minimum 17 cali |  | TAK
2. | Prezentacja na ekranie respiratora krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas – z możliwością jednoczesnej obserwacji minimum trzech krzywych na ekranie |  | TAK
3. | Prezentacja na ekranie respiratora pętli oddechowych minimum ciśnienie/objętość, przepływ/objętość |  | TAK
4. | Możliwość jednoczesnej prezentacji dwóch pętli oddechowych |  | TAK
5. | Możliwość zapamiętania pętli referencyjnej |  | TAK
6. | Prezentacja na ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów |  | TAK
7. | Możliwość jednoczesnej prezentacji krótkich trendów i krzywych dynamicznych |  | TAK
8. | Dziennik zdarzeń z możliwością zapamiętania minimum 100 zdarzeń |  | TAK
VI | Alarmy
1. | Kategorie alarmów według ważności |  | TAK
2. | Alarm wadliwej pracy elektroniki aparatu |  | TAK
3. | Alarm braku zasilania w energię elektryczną |  | TAK
4. | Alarm niskiego ciśnienia gazów zasilających |  | TAK
5. | Alarm za wysokiego i za niskiego stężenia tlenu |  | TAK
6. | Alarm całkowitej objętości minutowej za wysokiej i za niskiej |  | TAK
7. | Alarm za niskiej objętości oddechowej TV |  | TAK
8. | Alarm za wysokiej częstości oddechów - tachypnea |  | TAK
9. | Alarm zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego |  | TAK
10. | Alarm zbyt niskiego ciśnienia wdechu |  | TAK
11. | Alarm bezdechu z automatycznym uruchomieniem wentylacji zastępczej i czasem bezdechu regulowanym w zakresie minimum 5 – 50 sekund |  | TAK
12. | Zapamiętywanie historii alarmów |  | TAK
13. | Wyświetlanie na ekranie respiratora instrukcji pomocniczych do występującego alarmu |  | TAK
VII | Pozostałe wymagania
1. | Możliwość współpracy z urządzeniami do podawania tlenku azotu |  | TAK
2. | Nawilżacz aktywny z podgrzewaniem ramienia wdechowego i serwokontrolą temperatury i przepływu oraz przewodami do podłączenia do jednorazowych układów pacjenta. Nawilżacz umieszczony na ruchomym ramieniu. |  | TAK
4. | 10 sztuk kompletnych jednorazowych układów oddechowych dla noworodków do współpracy z nawilżaczem aktywnym z podgrzewanym ramieniem wdechowym, 2 czujniki proksymalnego pomiaru przepływu |  | TAK
5. | Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda AGA lub DIN |  | TAK
6. | Zestaw do prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej dla noworodka zawierający odpowiednio głowice z ramieniem wdechowym i wydechowym, opaski jednorazowego użytku na głowę,kaniule nonosowe i maski, łączniki oraz wzornik i taśma pomiarowa rozmiar S - 3 zestawy, M - 4 zestawy, L - 2 zestawy. |  | TAK
7. | Dodatkowa zastawka wydechowa
8. | Instrukcja obsługi respiratora w języku polskim |  | TAK
9. | Komunikacja w języku polskim |  | TAK
10. | Funkcja pomocy wyświetlana na ekranie z czytelnymi komunikatami dla funkcji diagnostycznych |  | TAK
11. | Pozostałe niewymienione powyżej okablowanie, czujniki oraz wszelkie inne elementy, które umożliwią wykorzystanie przedmiotu zamówienia w zakresie wszelkich wymaganych przez Zamawiającego funkcji w odniesiesieniu do pacjentów określonych w pkt 1 powyżej |  | TAK
12. | Szkolenie personelu w zakresie obsługi w cenie urządzenia |  | TAK
13. | Paszport techniczny |  | TAK
14. | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | TAK
15. | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne |  | TAK
16. | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
17. | Czas podjęcia naprawy przez serwis maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia, czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych |  | TAK
18. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - 3 naprawy |  | TAK
19. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji danego modelu minimum 10 lat |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
| Data ................................... | …………………………………
podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Aparat do zniecz opis
Załącznik nr 3.15
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Aparat do znieczuleń - 5 sztuk
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lp. | Wymagania ogólne
I | Parametry ogólne
1. | Aparat fabrycznie nowy, nie dopuszcza się aparatów demo, rekondycjonowanych. |  | TAK
2. | Blat do pisania wraz z co najmniej 2 niezależnymi źródłami światła |  | TAK
3. | Co najmniej 2 szuflady na akcesoria |  | TAK
4. | Podstawa jezdna, co najmniej 2 koła z hamulcami |  | TAK
5. | Uchwyt do zapasowej butli tlenowej i podtlenku azotu |  | TAK
6. | Ssak anestetyczny zasilany z sieci centralnej(powietrze) |  | TAK
7. | Możliwość podłączenia butli zasilania awaryjnego w O2 i N2O |  | TAK
8. | zasilanie gazowe (O2, powietrze, N2O) ze ściany (sieć centralna) |  | TAK
9. | Waga aparatu max. 110kg |  | TAK
10. | zasilanie awaryjne bateryjne lub akumulatorowe wbudowane w aparat, czas zasilania min. 60 [min] |  | TAK
II | Wymagania podaży gazów
1. | Blokada uniemożliwiająca podaż środków wziewnych z dwóch parowników jednocześnie |  | TAK
2. | Dwa gniazda kompatybilne z parownikami typu Selectatec, umożliwiające jednoczesne zamontowanie dwóch parowników |  | TAK
3. | Elektroniczne przepływomierze dla O2 i N2O (powietrze) |  | TAK
4. | Elektroniczny mieszalnik świeżych gazów. Stężenie O2 utrzymywane automatycznie przy zmianie przepływu świeżych gazów i zmianie pomiędzy N2O a powietrzem |  | TAK
5. | Kalibracja przepływomierzy dostosowana do znieczulania niskimi przepływami, poniżej 300 [ml/min] |  | TAK
6. | System automatycznego utrzymania minimalnego stężenia O2 w mieszaninie oddechowej z N2O na poziomie min. 25% |  | TAK
7. | Funkcja zapewniająca efektywną podaż min. 200 ml O2, tj. w przypadku próby ustawienia wartości przepływu świeżych gazów oraz stężenia O2 dającą wynik podaży O2 < 200ml/min aparat nie zaakceptuje ustawień i zmodyfikuje je aby uzyskać wartość 200ml O2/min |  | TAK
III | Wymagania układu oddechowego
1. | Kompaktowy układ oddechowy o niskiej podatności, łatwy do sterylizacji |  | TAK
2. | Obejście tlenowe o dużej wydajności, min. 35 l/min |  | TAK
3. | Eliminacja gazów anestetycznych poza salę operacyjną |  | TAK
4. | Regulowana ciśnieniowa zastawka bezpieczeństwa |  | TAK
5. | Rozdzielony układ dopływu świeżych gazów, poprzez zawór jednokierunkowy, eliminujący wpływ podaży świeżych gazów na objętość oddechową i ciśnienie w drogach oddechowych lub kompensacja dopływu świeżych gazów |  | TAK
6. | Podgrzewany moduł pacjenta |  | TAK
7. | Pochłaniacz CO2 o obudowie przeziernej i pojemności min. 1,5 [l] |  | TAK
8. | Możliwość stosowania jednorazowych pochłaniaczy CO2 |  | TAK
9. | Możliwość wymiany wapna podczas znieczulenia bez rozszczelnienia układu i stosowania narzędzi |  | TAK
10. | Czujniki przepływu w technologii "Hot Wire" umożliwiające dokładne pomiary |  | TAK
11. | Układ oddechowy/monoblok wykonany z metalu lub stopu metalu |  | TAK
IV | Wymagane cechy respiratora
1. | Praca respiratora sterowana elektronicznie |  | TAK
2. | Prowadzenie wentylacji ręcznej |  | TAK
3. | PSV - oddech spontaniczny z PS, z wyzwoleniem oddechu "mechanicznego" w przypadku braku próby oddechu spontanicznego po czasie definiowanym przez użytkownika z poziomu ustawień wentylacji |  | TAK
4. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo |  | TAK
5. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo |  | TAK
6. | IMV - wentylacja wymuszona kontrolowana objętościowo z ustawianym limitem max. ciśnienia |  | TAK
7. | PCV - wentylacja wymuszona kontrolowana ciśnieniowo |  | TAK
8. | Wentylacja PCV z docelową objętością pojedyńczego oddechu min. 5ml |  | TAK
9. | Wstępne ustawianie parametrów wentylacji na podstawie IBW |  | TAK
10. | Wyzwalacz przepływowy z regulacją czułości |  | TAK
11. | Zakres czułości wyzwalacza przepływowego przy SIMV, min. 1 do 10,0 [l/min] |  | TAK
12. | Regulacja PS w zakresie min.: od 10 do 40 hPa |  | TAK
13. | Reg. stosunku wdechu do wydechu: minimum 2:1 do 1:4 |  | TAK
14. | Reg. częstości oddechu minimum od 5 do 100 l/min |  | TAK
15. | Zakres objętości oddechowej , min. od 5 [ml] do 1000 [ml] |  | TAK
16. | Zakres PEEP, min. od 4 do 20 [mbar] |  | TAK
17. | Zakres Plateau wdechu, min. od 10 do 50% czasu wdechu |  | TAK
18. | Awaryjne dozowanie O2 z możliwością regulacji wielkości przepływu od 0-15 l/min z obiegiem przez parownik i układ okrężny. Możliwość użycia na wyłączonym aparacie. |  | TAK
V | Alarmy
1. | Alarm bezdechu |  | TAK
2. | Alarm rozłączenia pacjenta |  | TAK
3. | Alarm awarii zasilania w gazy |  | TAK
4. | Alarm maksymalnego ciśnienia wdechowego |  | TAK
5. | Alarm dolny i górny stężenia tlenu |  | TAK
6. | Alarm dolny i górny objętości minutowej |  | TAK
7. | Alarm dolny wydechowej objętości oddechowej |  | TAK
8. | Alarm wdechowego i wydechowego CO2 |  | TAK
9. | Funkcja automatycznego ustawienia granic alarmowych po ustabilizowaniu wentylacji |  | TAK
10. | Możliwość wyłączenia alarmów pacjenta na min. 8 min podczas wentylacji ręcznej/spontanicznej („wprowadzanie pacjenta”) |  | TAK
VI | Wymagane pomiary i obrazowanie
1. | Automatyczne rozpoznawanie używanego anestetyku wziewnego |  | TAK
2. | Trendy tabelaryczne oraz graficzne mierzonych parametrów |  | TAK
3. | Pojedynczy ekran kolorowy typu TFT o rozdzielczości 1024x768, aktywna matryca wyświetlający jednocześnie nastawy i mierzone parametry respiracji, o przekątnej ekranu min. 15" |  | TAK
4. | Możliwość jednoczesnej obsługi aparatu poprzez ekran dotykowy i pokrętło oraz przyciski i pokrętło (bez udziału ekranu dotykowego) |  | TAK
5. | Pomiar koncentracji izofluranu, sevofluranu i desfluranu na wdechu i wydechu |  | TAK
6. | Prezentacja krzywej ciśnienia w drogach oddechowych |  | TAK
7. | Prezentacja krzywej przepływu w drogach oddechowych |  | TAK
8. | Prezentacja krzywej CO2 w drogach oddechowych |  | TAK
9. | Prezentacja krzywej objętości w drogach oddechowych |  | TAK
10. | Jednoczesna prezentacja pętli ciśnienie/objętość i przepływ/objętość, przepływ/ciśnienie |  | TAK
11. | Jednoczesna prezentacja min. 4 krzywych na ekranie monitora |  | TAK
12. | Możliwość zapisania pętli referencyjnej i wyświetlania wraz z bieżącą pętlą |  | TAK
13. | Ustawione fabrycznie/dowolne konfigurowanie kolejności wyświetlanych krzywych i pętli na ekranie monitora |  | TAK
14. | Moduł gazowy zintegrowany z aparatem. Nie dopuszcza się pomiaru realizowanego przez monitor pacjenta |  | TAK
15. | Pomiar stężenia O2 w gazach wdechowych FiO2 i wydechowych EtO2 |  | TAK
16. | Zakres pomiaru stężenia O2 w gazach wydechowych i wdechowych |  | TAK
17. | Paramagnetyczny pomiar stężenia O2 bez elementów eksploatacyjnych |  | TAK
18. | Pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wydechowych EtCO2 i wdechowych FiCO2 |  | TAK
19. | Zakres i sposób pomiaru stężenia CO2 w gazach wydechowych i wdechowych |  | TAK
20. | Analiza MAC z uwzględnieniem wieku pacjenta |  | TAK
21. | Prezentacja na ekranie wirtualnych przepływomierzy |  | TAK
22. | Pomiaru stężenia gazów |  | TAK
23. | Pomiar min. objętości oddechu Vte, minutowej MV; ciśnienia szczytowego, średniego, Plateau, PEEP |  | TAK
24. | Funkcja „Ecometer” pozwalająca na optymalizację wielkości przepływu świeżego gazu. Prezentacja w postaci wykresu słupkowego przedstawiający zużycie świeżych gazów w trakcie znieczulania. |  | TAK
25. | Pomiar dodatkowych parametrów m.in. Cstat. Cdyn. Opór, przeciek, Vti, |  | TAK
26. | Funkcja służąca do monitorowania niezaintubowanych pacjentów oddychających spontanicznie gdzie nie występuje przepływ świeżych gazów z respiratora anestetycznego. |  | TAK
27. | Parametry monitorowane podczas funkcji służącej do monitorowania niezaintubowanych pacjentów min. :CO2 (wraz z kreśleniem krzywej CO2 na ekranie aparatu, częstość oddechów z CO2), minutowa MV, Vte, Ppeak, |  | TAK
VII. | Wyposażenie aparatu do znieczuleń
1. | Min. 3 gniazda elektryczne |  | TAK
2. | Przewody zasilające aparat w gazy centralne |  | TAK
3. | Ramię/uchwyt do bezpiecznego zamocowania kardiomonitora |  | TAK
4. | Dodatkowe ramię/uchwyt umożliwaiające zamocowanie kardiomonitora posiadanego przez zamawiającego 1 szt./całość |  | TAK
5. | Ssak anestetyczny napędzany powietrzem ze zbiornikiem na wydzieliny oraz dodatkowy zbiornik na wydzieliny |  | TAK
6. | Uchwyt do zamocowania min. 2 butli 10l z tyłu aparatu wraz z redukatorami O2 oraz N2O |  | TAK
7. | Wyjście na niezależną podaż tlenu z możliwością regulacji min. od 0 – 10 l/min |  | TAK
8. | Min. 10 sztuk pułapek wodnych noworodkowych, min. 10 sztuk pułapek wodnych dorośli/dzieci oraz min. 10 sztuk linii próbkujących noworodkowych, min. 10 sztuk linii próbkujących dla dorosłych/dzieci |  | TAK
9. | Dodatkowy wielorazowy czujnik przepływu -2 szt./aparat |  | TAK
VIII. | Kardiomonitor Pacjenta
1. | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów |  | TAK
2. | Waga monitora z akumulatorem max. 8 kg. |  | TAK
3. | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów |  | TAK
4. | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) |  | TAK
5. | Tryb „Stand by” |  | TAK
6. | Funkcja „stoper” |  | TAK
VIII.I | Ekran kardiomonitora
1. | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. Przekątna ekranu min. 15” |  | TAK
2. | Jednoczesna prezentacja min. 12 krzywych na ekranie |  | TAK
3. | Rozdzielczość ekranu : min. 1024 x 768 |  | TAK
4. | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie |  | TAK
5. | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora. Dostępne min. 4 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. |  | TAK
VIII.II | Obsługa
1. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | TAK
2. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy. Kardiomonitor bez pokrętła |  | TAK
VIII.III | Zasilanie kardiomonitora
1. | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% |  | TAK
2. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut pracy. |  | TAK
VIII.IV | Praca w sieci
1. | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk |  | TAK
2. | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali |  | TAK
3. | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 |  | TAK
VIII.V | Alarmy
1. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. |  | TAK
2. | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych |  | TAK
3. | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny |  | TAK
4. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. |  | TAK
5. | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. |  | TAK
6. | Historia alarmów min. 1000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. |  | TAK
VIII.VI | Zapamiętywanie danych
1. | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin |  | TAK
2. | Jednoczasowa prezentacja min. 5 parametrów w trendzie graficznym. |  | TAK
3. | Funkcja „holterowska” min. 4 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek |  | TAK
4. | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. |  | TAK
5. | Synchronizacja czasowa pomiędzy alarmami (włączając alarmy arytmii), trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów bądź alarmów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe prezentacje zdarzeń, bez konieczności wyszukiwania na skali czasu |  | TAK
VIII.VII | Mierzone parametry w kardiomonitorze
1. | EKG - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. |  | TAK
2. | Zakres częstości akcji serca oraz alarmów: min. 15-300 ud/min. |  | TAK
3. | Detekcja stymulatora serca |  | TAK
4. | Analiza odcinka ST Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. |  | TAK
5. | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych |  | TAK
6. | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. |  | TAK
7. | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. |  | TAK
8. | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. |  | TAK
9. | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund. |  | TAK
10. | Możliwość wyboru odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą |  | TAK
11. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi. Pomiar metodą oscylometryczna. |  | TAK
12. | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 4 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. |  | TAK
13. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. |  | TAK
14. | Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg |  | TAK
15. | Tryb Stazy Żylnej |  | TAK
16. | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego. Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych (trend NIBP) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów na tle pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie |  | TAK
17. | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu |  | TAK
18. | Pomiar saturacji Prezentacja krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. |  | TAK
19. | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% |  | TAK
20. | Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. |  | TAK
21. | Możliwość wyboru czułości saturacji pomiędzy normalną a maksymalną |  | TAK
22. | Wodoszczelny wielorazowy czujnik do saturacji typu klips oraz "Y" |  | TAK
23. | Funkcja wyświetlania pomiaru SpO2 ze wskaźnikiem SQI – wskaźnikiem jakości fali pulsu oraz PI – indeksu amplitudy pulsu. |  | TAK
24. | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. |  | TAK
25. | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. |  | TAK
26. | Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. |  | TAK
27. | Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie |  | TAK
28. | Pomiar NMT Pomiar w postaci dedykowanego modułu. Tryby stymulacji : - TOF, - PTC, - TET, - pojedyncza stymulacja (1Hz) - DBS |  | TAK
29. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wspomagające terapię sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej terapii |  | TAK
30. | Możliwość rozbudowy o wyświetlanie danych z oferowanego aparatu do znieczuleń na ekranie kardiomonitora |  | TAK
31. | Możliwość rozbudowy o wykonanie pomiaru kapnografii w strumieniu głównym u pacjentów niezaintubowanych przy użyciu masek umożliwiających podaż tlenu |  | TAK
32. | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca CCO bez udziału serwisu. |  | TAK
33. | Możliwość rozbudowy pomiar EEG. Monitorowanie min.8 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej : SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta |  | TAK
34. | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 7 różnych producentów respiratorów. |  | TAK
VIII.VIII | Wyposażenie każdego kardiomonitora
1. | - Kabel EKG x 1 szt. |  | TAK
2. | - EKG, przewody pacjenta min. 3 żyłowe x 1 szt. |  | TAK
3. | - zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 1 szt. |  | TAK
4. | - przewód łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci x 1 |  | TAK
5. | - przewód łączący mankiet z monitorem, dla niemowląt x 1 |  | TAK
6. | - mankiety wielorazowe,(5 różnych rozmiarów) po 1szt. z każdego rozmiaru |  | TAK
7. | - zestaw mankietów jednorazowych dla niemowląt min. 15 szt |  | TAK
8. | - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips x 1 szt. |  | TAK
9. | - wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji typu „Y” x 1 szt. |  | TAK
10. | - przewód do podłączenia czujnika saturacji x 1 szt. |  | TAK
11. | - kabel połączeniowy/moduł do realizacji IBP x 2szt. |  | TAK
12. | - pediatryczny czujnik temperatury głębokiej – 1 szt. |  | TAK
13. | - moduł do NMT wraz z uchwytem oraz adapterem do zamocowania czujnika na dłoni x 1 szt. |  | TAK
14. | - adapter do pomiaru temperatury umożliwiający podłączenie cewników Foley'a z czujnikiem temp. x 5 szt. |  | TAK
IX. | Wyposażenie dodatkowe
1. | Niezależny monitor do pomiaru głębokości znieczulenia i poziomu sedacji |  | TAK
1.1 | Parametry: - kolorowy dotykowy ekran min. 4" - zasilanie bateryjne min. 2h - pomiar min. : AI, SR, SQI, EMG, impedancji z elektrod, - realizacja pomiaru bez konieczności uzywania dedykowanych elektrod/akcesoriów, - waga max. 1,5 kg |  | TAK
2. | Mikser gazów powietrze/tlen - 5 sztuk |  | TAK
2.1 | Parametry pracy: Dokładność: ± 3 % w skali całkowitej Ciśnienie: 30 - 75 psi FIO2: 2l - 100 % |  | TAK
2.2 | Wymiary urządzenia: 9 cm x 9 cm x 9 cm (± 0,5 cm) Waga maksymalnie 1,5 kg |  | TAK
2.3 | Zakres pracy urządzenia: 0 - 30 l/minutę |  | TAK
2.4 | Akcesoria: Możliwość montażu na pionowym statywie lub na poziomej szynie Przepływomierz powietrza (0 - 15 l/minutę) Komplet drenów doprowadzających tlen i powietrze do urządzenia (długość drenów minimum 3 ), wtyki do gniazd typu AGA |  | TAK
X. | Gwarancja i inne
1. | Gwarancja min. 24 miesięcy z wyłączeniem akcesoriów |  | TAK
2. | Bezpłatne przeglądy w trakcie trwania gwarancji |  | TAK
3. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
4. | Świadectwo CE |  | TAK
5. | Szkolenie personelu. |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## leczenie nerokozastępcze opis
Załącznik nr 3.16
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Aparat do ciągłego leczenia nerkozastępczego - 1 sztuka
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lp. | Wymagania ogólne
I. | Parametry ogólne urządzenia
1. | Wykonywane zabiegi: SCUF,CVVH,CVVHD,CVVHF,TPE,HP |  | TAK
2. | Możliwość wykonania zabiegu HF z równoczesną PRE i POST dylucją |  | TAK
3. | Możliwość wykonania zabiegu HDF z równoczesną PRE i POST dylucją |  | TAK
4. | Pompa krwi |  | TAK
5. | Pompa i waga antykoagulantu cytrynianowego lub dodatkowego płynu suplementującego o dokładności kalibracji +/- 1g |  | TAK
6. | Możliwość stosowania antykoagulacji cytrynianowej w zabiegach: SCUF, CVVHF, CVVHD, CVVHDF – z jednoczesną pre i postdylucją |  | TAK
7. | Pompa i waga dializatu o dokładności kalibracji +/-1g |  | TAK
8. | Pompa i waga substytucji o dokładności kalibracji +/-1g |  | TAK
9. | Pompa i waga ściekowa o dokładności kalibracji +/-1g |  | TAK
10. | System do pozaustrojowego usuwania CO2 |  | TAK
11. | Pamięć zdarzeń do 90 godzin |  | TAK
12. | Układ podgrzewający krew wracającą do pacjenta |  | TAK
13. | Graficzne monitorowanie wszystkich ciśnień podczas zabiegu |  | TAK
14. | Możliwość wprowadzenia danych pacjenta (imię, nazwisko, waga, hematokryt) |  | TAK
15. | Pomiar ciśnień: pobierania krwi, filtra, zwrotu krwi, odpływu z filtra, spadku ciśnienia na filtrze oraz TMP |  | TAK
16. | Automatyczna identyfikacja założonego filtra |  | TAK
17. | Automatyczna identyfikacja punktu pracy (dostępu naczyniowego) – praca na dodatnim lub ujemnym ciśnieniu dostępu |  | TAK
18. | Automatyczna regulacja poziomu w komorze odpowietrzającej |  | TAK
19. | Zacisk bezpieczeństwa na drenie powrotnym |  | TAK
20. | Czujnik przecieku krwi |  | TAK
21. | Czujnik obecności powietrza we krwi |  | TAK
22. | Archiwizacja zabiegu na zewnętrznym nośniku pamięci |  | TAK
23. | Kolorowy ekran dotykowy min 12’’ |  | TAK
24. | Złącza RS232 oraz Ethernet do komunikacji z urządzeniami zewnętrznymi |  | TAK
25. | Zintegrowana pompa strzykawkowa wbudowana w aparat |  | TAK
26. | Jeden rodzaj zestawu (filtr z drenami) umożliwiajacy wykonywanie wszystkich rodzajów terapii CRRT |  | TAK
27. | Zabezpieczenie przed zakłóceniem przez aparat sygnału EKG i EEG |  | TAK
28. | Aparat z oprogramowaniem współpracującym z urządzeniem typu MARS |  | TAK
29. | Dostępność linii pediatrycznych o wypełnieniu do 60 ml |  | TAK
30. | Dostępność filtrów o wysokim punkcie odcięcia. |  | TAK
31. | Akumulator zasilający do 10 min |  | TAK
32. | Dedykowana funkcja aparatu umożliwiająca czasowe odłączenie pacjenta w celu przeprowadzenia diagnostyki, badań RTG,TK itp |  | TAK
II. | Pozostałe
1. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
2. | Gwarancja produkcji części zamiennych min. 10 lat
3. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
4. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
5. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Bronchofiberoskop opis
Załącznik nr 3.17
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Bronchofiberoskop - 1 sztuka
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lp. | Wymagania ogólne
I. | Bronchofiberoskop intubacyjny
1. | Fiberoskop intubacyjny do zastosowań dla dorosłych i dzieci |  | TAK
2. | Średnica zewnętrzna płaszcza max. 2,8 mm |  | TAK
3. | Kanał instrumentowy min. 1,2 mm |  | TAK
4. | Długość robocza min. 65 cm |  | TAK
5. | Kąt widzenia min. 90° |  | TAK
6. | Kierunek patrzenia 0° |  | TAK
7. | Wygięcie końcówki dystalnej: do góry 140°, do dołu 140° |  | TAK
8. | Fiberoskop wyposażony w adapter do osadzenia rurki intubacyjnej wzdłuż fibroskopu |  | TAK
9. | Tester szczelności |  | TAK
10. | Szczoteczka czyszcząca |  | TAK
11. | Walizka do przechowywania fiberoskopu |  | TAK
12. | Fiberoskop nadający się do pełnego zanurzenia w środku dezynfekcyjnym |  | TAK
13. | Fiberoskop nadający się do sterylizacji w EtO, FO, STERIS i STERRAD |  | TAK
14. | Pojemnik plastikowy do sterylizacji i przechowywania fiberoskopu – 1 szt. |  | TAK
15. | Światłowód, śr. 3,5 mm, dł. 180 cm – 1 szt. |  | TAK
II. | Parametry techniczne toru wizyjnego
1. | Medyczny kompaktowy, przenośny tor wizyjny składający się ze zintegrowanego w jednym urządzeniu: monitora, procesora kamery, źródła światła oraz odłączanej głowicy kamery endoskopowej |  | TAK
2. | Waga maksymalna urządzenia nie większa niż 10 kg |  | TAK
3. | Monitor LCD o przekątnej min. 15”, rozdzielczość min. 1024 x 768 pikseli, kontrast min. 700:1 |  | TAK
4. | Zintegrowane źródło światła LED emitujące światło o temperaturze koloru 6200 K - 6400 K |  | TAK
5. | Głowica kamery endoskopowej o rozdzielczości min. SD i wadze nie większej niż 178 g, wyposażona w min. 2 programowalne przyciski, z możliwością przypisania po dwóch funkcji na każdy przycisk |  | TAK
6. | Procesor kamery współpracujący z głowicami endoskopowymi różnego typu w tym kątową, prostą, C-Mount oraz z giętkimi wideoendoskopami z wbudowaną kamerą w końcu dystalnym o rozdzielczości min. SD |  | TAK
7. | Obsługa urządzenia poprzez przyciski funkcyjne umieszczone na obudowie urządzenia i poprzez podłączoną klawiaturę, jak również poprzez przyciski głowicy kamery |  | TAK
8. | Urządzenie wyposażone w min. 4 gniazda USB do podłączenia klawiatury, myszki oraz zewnętrznych pamięci USB |  | TAK
9. | Urządzenie wyposażone w gniazdo obsługujące karty typu SD |  | TAK
10. | Możliwość podłączenia zewnętrznego źródła sygnału wideo poprzez wejście DVI-D |  | TAK
11. | Możliwość podłączenia zewnętrznego monitora poprzez wyjście DVI-D |  | TAK
12. | Urządzenie wyposażone w gniazdo dźwięku Line-In umożliwiające zapis wideo z dźwiękiem poprzez opcjonalny mikrofon |  | TAK
13. | Urządzenie wyposażone w wbudowany głośnik |  | TAK
14. | Możliwość podłączenia przełącznika nożnego do uruchamiania zapisu zdjęć i wideo |  | TAK
15. | Funkcja rejestracji zdjęć w . jpg i wideo w mpeg4 w pamięci USB i na kartach SD |  | TAK
16. | Funkcja wprowadzania informacji o pacjencie takich jak imię i nazwisko, płeć, data urodzenia, nazwa procedury, nazwisko lekarza, komentarza w odpowiednio przeznaczonych do tego celu polach |  | TAK
17. | Funkcja odtwarzania zarejestrowanych zdjęć i filmów bezpośrednio na ekranie urządzenia |  | TAK
18. | Funkcja cyfrowego uwydatnienia szczegółów |  | TAK
19. | Funkcja eliminacji siatki fibroskopu z możliwością włączenia i wyłączenia dostępną w dowolnym momencie z głowicy kamery |  | TAK
20. | Funkcja zapisu notatek dźwiękowych |  | TAK
21. | Zoom cyfrowy min. 2 x |  | TAK
22. | Funkcja obrotu obrazu o 180° |  | TAK
23. | Funkcja regulacji jasności, czasu migawki oraz kolorów |  | TAK
24. | W zestawie zewnętrzna silikonowa klawiatura USB z touchpad, nadająca się do dezynfekcji poprzez przecieranie, pamięć Pen Drive o pojemności min. 8GB |  | TAK
III. | Inne cechy urządzenia
1. | Okres gwarancji w miesiącach - min. 24 miesiące |  | TAK
2. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max. 48h od momentu zgłoszenia |  | TAK
3. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) |  | TAK
4. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
5. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Defibrylatory opis
Załącznik nr 3.18
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Defibrylator - 7 sztuk
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lp. | Wymagania ogólne
DEFIBRYLATOR - 1 SZTUKA
I. | Parametry ogólne
1. | Aparat przenośny |  | TAK
2. | Zasilanie akumulatorowe z baterii bez efektu pamięci |  | TAK
3. | Ładowanie akumulatorów z sieci 230 V AC lub 12V DC – ładowarka dwustanowiskowa |  | TAK
4. | Czas pracy urządzenia na jednym akumulatorze – 180 minut monitorowania lub 200 defibrylacji x 200J |  | TAK
5. | Ciężar defibrylatora poniżej 10 kg |  | TAK
6. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności włączania urządzenia. |  | TAK
7. | Norma IP 44 |  | TAK
8. | Defibrylacja synchroniczna i asynchroniczna |  | TAK
9. | Defibrylacja w trybie ręcznym i AED |  | TAK
10. | Dwufazowa fala defibrylacji w zakresie energii od 2 do 360 J |  | TAK
11. | Dostępne poziomy energii zewnętrznej – 25. |  | TAK
12. | Automatyczna regulacja parametrów defibrylacji z uwzględnieniem impedancji ciała pacjenta |  | TAK
13. | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG (10 szt.), w wyposażeniu łyżki dziecięce. |  | TAK
14. | Łyżki twarde z regulacją energii defibrylacji, wyposażone w przycisk umożliwiający drukowanie. Mocowanie łyżek twardych bezpośrednio w obudowie urządzenia. |  | TAK
15. | Stymulacja przezskórna w trybie sztywnym i na żądanie |  | TAK
16. | Częstość stymulacji 40-170 impulsów/minutę |  | TAK
17. | Regulacja prądu stymulacji 0-200 mA |  | TAK
18. | Odczyt 3 i 12 odprowadzeń EKG |  | TAK
19. | Automatyczna interpretacja i diagnoza 12-odprowadzeniowego badania EKG uwzględniająca wiek i płeć pacjenta |  | TAK
20. | Alarmy częstości akcji serca |  | TAK
21. | Zakres pomiaru tętna od 20-300 u/min |  | TAK
22. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG. Od 0,25 do 4cm/Mv, 8 poziomów wzmocnienia. |  | TAK
23. | Prezentacja zapisu EKG – 3 kanały na ekranie |  | TAK
24. | Ekran kolorowy o przekątnej 8,4”. |  | TAK
25. | Wydruk EKG na papierze o szerokości 100mm. |  | TAK
26. | Pamięć wewnętrzna wszystkich rejestrowanych danych |  | TAK
27. | Transmisja danych przez modem do stacji odbiorczych |  | TAK
28. | Moduł pomiaru SpO2 w zakresie 50-100% z czujnikiem typu klips dla dorosłych |  | TAK
29. | Moduł nieinwazyjnego pomiaru stężenia methemoglobiny i karboksyhemoglobiny za pomocą czujnika typu klips oraz niemowlęcy typu Y |  | TAK
30. | Moduł ciśnienia nieinwazyjnego NIBP z mankietem dla dorosłych, pediatryczny oraz niemowlęcy. |  | TAK
31. | Moduł EtCO2 z zakresem pomiaru min od 0 do 99 mmHg, z automatyczną kalibracją bez udziału użytkownika. |  | TAK
32. | Możliwość rozbudowy o moduł IBP |  | TAK
33. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru temperatury |  | TAK
II. | Wyposażenie dodatkowe
1. | Podstawowa torba do defibrylatora (2 kieszenie boczne) Pasek do noszenia na ramieniu defibrylatora tester |  | TAK
III. | Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
2. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | TAK
3. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
DEFIBRYLATOR - 6 SZTUK
I. | Parametry ogólne
1. | Rodzaj fali defibrylacyjnej – dwufazowa |  | TAK
2. | Defibrylacja ręczna i tryb AED |  | TAK
3. | Urządzenie wyposażone w trybie AED w algorytm wykrywający ruch pacjenta. |  | TAK
4. | Metronom reanimacyjny z możliwością ustawień rytmu częstości uciśnięć dla pacjentów zaintubowanych i nie zaintubowanych, oraz dla dorosłych i dzieci. |  | TAK
5. | Zakres wyboru energii w J 2-360 J w trybie manualnym. |  | TAK
6. | Zakres wyboru energii w J 150J-360J w trybie AED. |  | TAK
7. | Ilość stopni dostępności energii zewnętrznej - 25 |  | TAK
8. | Czas ładowania do energii 200 J poniżej 5 s |  | TAK
9. | Ekran monitora kolorowy |  | TAK
10. | Przekątna ekranu monitora 5,7 cali |  | TAK
11. | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe |  | TAK
12. | Możliwość wykonania kardiowersji |  | TAK
13. | Ciężar defibrylatora wraz z akumulatorem 5,8 kg |  | TAK
14. | Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci |  | TAK
15. | Wydruk zapisu na papierze o szerokości 50mm |  | TAK
16. | Codzienny autotest bez udziału użytkownika, bez konieczności manualnego włączania urządzenia w trybie pracy akumulatorowej oraz z zasilania zewnętrznego 230V |  | TAK
17. | Monitorowanie EKG - przewody dla 3 odprowadzeń |  | TAK
18. | Zakres pomiaru tętna 20-300 u/min |  | TAK
19. | Zakres wzmocnienia sygnału EKG - 8 poziomów wzmocnienia od 0,25; 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3; 4 cm/Mv |  | TAK
20. | Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądanie” i asynchronicznym przez elektrody defibrylacyjno-stymulacyjne |  | TAK
21. | Częstotliwość stymulacji w zakresie 40-170 imp./min |  | TAK
22. | Natężenie prądu stymulacji w zakresie co najmniej 10-150 mA |  | TAK
23. | Monitorowaniem SpO2 w technologii MASSIMO, w zakresie od 1 do 100 % z czasem uśrednienia SpO2 do wyboru przez użytkownika 4, 8, 12 lub 16 sekund, w komplecie z czujnikiem dla dorosłych oraz dzieci i niemowląt |  | TAK
24. | Możliwość rozbudowy o moduł EtCO2 z obserwacją krzywej EtCO2 na ekranie. |  | TAK
25. | Defibrylacja przez łyżki twarde mocowane w obudowie defibrylatora i elektrody naklejane transparentne w RTG (10 szt./aparat ), w wyposażeniu łyżki dziecięce. |  | TAK
II. | Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
2. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | TAK
3. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
4. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
………………………………………
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Kardiomonitory opis
Załącznik nr 3.19
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Kardiomonitor - 7 sztuk
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lp. | Wymagania ogólne
KARDIOMONITOR MODUŁOWY - 1 SZT
I. | Parametry ogólne
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  | TAK
2. | Szkolenie personelu. |  | TAK
3. | Monitor o konstrukcji modułowej z wymiennymi modułami możliwość rozbudowy monitora o dodatkowe funkcje w postaci wymiennych modułów |  | TAK
4. | Waga monitora z akumulatorem max. 8 kg. ±10% |  | TAK
5. | Możliwość rozbudowy o zdalny, bezprzewodowy sterownik monitorów, pozwalający na obsługę monitorów z odległości kilku metrów |  | TAK
6. | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) |  | TAK
7. | Tryb „Stand by” |  | TAK
8. | Funkcja „stoper” |  | TAK
9. | Mocowanie do ściany wraz z koszem na akcesoria |  | TAK
II. | Ekran
1. | Ekran kolorowy, pojedynczy z aktywną matrycą TFT. |  | TAK
2. | Przekątna ekranu min. 15" |  | TAK
3. | Prezentacja min. 15 krzywych dynamicznych na ekranie bez użycia funkcji wyświetlania 12 odpr. EKG. Możliwość wybierania kolorów przez użytkownika. |  | TAK
4. | Rozdzielczość ekranu : min. 1024 x 768 |  | TAK
5. | „Duże Liczby” |  | TAK
6. | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora wyświetlane na ekranie głównym. Dostępne min. 4 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. |  | TAK
7. | Możliwość zamrożenia krzywych celem ich analizy. Podczas „zamrożenia” krzywych dane numeryczne pozostają aktywne |  | TAK
8. | Możliwość wyboru przez użytkownika strony ekranu (lewa lub prawa) gdzie prezentowane są wartości numeryczne mierzonych parametrów |  | TAK
III. | Obsługa
1. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | TAK
2. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy. Komunikacja bez użycia pokrętła (pokrętło nie występuje) |  | TAK
IV. | Zasilanie |  | TAK
1. | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% |  | TAK
2. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 60 minut pracy. |  | TAK
IV. | Praca w sieci
1. | Monitor z funkcją pracy w sieci LAN. Komunikacja pomiędzy monitorami: podgląd krzywych oraz danych cyfrowych z poszczególnych stanowisk. Komunikacja pomiędzy monitorami bez użycia specjalnych serwerów i centrali z możliwością podglądu wszystkich stanowisk |  | TAK
2. | Wydruki na drukarce laserowej podłączonej do sieci monitorowania dostępne w monitorze lub centrali |  | TAK
3. | Możliwość rozbudowy o przesyłanie danych do sieci informatycznej szpitala poprzez protokół HL7 |  | TAK
4. | Kariomonitor komaptybilny z posiadaną przez zamawiąjącego centralami monitorującymi na OIT serii CNS. Bezkosztowe podłączenie i konfiguracja połączenia sieciowego do wskazanej jednostki centralnej |  | TAK
IV. | Alarmy
1. | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych |  | TAK
2. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. |  | TAK
3. | Min. 3 stopniowy system zawieszenia alarmów. Alarmy techniczne z podaniem przyczyny alarmu. |  | TAK
4. | Historia alarmów min. 1000 przypadków wraz z min. 4 krzywymi. |  | TAK
5. | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny |  | TAK
6. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych |  | TAK
V. | Zapamiętywanie danych
1. | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 24 godzin w tym trendu OCRG |  | TAK
2. | Jednoczasowa prezentacja min. 6 parametrów w trendzie graficznym. |  | TAK
3. | Dedykowany trend NIBP - bez konieczności konfigurowania-fabrycznie ustawiony |  | TAK
4. | Funkcja „holterowska” min. 5 różnych krzywych dynamicznych z ostatnich min. 24 godzin. Długość wyświetlanej krzywej min. 60sek |  | TAK
5. | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendów obok odpowiadających im krzywych dynamicznych. |  | TAK
6. | Funkcja wyświetlania krótkich odcinków trendu OCRG na ekranie głównym |  | TAK
7. | Synchronizacja czasowa pomiędzy trendami: tabelarycznymi, graficznymi i funkcja holterowską Tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe bez konieczności wyszukiwania na skali czasu |  | TAK
8. | Prezentacja odcinków ST z min. ostatnich 24h. |  | TAK
9. | Prezentacja raportów z analizy 12-odp EKG. zapis min. 6 raportów. Możliwość wydruku na drukarce sieciowej bezpośrednio z monitora. |  | TAK
VI. | Mierzone parametry |  | TAK
1. | EKG - Możliwość ciągłej rejestracji i równoczasowej prezentacji na ekranie monitora 12 odprowadzeń EKG (I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-V6) po podłączeniu kabla 10 odprowadzeniowego. - Monitor wyposażony w funkcję analizy 12 odprowadzeniowego EKG z opisem wraz z tworzeniem raportów - Automatyczna zmiana monitorowanego odprowadzenia w razie uszkodzenia lub odłączenia. |  | TAK
2. | Zakres częstości akcji serca oraz alarmów: min. 15-300 ud/min. |  | TAK
3. | Detekcja stymulatora serca |  | TAK
4. | Analiza odcinka ST Ciągła analiza odcinka ST. Możliwość prezentacji analizy ST w czasie rzeczywistym, jednoczasowo (krzywe oraz wartości odcinka ST) z min. 12 odprowadzeń. Trendy ST z min. 24 godzin. Zmiana punktów pomiarowych odcinka ST. Min. zakres pomiarowy: -20 ÷ (+)20 mm. |  | TAK
5. | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych |  | TAK
6. | Funkcja ręcznego ustawiania pozycji punktów ISO odcinka ST
7. | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. |  | TAK
8. | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. |  | TAK
9. | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. |  | TAK
10. | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund. |  | TAK
11. | Możliwość wybór odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą |  | TAK
12. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi pomiar metodą oscylometryczna. |  | TAK
13. | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 4 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. |  | TAK
14. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. |  | TAK
15. | Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg |  | TAK
16. | Tryb Stazy Żylnej |  | TAK
17. | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego. Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych(trend nibp) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów na tle pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie |  | TAK
18. | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu |  | TAK
19. | Pomiar saturacji Prezentacja krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. |  | TAK
20. | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% |  | TAK
21. | Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. |  | TAK
22. | Możliwość wyboru czułości saturacji pomiędzy normalną a maksymalną |  | TAK
23. | Wodoszczelny wielorazowy czujnik do saturacji typu klips oraz "Y" |  | TAK
24. | Funkcja wyświetlania pomiaru SpO2 ze wskaźnikiem SQI – wskaźnikiem jakości fali pulsu oraz PI – indeksu amplitudy pulsu. |  | TAK
25. | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) i centralnej (wewnętrznej). Jednoczesne wyświetlanie 2 wartości temp. T1 i T2, oraz różnicy temperatur. Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. |  | TAK
26. | Inwazyjny pomiar ciśnienia krwi - jednoczesny pomiar w 2 kanałach jednocześnie Pomiar ciśnienia: tętniczego, OCŻ, PA, RA, LA. Możliwość podłączenia czujnika do ICP. |  | TAK
27. | Prezentacja krzywych dynamicznych ciśnienia na ekranie monitora. Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej dla ciśnień: tętniczego, PA lub wartości średniej dla ciśnień: OCŻ, RA, LA, ICP. Alarmy dla każdej wartości ciśnienia. Min. zakres pomiarowy: – 40 – (+) 300 mmHg. |  | TAK
28. | Pomiar wartości PPV oraz SPV. Wyświetlanie na ekranie głównym min. jednego z podanych parametrów w postaci liczbowej. Możliwość zmiany przez użytkownika w dowolnym momencie wyświetlanego parametru z PPV na SPV lub odwrotnie |  | TAK
29. | Możliwość włączenia pomiaru wartości ciśnienia OCŻ w tym samym pkt cyklu oddechowego. |  | TAK
30. | Pomiar kapnografii Pomiar w strumieniu głównym dla pacjentów zaintubowanych. Pomiar w strumieniu głównym dla pacjentów niezaintubowanych. Pomiar stężenia dwutlenku węgla w gazach wdechowych oraz wydechowych Prezentacja cyfrowa. Prezentacja krzywej kapnograficznej. etCO2 : min. 0 – 98 mmHg.. Oddech: min. 3 – 120 odd./min. Pomiar możliwy max. 15 sek. od podłączenia tzw. „Warm up time” |  | TAK
31. | Adaptery neonatologiczne do pomiaru CO2 dla zaintubowanych z przestrzenią martwą max. 0,5 ml. |  | TAK
32. | Możliwość stosowania dedykowanych przez producenta masek do pomiaru CO2 wraz z jednoczesną tlenoterapią |  | TAK
33. | Czujnik pomiarowy do CO2 spełniający normę IPX7 |  | TAK
34. | Czujnik pomiarowy do CO2 spełniający normę MIL STD 810G: 2008 516.6 4.6.5. Odporność na upadek: 100 upadków z 2m. |  | TAK
35. | Możliwość pomiaru głębokości znieczulenia BIS przy użyciu modułu posiadanego na oddziale przez zamawiącego |  | TAK
36. | Możliwość rozbudowy o pomiar Nieinwazyjnego Ciągłego Rzutu Minutowego Serca Pomiar min.: rzut serca, rzut serca indeksowany, objętość wyrzutowa, objętość wyrzutowa indeksowana, esSVR, esSVRI. Pomiar realizowany bez konieczności używania dedykowanych do realizacji pomiaru akcesoriów |  | TAK
37. | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie wspomagające terapię sepsy poprzez narzędzia do wizualizacji EGDT w postaci wykresów z obszarami docelowymi lub protokołu badań przesiewowych w kierunku ciężkiej posocznicy i monitorowaniu jej terapii |  | TAK
38. | Możliwość rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca CCO bez udziału serwisu. |  | TAK
39. | Możliwość rozbudowy pomiar EEG. Monitorowanie min. 8 kanałów EEG jednocześnie z użyciem elektrod podskórnych, miseczkowych i możliwością dowolnego rozmieszczenia elektrod na głowie pacjenta. Pomiar i prezentacja co najmniej : SEF, MDF, TP, CSA, PPF %Delta, %Theta, %Alfa, %Beta |  | TAK
40. | Możliwość rozbudowy monitora o wyświetlanie danych z respiratorów stacjonarnych. Możliwość podłączenia min. 5 różnych producentów respiratorów. |  | TAK
41. | Akcesoria wraz z modułami pomiarowymi komatybilne z posiadananymi przez zamawiającego kardiomonitorami serii BSM 3000 |  | TAK
VII. | Gwarancja i inne |  | TAK
1. | Gwarancja min. 24 miesięcy z wyłączeniem akcesoriów |  | TAK
2. | Bezpłatne przeglądy w trakcie trwania gwarancji |  | TAK
KARDIOMONITOR PODSTAWOWY - 6 sztuk
I. | Parametry ogólne
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim przy dostawie |  | TAK
2. | Szkolenie personelu. |  | TAK
3. | Monitor funkcji życiowych pacjenta, stacjonarno – transportowy, z uchwytem do przenoszenia |  | TAK
4. | Waga monitora razem z akumulatorami max. 4 kg |  | TAK
5. | Funkcja przewodnika obsługi dostępna bezpośrednio na ekranie monitora, która przy pomocy obrazków i opisów pomaga prawidłowo umiejscowić czujniki pomiarowe na pacjenta. |  | TAK
6. | Chłodzenie konwekcyjne (bez użycia wentylatorów) |  | TAK
7. | Tryb „Stand by” |  | TAK
II. | Ekran
1. | Kolorowy, pojedynczy ekran TFT o rozmiarze min. 10” |  | TAK
2. | Jednoczesna prezentacja min. 5 krzywych na ekranie |  | TAK
3. | Rozdzielczość ekranu : min. 800x600 |  | TAK
4. | Możliwość wyświetlania dużych pól z wartościami numerycznymi mierzonych parametrów. Wartości numeryczne wyświetlane bez krzywych dynamicznych – nie dotyczy krzywej EKG, która musi być stale widoczna na ekranie |  | TAK
5. | Przyciski szybkiego dostępu do wybranych funkcji/okien przeglądu okien monitora. Dostępne min. 3 przyciski z możliwością zmiany przypisanych do nich funkcji. |  | TAK
III. | Obsługa
1. | Komunikacja z użytkownikiem w języku polskim |  | TAK
2. | Komunikacja z użytkownikiem poprzez ekran dotykowy |  | TAK
IV. | Zasilanie
1. | Monitory zasilane elektrycznie 230 VAC/50 Hz ±10% |  | TAK
2. | Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 180 minut pracy. |  | TAK
3. | Czas ładowania baterii w trybie stand by: maksymalnie 2,5 godziny. |  | TAK
V. | Alarmy
1. | Wszystkie mierzone parametry, alarmy i nastawy dla różnych kategorii wiekowych |  | TAK
2. | Alarmy min. 3 stopniowe (wizualne i akustyczne), rozróżnialne kolorem oraz tonem, wszystkich mierzonych parametrów z możliwością ustawiania granicy alarmów przez użytkownika. |  | TAK
3. | Możliwość ustawienia eskalacji alarmów dla saturacji tj. po przekroczeniu ustawionych kryteriów alarm zmienia się z „ostrzeżenia” na krytyczny |  | TAK
4. | Automatyczne ustawianie granic alarmowych na podstawie bieżących wartości parametrów. |  | TAK
5. | Możliwość wyciszenia alarmów na krótki czas i zawieszenia na stałe. |  | TAK
6. | Możliwość przypisania arytmii poziomu alarmu np. krytyczny. Do wyboru minimum 3 poziomy |  | TAK
VI. | Zapamiętywanie danych
1. | Pamięć i prezentacja trendów tabelarycznych i graficznych mierzonych parametrów min. 120 godzin |  | TAK
2. | Jednoczasowa prezentacja min. 3 parametrów w trendzie graficznym. Monitor wyposażony w dwa niezależne okna trendu graficznego. |  | TAK
3. | Monitor z funkcją wyświetlania okna OCRG. Przeglądanie danych wspierane kursorem sterowanym ekranem dotykowym. Pamięć danych okna OCRG z min. 120 godzin. |  | TAK
4. | Funkcja „holterowska” min. 1 krzywej EKG z co najmniej 120 godzin |  | TAK
5. | Możliwość wyboru typu krzywej do zapisu w funkcji „holterowskiej” |  | TAK
6. | Synchronizacja czasowa pomiędzy alarmami (włączając alarmy arytmii), trendami prezentowanymi: tabelarycznie, graficznie i funkcją holterowską tj. zaznaczone zdarzenie na jednym z rodzajów trendów bądź alarmów jest automatycznie zaznaczone przy przejściu na pozostałe prezentacje zdarzeń, bez konieczności wyszukiwania na skali czasu |  | TAK
VII. | Mierzone parametry
1. | EKG Monitorowanie z kabla 3- lub min. 5- żyłowego Zakres częstości akcji serca: min. 15-300 ud/min. Detekcja stymulatora serca Analiza odcinka ST z min. 2 odprowadzeń przy monitorowaniu kablem min. 5 żyłowym. Zakres pomiarowy ST min. od -25 do (+)25 mm. |  | TAK
2. | Wybór rodzaju wykrywanego QRS dla noworodków, dzieci i dorosłych |  | TAK
3. | Analiza arytmii Rozpoznawanie min. 22 rodzajów zaburzeń w monitorze. |  | TAK
4. | Możliwość ustawienia rozpoznawania arytmii w zależności od preferencji użytkownika w zakresie podstawowym min. 11 klas lub rozszerzonym min. 22 klasy |  | TAK
5. | Oddech Pomiar oddechu metodą impedancyjną. Prezentacja krzywej oddechowej i ilości oddechów na minutę. |  | TAK
6. | Zakres pomiarowy częstości oddechów min.: 0-150 odd./min. |  | TAK
7. | Pomiar bezdechu w zakresie min. 5 – 40 sekund. |  | TAK
8. | Możliwość wybór odprowadzenia użytego do pomiaru oddechu (bez przepinania elektrod) w celu dopasowania do różnych sposobów oddychania: szczytami płuc, przeponą |  | TAK
9. | Nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi pomiar metodą oscylometryczna. |  | TAK
10. | Pomiar automatyczny, co określony czas, regulowany w zakresie min. 0 – 4 godzin. Pomiar ręczny i pomiar ciągły. |  | TAK
11. | Prezentacja wartości: skurczowej, rozkurczowej oraz średniej - alarmy dla każdej wartości. |  | TAK
12. | Zakres pomiarowy min: 20 – 270 mmHg |  | TAK
13. | Tryb Stazy Żylnej |  | TAK
14. | Funkcja automatycznego wyzwolenia pomiaru NIBP w przypadku wykrycia przez monitor przekroczenia granic alarmowych ciśnienia skurczowego. Każdy dodatkowy pomiar wyzwolony automatycznie oznaczony w trendach tabelarycznych(trend nibp) ze specjalnym indeksem/znacznikiem umożliwiającym odróżnienie dodatkowych pomiarów na tle pomiarów interwałowych lub wyzwolonych ręcznie |  | TAK
15. | Możliwość rozbudowy o pomiar NIBP podczas pompowania mankietu |  | TAK
16. | Pomiar saturacji Prezentacja krzywej pletyzmograficznej, wartości SpO2 oraz tętna. |  | TAK
17. | Zakres pomiarowy SpO2 min: 1 – 100% |  | TAK
18. | Zakres pomiarowy pulsu min.: 30 – 300 ud./min. |  | TAK
19. | Możliwość wyboru czułości saturacji pomiędzy normalną a maksymalną |  | TAK
20. | Wodoszczelny wielorazowy czujnik do saturacji typu klips oraz "Y" |  | TAK
21. | Funkcja wyświetlania pomiaru SpO2 ze wskaźnikiem SQI – wskaźnikiem jakości fali pulsu oraz PI – indeksu amplitudy pulsu. |  | TAK
22. | Pomiar temperatury Pomiar temperatury obwodowej (powierzchniowej) lub centralnej (wewnętrznej). |  | TAK
23. | Zakres pomiarowy min.: 0 – 45ºC. |  | TAK
24. | Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego serca Nieinwazyjny pomiar rzutu minutowego w zakresie od 0,5 do 20 L/min. |  | TAK
25. | Brak konieczności użycia dedykowanych akcesoriów do pomiaru ciągłego rzutu minutowego serca. |  | TAK
26. | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego importu danych pacjenta poprzez protokół HL-7, która pozwala na wyszukiwanie danych pacjenta z poziomu monitora przy wykorzystaniu ID pacjenta. |  | TAK
27. | Możliwość pomiaru cisnienia inwazyjnego IBP lub CO2 po podłączeniu czujnika pomiarowego |  | TAK
VIII. | Wyposażenie kardimonitorów
1. | Kabel EKG x 9 szt. |  | TAK
2. | EKG, przewody pacjenta min. 3 żyłowe x 9 szt. |  | TAK
3. | zestaw min. 150 jednorazowych elektrod do pomiaru EKG x 9 szt. |  | TAK
4. | elektrody jednorazowe niemowlące o średnicy 20mm. Z przewodami do podłączenia 40 x 3 szt. - 9 zestawów |  | TAK
5. | przewód łączący mankiet z monitorem, dla dorosłych/dzieci x 9 |  | TAK
6. | przewód łączący mankiet z monitorem, dla niemowląt x 9 |  | TAK
7. | mankiety wielorazowe,(5 różnych rozmiarów) po 1szt. z każdego rozmiaru x 9 |  | TAK
8. | zestaw mankietów jednorazowych dla niemowląt min. 15 szt x 9 |  | TAK
9. | wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji na palec typu klips x 18 szt. |  | TAK
10. | wielorazowy wodoszczelny czujnik do pomiaru saturacji typu „Y” x 18 szt. |  | TAK
11. | przewód do podłączenia czujnika saturacji x 9 szt. |  | TAK
12. | kabel połączeniowy/moduł do realizacji IBP x 3szt. |  | TAK
13. | pediatryczny czujnik temperatury głębokiej x 9 szt. |  | TAK
14. | czujnik do pomiaru CO2 x 1 szt. |  | TAK
15. | klips na ucho do zamocowania czujnika SpO2 x 3 szt. |  | TAK
16. | czujnik do pomiaru SpO2 do zamocowania z klipsem na ucho x 20 szt. |  | TAK
17. | jednorazowy czujnik do pomiaru SpO2 z możliością umiejscowienia na śródstopiu u noworodka min. 120 szt. |  | TAK
18. | dodatkowe kosze do zamocowania do istniejących mocowań ściennych x 4 szt. |  | TAK
19. | mocowanie do ściany z koszem na akcesoria x 1 szt. |  | TAK
20. | podstawa jezdna z koszem na akcesoria x 7 szt. |  | TAK
21. | osłonki do czujnika temperatury min. 90 szt. |  | TAK
IX. | Wyposażenie dodatkowe
1. | Niezależny moduł transportowy wraz z stacją dokującą - 2 szt.. Możliwość podłączenia do kardiomonitorów serii BSM - 6000. - ekran min. 5,7" o rozdzielczości min.640 x 480 z prezentacją min. 8 krzywych dynamicznych, - Waga z akumulatorem max. 1,5 kg. ±10%, - wyposażony w rączkę do przenoszenia oraz uchwyt do zawieszenia na ramie łóżka, - Zasilanie z wbudowanego akumulatora min. 240 minut pracy, - odporność na uszkodzenia, kurz, wodę (klasa szczelności min. IP32). - mierzone parametry - EKG, SpO2 (czujniki pomiarowe oraz technologia pomiaru zgodna z opisanymi wymogami dotyczącymi SpO2 w kardiomonitorach powyżej) , NIBP (realizacja pomiaru podczas pomowania mankietu), Temperatrura - możliwość jednoczesnego pomiaru IBP 2 kanałach oraz CO2 po podłączeniu czujników pomiarowych posiadanych przez zamawiającego |  | TAK
X. | POZOSTAŁE
1. | Gwarancja min. 24 miesięcy z wyłączeniem akcesoriów |  | TAK
2. | Bezpłatne przeglądy w trakcie trwania gwarancji |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Łóżko drabinkowe opis
Załącznik nr 3.20
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Łóżko drabinkowe - 5 sztuk
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lp. | Wymagania ogólne
I. | Parametry ogólne
1. | Łóżko zgodne z Dyrektywą UE 93/42/EWG załącznik I, wraz ze zmianami UE 2007/47/WE, sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I |  | TAK
2. | Łóżko elektryczne z kolumnowym systemem regulacji wysokości, wyposażone w leże 2 segmentowe / 4-częściowe z elektryczną regulacją długości |  | TAK
3. | Segment oparcia pleców i miednicy wypełniony odejmowaną płytą z tworzywa ABS. Segment oparcia pleców posiadający ogranicznik po lewej oraz po prawej stronie głowy, zabezpieczający przed przemieszczaniem się materaca oraz o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca |  | TAK
4. | Pod oparciem pleców osłona zabezpieczająca pacjenta przed wydostaniem się / wypadnięciem / zakleszczeniem podczas uniesionego segmentu oparcia pleców |  | TAK
5. | Pozostałe segmenty leża wykonane z płyt HPL o konstrukcji zapewniającej stały dopływ powietrza do dolnej części materaca |  | TAK
6. | Leże łóżka posiadające funkcję elektrycznego, bezstopniowego, płynnego wydłużenia w zakresie min.: 1690 – 1970 mm z możliwością dostosowania do wzrostu hospitalizowanego pacjenta |  | TAK
7. | Łóżko wyposażone w centralny panel sterowania przeznaczony do zarządzania wszystkimi funkcjami łóżka przez personel medyczny, umożliwiający elektryczne regulacje: - Regulacja segmentu oparcia pleców - Regulacja wysokości - Regulacja długości leża - Regulacja funkcji Trendelenburga oraz anty-Trendelenburga - Funkcja CPR – za pomocą jednego wyraźnie oznaczonego przycisku - Możliwość blokowania poszczególnych funkcji elektrycznych |  | TAK
8. | Centralny panel sterowania wyposażony w przyciski świadomego użycia, pozwalające na używanie wybranych funkcji jedynie przez przeszkolony personel |  | TAK
9. | Panel sterowania z możliwością schowania w dedykowane miejsce pod ramą leża (np. na czas transportu) lub zawieszenia go na szczycie od strony nóg pacjenta |  | TAK
10. | Regulacja segmentu oparcia pleców w zakresie 0o – 80o (+/- 5o) |  | TAK
12. | Segment oparcia pleców wyposażony w funkcję manualnego CPR – dźwignie regulacji dostępne od strony głowy po obu stronach, (oznaczone kolorem ostrzegawczym np. czerwonym) |  | TAK
13. | Elektryczna, kolumnowa regulacja wysokości leża w zakresie: 530 – 1030 mm (+/- 50 mm) |  | TAK
14. | Elektryczna regulacja pozycji Trendelenburga i anty-Trendelenburga zakresie: 0o – 20o (+/- 3o) |  | TAK
15. | Barierki boczne zabezpieczające pacjenta na całej długości leża (przy długości podstawowej). Dla dzieci większych (przy maksymalnym wykorzystaniu przedłużenia leża) wolna przestrzeń poniżej 30 cm |  | TAK
16. | Barierki boczne o wysokości min. 600 mm, wykonane z profili stalowych, lakierowanych proszkowo. Barierki odbezpieczane dźwignią umieszczoną w centralnej części barierek, wspomagane sprężyną gazową. Odbezpieczanie barierek musi odbywać się w sposób uniemożliwiający wykonanie tej czynności przez leżące dziecko |  | TAK
17. | Narożniki szczytów od strony głowy i nóg wykonane z wysokiej jakości tworzywa ABS z możliwością wyboru kolorów, wypełnienie szczytów z transparentnego, nietłukącego i bezpiecznego tworzywa typu „plexi”, umożliwiającego ciągłą obserwację dziecka |  | TAK
18. | Szczyt od strony głowy i nóg umożliwiający szybkie wyjęcie wypełnienia (np. podczas intubacji pacjenta, RKO oraz dostępu do pacjenta z czterech stron) z możliwością łatwego zabezpieczenia przed przypadkowym wypadnięciem podczas transportu |  | TAK
19. | Narożniki szczytów wyposażone w ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty ułatwiające przemieszczanie i manewrowanie łóżkiem |  | TAK
20. | Narożniki łóżka wyposażone w krążki odbojowe, zabezpieczające ściany i łóżko przed uszkodzeniami |  | TAK
21. | Wymiary zewnętrzne łóżka: - szerokość całkowita (wraz z barierkami): 950 (+/- 20 mm) - długość całkowita (bez przedłużenia leża): 1800 (+/- 20 mm) |  | TAK
22. | Dopuszczalne obciążenie min. 300 kg |  | TAK
23. | Narożniki podstawy łóżka osłonięte estetycznymi osłonami z tworzywowa ABS – bezpieczne, ergonomiczne, bez kątów ostrych |  | TAK
24. | Podstawa łóżka wyposażona w koła o średnicy min. 150 mm, z centralną blokadą kół. Dźwignia centralnej blokady kół zlokalizowana od strony nóg pacjenta, wyraźnie oznaczona kolorami informującymi o stanie użycia blokady (np. czerwony blokada aktywna / zielony blokada zwolniona). Dostęp do dźwigni blokady po lewej i prawej stronie łóżka |  | TAK
25. | Wieszak kroplówki z regulacją wysokości i dwoma haczykami |  | TAK
26. | Łóżko wyposażone w materac szpitalny przeciwodleżynowy, wykonany z pianki wysokoelastycznej HR30 o grubości min. 8 cm i pianki termoelastycznej o gęstości 50 kg/m3 i o grubości min. 6 cm. Pokrowiec paroprzepuszczalny w kolorze białym lub beż z zamkiem z 2 stron. Dodatkowa zakładka zabezpieczająca zamek przez zamoczeniem. Materiał pokrowca składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz z warstwy poliuretanu, posiadający następujące właściwości: - wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - odporny na przenikanie mikroorganizmów - odporny na zginanie - materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych - paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze - przepuszczalność powietrza: >1000g/m2/24h - skład: 40% poliester + 60% poliuretan - gęstość materiału: 150 ± 5% g/m2 - kolumna wody (współczynnik określający wodoszczelność): > 2m - pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB 5) |  | TAK
27. | Łóżko wyposażone w klin wypełniający wykorzystaną przestrzeń przedłużenia ramy leża, wykonany z pianki o gęstości 25 kg/m3, o grubości min. 14 cm. Szerokość i długość dopasowane do wymiarów leża. Pokrowiec w kolorze białym lub beżowym z zamkiem z 2 stron. Dodatkowa zakładka zabezpieczająca zamek przez zamoczeniem. Materiał pokrowca składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz z warstwy poliuretanu i posiadający następujące właściwości: - wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - odporny na przenikanie mikroorganizmów - odporny na zginanie - materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych - paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze - przepuszczalność powietrza: >1000g/m2/24h - skład: 40% poliester + 60% poliuretan - gęstość materiału: 150 ± 5% g/m2 - kolumna wody (współczynnik określający wodoszczelność): > 2m - pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB 5) |  | TAK
28. | Cały układ elektryczny o klasie szczelności IPX6 |  | TAK
II. | POZOSTAŁE
1. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
2. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
3. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
4. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Łóżko pediatryczne z wagą opis
Załącznik nr 3.21
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Łóżko pediatryczne z wagą - 4 sztuki
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lp. | Wymagania ogólne
I. | Parametry ogólne
1. | Łóżko przeznaczone do intensywnego nadzoru pediatrycznego, sklasyfikowane jako wyrób medyczny klasy I |  | TAK
2. | Zgodność z Dyrektywą UE 93/42/EEC załącznik I, wraz ze zmianami UE 2007/47/EC |  | TAK
3. | Łóżko spełniające normy: - IEC EN 60601-1 dla medycznych urządzeń elektrycznych - Część 1: Wymagania ogólne dotyczące bezpieczeństwa podstawowego oraz funkcjonowania zasadniczego - IEC EN 60601-1-2 dla medycznych urządzeń elektrycznych - Część 1-2: Wymagania ogólne dotyczące podstawowego bezpieczeństwa i zasadniczych parametrów funkcjonalnych -+ Norma uzupełniająca: Kompatybilność elektromagnetyczna - Wymagania i badania |  | TAK
4. | Konstrukcja łóżka oparta na dwóch szeroko rozstawionych kolumnach, zaprojektowana do najbardziej wymagających sytuacji w Oddziałach Intensywnej Terapii Pediatrycznej. Łóżko ma posiadać funkcję łatwego przekształcania w stół do badań, stół zabiegowy, stanowisko reanimacyjne oraz stół do RTG |  | TAK
5. | Leże łóżka czterosegmentowe: (segment pleców, sekcja miednicy, segment uda oraz segment podudzia) wypełnione wysokiej jakości transparentnym, nietłukącym i bezpiecznym tworzywem typu „plexi” |  | TAK
6. | Leże łóżka w pełni przezierne dla promieni RTG, posiadające okno przezierności o wymiarach min. 1300 x 350 mm |  | TAK
7. | Powierzchnia leża o wymiarach: 1300 x 650 mm (+/- 20 mm) |  | TAK
8. | Segment wezgłowia oraz segment podudzia wyposażony w ogranicznik zabezpieczający przed samoczynnym przemieszczeniem się materaca (min. 80% szerokości segmentu) |  | TAK
9. | Rama leża oraz podstawy wykonane ze stali pokrytej powłoką epoksydową, odporną na zarysowania oraz korozję |  | TAK
10. | W czterech narożnikach leża tuleje do mocowania wyposażenia dodatkowego oraz krążki odbojowe, zabezpieczające ściany i łóżko przed uszkodzeniami |  | TAK
11. | Podstawa łóżka wyposażona w wyprofilowaną osłonę podwozia na podręczne rzeczy dziecka oraz sprzęt medyczny na czas transportu |  | TAK
12. | Szczyty od strony głowy i nóg wyjmowane - wykonane z wysokiej jakości transparentnego, nietłukącego i bezpiecznego tworzywa typu „plexi”, umożliwiającego ciągłą obserwację dziecka (100% widoczności) |  | TAK
13. | Barierki boczne jednoczęściowe, odchylane - zabezpieczające dziecko na całej długości łóżka, z możliwością opuszczenia ich poniżej poziomu ramy leża - wykonane z wysokiej jakości transparentnego, nietłukącego i bezpiecznego tworzywa typu „plexi”, umożliwiającego ciągłą obserwację dziecka (100% widoczności) |  | TAK
14. | Szczyty łóżka oraz barierki boczne wyposażone w ergonomiczne, wyprofilowane uchwyty ułatwiające przemieszczanie łóżka |  | TAK
15. | Sterowanie funkcjami łóżka za pomocą panelu centralnego w okolicach nóg pacjenta, zabezpieczonego przyciskiem aktywacyjnym z możliwością blokowania poszczególnych funkcji |  | TAK
16. | Łóżko wyposażone w akumulator (24 V), gwarantujący dostęp do wszystkich funkcji w przypadku braku zasilania |  | TAK
17. | Zakres elektrycznych regulacji: - Oparcie pleców: 0 - 70° (+/- 2°) - Segment uda: 0 - 25 ° (+/- 2°) - Regulacja wysokości: od 600 mm do 920 mm (+/- 50 mm) - Pozycja Trendelenburga: min. 12 ° - Pozycja anty-Trendelenburga: min. 12° |  | TAK
18. | Manualne regulacje: - Segment podudzia - Funkcja CPR segmentu oparcia pleców Dźwignia CPR oparcia pleców oznaczona wyraźnie kolorem ostrzegawczym (np. czerwony) - dostępna z boku łóżka od strony wezgłowia w celu uzyskania szybkiej pozycji reanimacyjnej |  | TAK
19. | Podstawa łóżka wyposażona w podwójne, antystatyczne kółka o średnicy 150 mm z centralną blokadą kół |  | TAK
20. | Dźwignia centralnej blokady kół zlokalizowana od strony nóg pacjenta, wyraźnie oznaczona kolorami informującymi o stanie użycia blokady (np. czerwony blokada aktywna / zielony blokada zwolniona). Dostęp do dźwigni blokady po lewej i prawej stronie łóżka |  | TAK
21. | Wymiary zewnętrzne łóżka 1500 x 850 mm (+/- 25 mm) |  | TAK
22. | Bezpieczne obciążenie robocze łóżka: min. 90 kg |  | TAK
23. | Stopień ochrony układu elektrycznego siłowników łóżka: IPX6 |  | TAK
24. | Zintegrowany z łóżkiem system pomiaru masy pacjenta z wyświetlaczem umiejscowionym w okolicach nóg dziecka |  | TAK
25. | Panel sterowania funkcjami wagi wraz z wyświetlaczem z możliwością schowania pod leże (nie wystający poza obrys łóżka np. na czas transportu) |  | TAK
26. | Dopuszczalne obciążenie wagi min. 150 kg |  | TAK
27. | Dokładność ważenia: min. 50 g |  | TAK
28. | System ważenia wyposażony w wewnętrzny, niezależny akumulator o czasie pracy min. 10 godzin |  | TAK
29. | Pozostałe funkcje systemu ważenia: - Ustawianie progu minimalnego oraz maksymalnego połączonego z alarmem, w celu monitorowania zmiany masy ciała dziecka - Możliwość dodawania oraz odejmowania wyposażenia dodatkowego łóżka bez wpływu na zmianę i wyświetlanie prawidłowej wagi „netto” dziecka - Funkcja ręcznego i automatycznego tarowania wagi |  | TAK
30. | Prowadnice do kaset RTG na całej długości leża. Uchwyt kasety RTG wraz z pozycjonerem w celu łatwego przemieszczania na całej długości leża oraz możliwością zastosowania kaset różnej wielkości; dźwignia pozycjonera oznaczona wyraźnie kolorem ostrzegawczym (np. czerwonym) w celu łatwej identyfikacji umiejscowienia kasety |  | TAK
31. | Wieszak kroplówki z regulacją wysokości i dwoma haczykami |  | TAK
32. | Wysuwana szyna / listwa do wyposażenia dodatkowego od strony głowy pacjenta (profil „euro standard” 25 x 10 mm) |  | TAK
33. | Łóżko wyposażone w materac szpitalny przeciwodleżynowy, wykonany z pianki wysokoelastycznej HR30 o porowatej strukturze komórkowej w celu zapewnienia odpowiedniej cyrkulacji powietrza oraz eliminujący rozwój pleśni i grzybów. Materac posiadający właściwości dopasowywania się do wybranej pozycji leża, zapewniający elastyczność punktową i anatomiczne dopasowanie do ułożenia ciała pacjenta. Materac posiadający prostopadłe nacięcia zwiększające cyrkulację powietrza oraz prawidłowe krążenie krwi. Grubość materaca min. 6 cm, szerokość i długość dopasowane do wymiarów leża. Pokrowiec w kolorze białym lub beżowym z zamkiem z 2 stron. Dodatkowa zakładka zabezpieczająca zamek przez zamoczeniem. Materiał pokrowca składający się z 2 warstw: dzianiny wykonanej w 100% z bielonego poliestru oraz z warstwy poliuretanu i posiadający następujące właściwości: - wodoszczelny, nieprzepuszczalny dla zabrudzeń i zanieczyszczeń ciekłych (wydaliny, wydzieliny) - odporny na przenikanie mikroorganizmów - materiał pokryty powłoką o właściwościach antybakteryjnych i przeciwgrzybicznych - paroprzepuszczalny, oddychający, przepuszczający powietrze - przepuszczalność powietrza: >1000g/m2/24h - skład: 40% poliester + 60% poliuretan, gęstość materiału: 150 ± 5% g/m2 - kolumna wody (współczynnik określający wodoszczelność): > 2m - pozytywne badanie na niepalność materiału (CRIB 5) |  | TAK
II. | Pozostałe
1. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
2. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
3. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
4. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Respirator typ 5 opis
Załącznik nr 3.22
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Respirator - 3 sztuki
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lp. | Wymagania ogólne
RESPIRATOR KLINICZNY - 1 SZTUKA
I. | Parametry ogólne
1. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia |  | TAK
2. | Respirator dla noworodków, dzieci i dorosłych |  | TAK
3. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar |  | TAK
4. | Zasilanie w powietrze - wysoko wydajna turbina |  | TAK
5. | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce |  | TAK
6. | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% |  | TAK
7. | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 90 minut |  | TAK
II. | Tryby wentylacji
1. | Wentylacja kontrolowana objętością |  | TAK
2. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem |  | TAK
3. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BlLEVEL, DuoPAP |  | TAK
4. | APRV wentylacja z uwolnieniem ciśnienia |  | TAK
5. | SIMV |  | TAK
6. | Wentylacja nieinwazyjna |  | TAK
7. | Wentylacja nieinwazyjna z obowiązkową ilością oddechów. |  | TAK
8. | PEEP/CPAP |  | TAK
9. | APVcmv |  | TAK
10. | APVsimv |  | TAK
11. | Tryb wentylacji automatycznej adaptacyjnej w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead'a dla pacjentów aktywnych i nieaktywnych oddechowo. |  | TAK
12. | Automatyczny protokół odzwyczajania pacjenta od respiratora |  | TAK
13. | Wdech manualny |  | TAK
14. | Oddech spontaniczny |  | TAK
15. | Wentylacja bezdechu |  | TAK
16. | Westchnienia automatyczne |  | TAK
III. | Parametry nastawialne
1. | Częstość oddechów minimalny zakres od 1-150 odd/min |  | TAK
2. | Objętość wdechowa minimalny zakres od 2 do 2000 ml |  | TAK
3. | PEEP/CPAP minimalny zakres od 0-50 cmH2O |  | TAK
4. | Stężenie tlenu minimalny zakres od 21-100% |  | TAK
5. | Stosunek I:E minimalny zakres od 1:9 do 4:1 |  | TAK
6. | Czas wdechu minimalny zakres od 0.1 do 12 sek |  | TAK
7. | Przepływ szczytowy /dla oddechów obowiązkowych VCV/ minimalny zakres od 1 do 150 l/min |  | TAK
8. | Czas trwania fazy niskiego ciśnienia /APRV/ minimalny zakres od 0.2 do 30 sek |  | TAK
9. | Czas trwania fazy wysokiego ciśnienia /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0.1 do 30sek |  | TAK
10. | Wyzwalanie ciśnieniem minimalny zakres od - 0,1 do -15 cm H2O |  | TAK
11. | Wyzwalanie przepływem minimalny zakres od 0,5 - do 20 l/min |  | TAK
12. | Ciśnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 100cmH2O |  | TAK
13. | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 80 cm H2O |  | TAK
14. | Niskie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 50cm H2O |  | TAK
15. | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 100 cm H2O |  | TAK
16. | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 70% przepływu szczytowego wdechowego |  | TAK
17. | Kształt krzywej przepływu: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100%, sinusoidalna |  | TAK
18. | Narastanie ciśnienia 0 –2000 ms |  | TAK
IV. | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji
1. | Kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej min 17” |  | TAK
2. | Ekran ruchomy w dwóch płaszczyznach z możliwością instalacji poza respiratorem |  | TAK
3. | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych |  | TAK
4. | Ciśnienie szczytowe |  | TAK
5. | Ciśnienie średnie |  | TAK
6. | Ciśnienie minimalne |  | TAK
7. | Ciśnienie plateau |  | TAK
8. | Ciśnienie PEEP/CPAP |  | TAK
9. | Ciśnienie napędowe (driving pressure) |  | TAK
10. | Przepływ szczytowy wdechowy |  | TAK
11. | Przepływ szczytowy wydechowy |  | TAK
12. | Objętość pojedynczego wydechu |  | TAK
13. | Wentylacja minutowa |  | TAK
14. | Stosunek I:E |  | TAK
15. | Całkowita częstość oddechów |  | TAK
16. | Częstość oddechów spontanicznych |  | TAK
17. | Czas wdechu |  | TAK
18. | Czas wydechu |  | TAK
19. | Stężenie O2 |  | TAK
20. | Podatność statyczna |  | TAK
21. | AutoPEEP |  | TAK
22. | Stała czasowa wydechu |  | TAK
23. | Opory wdechowe |  | TAK
24. | Graficzna prezentacja trybu adaptacyjnej wentylacji |  | TAK
25. | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności |  | TAK
26. | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych na ekranie respiratora – min. 4 |  | TAK
27. | Graficzna prezentacja (jednoczesna) dwóch krzywych i dwóch pętli w czasie rzeczywistym |  | TAK
28. | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym przy użyciu czujnika proksymalnego |  | TAK
29. | Trendy mierzonych parametrów /72 godzinne/ |  | TAK
30. | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy |  | TAK
V. | Alarmy
1. | Niskiej wentylacji minutowej |  | TAK
2. | Wysokiej wentylacji minutowej |  | TAK
3. | Niskiego ciśnienia |  | TAK
4. | Wysokiego ciśnienia |  | TAK
5. | Niskiej objętości oddechowej |  | TAK
6. | Wysokiej objętości oddechowej |  | TAK
7. | Niskiej częstości oddechów |  | TAK
8. | Wysokiej częstości oddechów |  | TAK
9. | Bezdechu |  | TAK
10. | Stężenia O2 |  | TAK
11. | Rozłączenia układu pacjenta |  | TAK
12. | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta |  | TAK
13. | Zaniku zasilania sieciowego |  | TAK
14. | Zaniku zasilania O2 |  | TAK
15. | Zaniku zasilania bateryjnego |  | TAK
16. | Poziom głośności alarmów - ustawialny |  | TAK
17. | Hierarchia ważności alarmów |  | TAK
VI. | Wyposażenie
1. | Integralny nebulizator synchroniczny z regulowanym czasem nebulizacji, dodatkowo wbudowany moduł nebulizatora sterowany z poziomu ekranu respiratora |  | TAK
2. | Manewr odsysania z automatycznym natlenowaniem |  | TAK
3. | Manewr oceny napowietrzenia i rekrutacji pęcherzyków płucnych |  | TAK
4. | Funkcja automatycznych triggerów - na wdechu i na wydechu w czasie rzeczywistym |  | TAK
5. | Funkcja automatycznej wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej bazującej na pomiarach CO2 i SpO2 |  | TAK
6. | Autokontroler ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej |  | TAK
7. | Terapia wysokim przepływem tlenu - High Flow Oxygen Terapy i 15 dedykowanych układów pacjenta. |  | TAK
8. | Aktywny nawilżacz sterowany z poziomu ekranu respiratora |  | TAK
9. | Jednorazowe układy pacjenta do nawilżacza z komorą dla noworodków 15 szt. i dzieci 15 szt. |  | TAK
10. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów |  | TAK
11. | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i płci pacjenta |  | TAK
12. | Pamięć alarmów |  | TAK
13. | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) |  | TAK
14. | Kompensacja oporu rurki dotchawicznej/trachestomijnej |  | TAK
15. | Automatyczna kompensacja przecieku |  | TAK
16. | Przytrzymanie na szczycie wdechu/wydechu |  | TAK
17. | Pamięć zdarzeń do 1000, wyświetlana na monitorze respiratora |  | TAK
18. | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie |  | TAK
19. | Układ pacjenta jednorazowy wraz z czujnikiem przepływu 10 szt. |  | TAK
20. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy |  | TAK
21. | Wizualizacja stanu wentylacji płuc w czasie rzeczywistym |  | TAK
22. | Zastawka wydechowa wraz z membraną - dodatkowa - 1 szt. |  | TAK
23. | Czujnik satuiracji kompatybilny z respiratorem w technologii posiadanej przez zamiawiającego Nihon Kohden -1 szt. |  | TAK
VII. | Pozostałe
1. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
2. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
3. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
4. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
RESPIRATOR KLINICZNY - 2 SZTUKI
I. | Parametry ogólne
1. | Respirator do terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia |  | TAK
3. | Respirator dla noworodków, dzieci i dorosłych |  | TAK
4. | Zasilanie w tlen z centralnego źródła sprężonych gazów od 2,8 do 6,0 bar |  | TAK
5. | Zasilanie w powietrze - wysoko wydajna turbina |  | TAK
6. | Respirator stacjonarny na podstawie jezdnej z możliwością montażu na półce |  | TAK
7. | Zasilanie AC 230 VAC 50 Hz+/-10% |  | TAK
8. | Awaryjne zasilanie respiratora z wewnętrznego akumulatora min 90 minut |  | TAK
II. | Tryby wentylacji
1. | Wentylacja kontrolowana objętością |  | TAK
2. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem |  | TAK
3. | Wentylacja na dwóch poziomach ciśnienia typu BIPAP, BlLEVEL, DuoPAP |  | TAK
4. | APRV wentylacja z uwolnieniem ciśnienia |  | TAK
5. | SIMV |  | TAK
6. | Wentylacja nieinwazyjna |  | TAK
7. | Wentylacja nieinwazyjna z obowiązkową ilością oddechów. |  | TAK
8. | PEEP/CPAP |  | TAK
9. | APVcmv |  | TAK
10. | APVsimv |  | TAK
11. | Tryb wentylacji automatycznej adaptacyjnej w zamkniętej pętli oddechowej wg wzoru Mead'a dla pacjentów aktywnych i nieaktywnych oddechowo. |  | TAK
12. | Automatyczny protokół odzwyczajania pacjenta od respiratora |  | TAK
13. | Wdech manualny |  | TAK
14. | Oddech spontaniczny |  | TAK
15. | Wentylacja bezdechu |  | TAK
16. | Westchnienia automatyczne |  | TAK
III. | Parametry nastawialne
1. | Częstość oddechów minimalny zakres od 1-150 odd/min |  | TAK
2. | Objętość wdechowa minimalny zakres od 2 do 2000 ml |  | TAK
3. | PEEP/CPAP minimalny zakres od 0-50 cmH2O |  | TAK
4. | Stężenie tlenu minimalny zakres od 21-100% |  | TAK
5. | Stosunek I:E minimalny zakres od 1:9 do 4:1 |  | TAK
6. | Czas wdechu minimalny zakres od 0.1 do 12 sek |  | TAK
7. | Przepływ szczytowy /dla oddechów obowiązkowych VCV/ minimalny zakres od 1 do 150 l/min |  | TAK
8. | Czas trwania fazy niskiego ciśnienia /APRV/ minimalny zakres od 0.2 do 30 sek |  | TAK
9. | Czas trwania fazy wysokiego ciśnienia /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0.1 do 30sek |  | TAK
10. | Wyzwalanie ciśnieniem minimalny zakres od - 0,1 do -15 cm H2O |  | TAK
11. | Wyzwalanie przepływem minimalny zakres od 0,5 do 20 l/min |  | TAK
12. | Ciśnienie wdechu minimalny zakres od 5 do 100cmH2O |  | TAK
13. | Wysokie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 80 cm H2O |  | TAK
14. | Niskie ciśnienie w trybach /APRV;BILEVEL;BIPAP/ minimalny zakres od 0 do 50cm H2O |  | TAK
15. | Ciśnienie wspomagania minimalny zakres od 0 do 100 cm H2O |  | TAK
16. | Czułość rozpoczęcia fazy wydechu minimalny zakres od 5 do 70% przepływu szczytowego wdechowego |  | TAK
17. | Kształt krzywej przepływu: prostokątna, opadająca 50%, opadająca 100%, sinusoidalna |  | TAK
18. | Narastanie ciśnienia 0 –2000 ms |  | TAK
IV. | Monitorowanie i obrazowanie parametrów wentylacji
1. | Kolorowy, dotykowy monitor o przekątnej min 17” |  | TAK
2. | Ekran ruchomy w dwóch płaszczyznach z możliwością instalacji poza respiratorem |  | TAK
3. | Możliwość wyboru parametrów monitorowanych |  | TAK
4. | Ciśnienie szczytowe |  | TAK
5. | Ciśnienie średnie |  | TAK
6. | Ciśnienie minimalne |  | TAK
7. | Ciśnienie plateau |  | TAK
8. | Ciśnienie PEEP/CPAP |  | TAK
9. | Ciśnienie napędowe (driving pressure) |  | TAK
10. | Przepływ szczytowy wdechowy |  | TAK
11. | Przepływ szczytowy wydechowy |  | TAK
12. | Objętość pojedynczego wydechu |  | TAK
13. | Wentylacja minutowa |  | TAK
14. | Stosunek I:E |  | TAK
15. | Całkowita częstość oddechów |  | TAK
16. | Częstość oddechów spontanicznych |  | TAK
17. | Czas wdechu |  | TAK
18. | Czas wydechu |  | TAK
19. | Stężenie O2 |  | TAK
20. | Podatność statyczna |  | TAK
21. | AutoPEEP |  | TAK
22. | Stała czasowa wydechu |  | TAK
23. | Opory wdechowe |  | TAK
24. | Graficzna prezentacja trybu adaptacyjnej wentylacji |  | TAK
25. | Możliwość wyświetlania w formie pętli parametrów: ciśnienie, objętość, przepływ w dowolnej wzajemnej zależności |  | TAK
26. | Ilość jednocześnie wyświetlanych krzywych na ekranie respiratora – min. 4 |  | TAK
27. | Graficzna prezentacja (jednoczesna) dwóch krzywych i dwóch pętli w czasie rzeczywistym |  | TAK
28. | Pomiar parametrów wentylacji w czasie rzeczywistym przy użyciu czujnika proksymalnego |  | TAK
29. | Trendy mierzonych parametrów /72 godzinne/ |  | TAK
30. | Możliwość zatrzymania krzywych prezentowanych na monitorze w dowolnym momencie w celu ich analizy |  | TAK
V. | Alarmy
1. | Niskiej wentylacji minutowej |  | TAK
2. | Wysokiej wentylacji minutowej |  | TAK
3. | Niskiego ciśnienia |  | TAK
4. | Wysokiego ciśnienia |  | TAK
5. | Niskiej objętości oddechowej |  | TAK
6. | Wysokiej objętości oddechowej |  | TAK
7. | Niskiej częstości oddechów |  | TAK
8. | Wysokiej częstości oddechów |  | TAK
9. | Bezdechu |  | TAK
10. | Stężenia O2 |  | TAK
11. | Rozłączenia układu pacjenta |  | TAK
12. | Zatkania gałęzi wydechowej układu pacjenta |  | TAK
13. | Zaniku zasilania sieciowego |  | TAK
14. | Zaniku zasilania O2 |  | TAK
15. | Zaniku zasilania bateryjnego |  | TAK
16. | Poziom głośności alarmów - ustawialny |  | TAK
17. | Hierarchia ważności alarmów |  | TAK
VI. | Wyposażenie
1. | Integralny nebulizator synchroniczny z regulowanym czasem nebulizacji |  | TAK
2. | Manewr odsysania z automatycznym natlenowaniem |  | TAK
3. | Manewr oceny napowietrzenia i rekrutacji pęcherzyków płucnych |  | TAK
4. | Funkcja automatycznej wentylacji w zamkniętej pętli oddechowej bazującej na pomiarach CO2 i SpO2 |  | TAK
5. | Autokontroler ciśnienia w mankiecie rurki intubacyjnej |  | TAK
6. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą parametrów |  | TAK
7. | Wstępne ustawienie parametrów wentylacji na podstawie wzrostu i płci pacjenta |  | TAK
8. | Pamięć alarmów |  | TAK
9. | Funkcja „zawieszenia” pracy respiratora (Standbay) |  | TAK
10. | Kompensacja oporu rurki dotchawicznej/trachestomijnej |  | TAK
11. | Automatyczna kompensacja przecieku |  | TAK
12. | Przytrzymanie na szczycie wdechu/wydechu |  | TAK
13. | Pamięć zdarzeń do 1000, wyświetlana na monitorze respiratora |  | TAK
14. | Autotest aparatu samoczynny i na żądanie |  | TAK
15. | Układ pacjenta jednorazowy wraz z czujnikiem przepływu 10 szt. |  | TAK
16. | Ramię podtrzymujące układ oddechowy |  | TAK
17. | Wizualizacja stanu wentylacji płuc w czasie rzeczywistym |  | TAK
18. | Zastawka wydechowa wraz z membraną - dodatkowa - 2 szt. |  | TAK
19. | Czujnik satuiracji kompatybilny z respiratorem w technologii posiadanej przez zamiawiającego Nihon Kohden -2 szt. |  | TAK
Pozostałe
1. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
2. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
3. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
4. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Respirator typ 6 opis
Załącznik nr 3.23
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Respirator - 2 sztuki
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lp. | Wymagania ogólne
RESPIRATOR
I. | Parametry ogólne
1. | Respirator przeznaczony do wentylacji okresowej i ciągłej(24 godziny na dobę) dla dorosłych i dzieci o wadze ciała od 5 kg Respirator do prowadzenia wentylacji pacjenta metodą nieinwazyjną i inwazyjną. Respirator przeznaczony do zastosowania stacjonarnego oraz transportu wewnątrzszpitalnego. |  | TAK
2. | System do gromadzenia i analizy danych terapeutycznych wraz z niezbędnymi urządzeniami do zapisu w/w danych. |  | TAK
II. | Wymagania szczegółowe
1. | Waga urządzenia ze zintegrowanym akumulatorem Li-On zapewniającym nieprzerwaną pracę urządzenia do 3 godzin bez konieczności ich ładowania: max. 6,2 kg |  | TAK
2. | Możliwość zastosowania dodatkowego, zewnętrznego akumulatora zasilającego (12 V) |  | TAK
3. | Możliwość zastosowania obwodu pacjenta z zastawką oddechową, jak i obwodu bez zastawki (z portem wydechowym) zarówno dla trybów sterowanych objętością i ciśnieniem. Zastosowanie zarówno przy wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej. |  | TAK
4. | Kolorowy wyświetlacz LCD umożliwiający jednoczesne wyświetlanie na ekranie w czasie wentylacji następujących parametrów: |  | TAK
5. | objętość oddechowa Vt, tryb wentylacji, aktualny poziom ciśnienia, częstość oddechów (RR), wentylacja minutowa (MV), szczytowy przepływ (peak flow), średnie ciśnienie terapeutyczne (MAP), stosunek I:E, maks. ciśnienie wdechowe (PIP), wskaźnik poziomu naładowania akumulatorów zasilających, informacja na temat sposobu inicjacji wdechu – spontaniczny pacjenta lub wymuszony, oraz przecieków powietrza (przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym) |  | TAK
6. | Zasilanie w sprężony tlen z układu centralnego min. Ciśnienie 3 bar do 5,5 bar |  | TAK
7. | Możliwość wyświetlania na ekranie min. 2 krzywych oddechowych |  | TAK
8. | Płynnie regulowane stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej 21-100% |  | TAK
9. | Menu w języku polskim |  | TAK
10. | Uchwyt umożliwiający łatwe przenoszenie urządzenia |  | TAK
11. | Zabezpieczenie przed przypadkowym wyłączeniem urządzenia |  | TAK
12. | Dwa poziomy dostępu do nastaw i parametrów wentylacji (tzw. lekarza i pacjenta) |  | TAK
13. | Możliwość podłączenia zdalnego alarmu respiratora (przywołanie pielęgniarki) oraz modułu pomiaru SpO2, integralnego z urządzeniem. |  | TAK
14. | Możliwość rejestracji i wyświetlania na ekranie urządzenia dziennika zdarzeń oraz dziennika alarmów (min. 20 ostatnich alarmów) |  | TAK
III. | Tryby wentylacji
1. | Urządzenie przeznaczone do wentylacji inwazyjnej i nieinwazyjnej |  | TAK
2. | Dwa profile nastaw z możliwością zaprogramowania i zapamiętania różnych parametrów wentylacji w każdym; możliwość przełączania profili nastaw przez pacjenta |  | TAK
3. | Możliwość zmieniania trybu wentylacji w trakcie wentylacji |  | TAK
4. | Tryby wentylacji sterowane ciśnieniem |  | TAK
5. | Wentylacja wspomagana ciśnieniem spontaniczna (PSV S) |  | TAK
6. | Wentylacja wspomagana ciśnieniem spontaniczno-czasowa (PSV S/T) |  | TAK
7. | Wentylacja wspomagana ciśnieniem czasowa (PSV T) |  | TAK
8. | Wentylacja kontrolowana ciśnieniem (PC) |  | TAK
9. | Hybrydowy tryb wentylacji z jednoczesnym automatycznym dostosowaniem ciśnień wdechowych (PS) i automatycznym doborem ciśnień wydechowych w celu eliminacji zaburzeń oddychania o charakterze obturacyjnym TYPU BEZDECH, SPŁYCENIE, CHRAPANIE ( auto – PEEP) |  | TAK
10. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona z wentylacją PC (PC-SIMV) |  | TAK
11. | Dla trybów wentylacji sterowanej ciśnieniem (tryby: PS, PS S/T, PS T, PC) możliwość zaprogramowania określonej objętości oddechowej wydechowej (TVexh.) w zakresie 50-2000ml przy zastosowaniu obwodu z portem wydechowym; |  | TAK
12. |  |  | TAK
13. | Tryby wentylacji sterowane objętością |  | TAK
14. | Wspomagana/kontrolowana wentylacja mechaniczna (AC) |  | TAK
15. | Synchronizowana przerywana wentylacja wymuszona (SIMV) |  | TAK
16. | Kontrolowana wentylacja mechaniczna (CV) |  | TAK
IV. | Parametry wentylacji sterowanej ciśnieniem
1. | Zakres ciśnienia wdechowego IPAP: 4-50 cmH20 |  | TAK
2. | Zakres ciśnienia wydechowego EPAP: 4-25 cmH20 |  | TAK
3. | Min. częstość oddychania (back-up rate): 5- 60 oddech/min |  | TAK
4. | Czas trwania wdechu: 0.3 – 5.0 sekund |  | TAK
5. | Regulacja szybkości narastania ciśnienia przy przejściu z fazy wydechu na wdech - min. 6 nastaw |  | TAK
6. | Możliwość nastawy czasu liniowego narastania ciśnienia ( funkcja typu RAMP) w zakresie 5 - 45 min ułatwiającego zaśnięcie pacjenta |  | TAK
7. | Możliwość zastosowania automatycznego triggera wyzwalającego zmiany ciśnienia pomiędzy fazami oddechowymi (wdech-wydech oraz wydech-wdech), reagującego na spontaniczny wysiłek oddechowy pacjenta bez konieczności manualnego dostosowania |  | TAK
8. | Możliwość zastosowania triggera wdechowego przepływowego, min. 8 poziomów |  | TAK
9. | Możliwość zastosowania triggera wydechowego w zakresie 10% - 90% przepływu szczytowego |  | TAK
V. | Parametry wentylacji sterowanej objętościowo
1. | Objętość oddechowa (Vt) – minimalny zakres 50-2000 ml |  | TAK
2. | Możliwość nastawy PEEP w zakresie 0-25 cmH20 dla obwodu z zastawką wydechową |  | TAK
3. | Czas trwania wdechu: 0.3 – 5.0 sekund |  | TAK
4. | Min. częstość oddychania (backup rate): 5-60 oddech/min |  | TAK
5. | Krzywe przepływu: - prostokątna - opadająca |  | TAK
6. | Możliwość włączenia funkcji westchnienia |  | TAK
VI. | System alarmów wizualno- akustycznych
1. | Alarmy wentylacji i pracy respiratora |  | TAK
2. | Stopniowanie alarmów ze względu na ważność, różniące się sygnałami dźwiękowymi i optycznymi |  | TAK
3. | Alarm odłączenia obwodu pacjenta |  | TAK
4. | Alarm braku zasilania |  | TAK
5. | Alarm bezdechu |  | TAK
6. | Alarm niskiej wentylacji minutowej |  | TAK
7. | Alarm wysokiej wentylacji minutowej |  | TAK
8. | Alarm wysokiej częstości oddechów |  | TAK
9. | Alarm niskiej częstości oddechów |  | TAK
10. | Alarm niskiej objętości oddechu (TV) |  | TAK
11. | Alarm wysokiej objętości oddechu (TV) |  | TAK
12. | Alarm niskiego ciśnienia wdechowego (IPAP) przy wentylacji sterowanej objętościowo |  | TAK
13. | Alarm wysokiego ciśnienia wdechowego (IPAP) przy wentylacji sterowanej objętościowo |  | TAK
VII. | System gromadzenia danych terapeutycznych- wymagania szczegółowe
| Oprogramowanie umożliwiające transfer i gromadzenie danych terapeutycznych oraz nadzór nad przebiegiem terapii wraz z niezbędnymi akcesoriami do zapisu w/w danych; |  | TAK
| Umożliwiające zapis m.in: ram czasowych stosowania terapii, częstości oddychania, poziom(-y) ciśnienia terapeutycznego, objętości oddechowych pacjenta, informacji o przeciekach powietrza |  | TAK
VIII. | Pozostałe
1. | Gwarancja 24 miesiące |  | TAK
2. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
3. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
4. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
IX. | Wyposażenie dodatkowe
1. | Respirator w zestawie z kompletnym układem pacjenta 10 sztuk |  | TAK
2. | Respirator w zestawie z wózkiem transportowym min. blokada dwóch kół i koszykiem na akcesoria – 1 sztuka |  | TAK
3. | Nebulizator do podawania leków w formie aerozolu przeznaczony do pracy z pacjentami zaintubowanymi i wentylowanymi nieinwazyjnie przez maskę. Aparat do stosowania u pacjentów podłączonych do respiratora oraz również u oddychających spontanicznie |  | TAK
NEBULIZATOR
I. | Parametry ogólne
1. | Nebulizator generuje leki bezdźwiękowo |  | TAK
2. | Możliwość stosowania dla różnych grup wiekowych (noworodki, dzieci, dorośli) |  | TAK
3. | Napęd nebulizatora typu Mesh, nie może wymagać stosowania dodatkowego przepływu gazów. |  | TAK
4. | Wytwarzanie cząstki o średniej wielkości MMAD poniżej 4 mikrometrów |  | TAK
5. | Pojemność membrany 6 ml |  | TAK
6. | Zasilanie 230 V lub z portu USB w urządzeniu medycznym |  | TAK
7. | Min. Dwa zakresy pracy: 30 min. oraz 6 godzin |  | TAK
8. | Waga kontrolera USB max 91 g +/- 2% |  | TAK
II. | Wyposażenie dodatkowe
1. | Zestaw do nebulizacji dla pacjentów na oddechu spontanicznym - składa się z urządzenia sterującego : zakres pracy 30 minut i 6 godzin; zasilanie 230 V lub z portu USB w urządzeniu medycznym, 30 szt membran nebulizatora z możliwością stosowania do 28 dni dla jednego pacjenta oraz 30 szt adapterów z ustnikiem z możliwością stosowania do 7 dni dla jednego pacjenta |  | TAK
2. | Zestaw do nebulizacji dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - składa się z urządzenia sterującego: zakres pracy 30 minut i 6 godzin; zasilanie 230 V lub z portu USB w urządzeniu medycznym, 30 szt. złącze typu T dla noworodków (dla jednego pacjenta) oraz 30 szt membran nebulizatora z możliwością stosowania do 28 dni dla jednego pacjenta |  | TAK
3. | Membrana nebulizatora Aeroneb Pro (kompatybilna z posiadanym na wyposażeniu nebulizatorem Aeroneb Pro) - 4 szt. |  | TAK
4. | Adapter Ultra, ustnik, dren O2 - 30 szt. |  | TAK
5. | Złącze typu "T" dla dorosłych (opak 10 szt) |  | TAK
6. | Pediatryczne złącze typu "T" pasujące do obwodów o średnicy 15 mm, autoklawowalne ( opak. 5szt) |  | TAK
7. | Noworodkowe złącze typu "T" pasujące do obwodów F& P o średnicy 12 mm, autoklawowalne (opak 5 szt) |  | TAK
8. | Złącze typu "T" dla dorosłych autoklawowalne, (opak 5 szt) |  | TAK
III. | Pozostałe
1. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
2. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
3. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
4. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Pompa infuzyjna typ 1 opis
Załącznik nr 3.24
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji min. 2017
2. | Pompa infuzyjna - 14 sztuk
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lp. | Wymagania ogólne
I. | Parametry ogólne
1. | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz |  | TAK
2. | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 |  | TAK
3. | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  | TAK
4. | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny |  | TAK
5. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego m 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. |  | TAK
6. | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg |  | TAK
7. | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę |  | TAK
8. | Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stacji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia. |  | TAK
9. | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia |  | TAK
10. | Mocowanie strzykawki do czoła pompy |  | TAK
11. | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji |  | TAK
12. | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie |  | TAK
13. | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. |  | TAK
14. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) |  | TAK
15. | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki |  | TAK
16. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml |  | TAK
II. | Programowanie infuzji
1. | Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz. |  | TAK
2. | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz |  | TAK
3. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  | TAK
4. | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę) |  | TAK
5. | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji |  | TAK
6. | Trzy rodzaje bolusa: |  | TAK
- Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h
- Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu
- Z ręki manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości EMERGENCY
7. | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% |  | TAK
8. | Wypełnienie lini 3 tryby - Obowiązkowy - Zalecany - Nieobowiązkowy |  | TAK
9. | Funkcja programowania objętości do podania 0,1- 999,9 ml |  | TAK
10. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin |  | TAK
11. | Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,1-99,9 jednostek /1- 59 minut, automatyczne obliczanie infuzji. |  | TAK
12. | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktograsmu na ekranie pompy. |  | TAK
13. | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów |  | TAK
14. | Funkcja KVO (Keep Vein Open) |  | TAK
15. | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości - od 0,1 do 5 ml/h - zapis ustawień |  | TAK
17. | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności. |  | TAK
18. | Rejestr na 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. |  | TAK
19. | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie. |  | TAK
20. | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) |  | TAK
21. | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów |  | TAK
22. | Klawiatura symboliczna |  | TAK
23. | Komunikaty tekstowe w języku polskim |  | TAK
24. | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia |  | TAK
25. | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału |  | TAK
26. | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) |  | TAK
III. | Układ alarmów
1. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  | TAK
2. | Alarm pustej strzykawki |  | TAK
3. | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja |  | TAK
4. | Alarm okluzji |  | TAK
5. | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia |  | TAK
6. | Alarm rozładowanego akumulatora |  | TAK
7. | Alarm braku lub źle założonej strzykawki |  | TAK
8. | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki |  | TAK
9. | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia |  | TAK
10. | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  | TAK
11. | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. |  | TAK
12. | Alarm wstępny przed końcem infuzji. |  | TAK
IV. | Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
2. | Gwarancja min. 24 miesięcy |  | TAK
3. | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne |  | TAK
4. | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
5. | Czas podjęcia naprawy przez serwis maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia, czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych |  | TAK
6. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - 3 naprawy |  | TAK
7. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji danego modelu minimum 10 lat |  | TAK
8. | Stacja dokująca na 4 pompy - szt. 3 |  | TAK
9. | Stacja dokująca na 8 pomp - szt. 1 |  | TAK
10. | Stojak do stacji dokującej - szt. 4 |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Pompa infuzyjna typ 2 opis
Załącznik nr 3.25
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji min. 2017
2. | Pompa infuzyjna - 14 sztuk
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lp. | Wymagania ogólne
I. | Parametry ogólne
1. | Spełnia wymagania „CE”, nr certyfikatu |  | TAK
2. | Zasilanie sieciowe zgodne z warunkami obowiązującymi w Polsce, AC 230 V 50 Hz |  | TAK
3. | Ochrona przed wilgocią wg EN 6060529 min IP 22 |  | TAK
4. | Klasa ochronności zgodnie z IEC/EN60601-1 : Klasa II, typ CF |  | TAK
5. | Urządzenie fabrycznie nowe, nieużywane |  | TAK
II. | Wymagania podstawowe
1. | Pompa strzykawkowa do podawania dożylnego, dotętniczego sterowana elektronicznie umożliwiająca współpracę z systemem centralnego zasilania i zarządzania danymi |  | TAK
2. | Zasilanie pompy bezpośrednio z sieci za pomocą kabla niedopuszczalny zasilacz zewnętrzny |  | TAK
3. | Zasilanie z akumulatora wewnętrznego m 10 godz. przy przepływie 5 ml/godz. |  | TAK
4. | Masa pompy wraz z uchwytem do mocowania na stojaku lub szynie maksymalnie 2,2 kg |  | TAK
5. | Możliwość mocowania pompy do rury pionowej, kolumny lub poziomej szyny przy pomocy uchwytu na stałe wbudowanego w pompę. |  | TAK
6. | Zatrzaskowe mocowanie w opcjonalnej stracji dokującej wraz z zaciskiem i uchwytem do przenoszenia. |  | TAK
7. | Zintegrowana z obudową rączka do przenoszenia urządzenia |  | TAK
III. | Mocowanie strzykawki
1. | Mocowanie strzykawki do czoła pompy |  | TAK
2. | Cała strzykawka stale widoczna podczas pracy pompy – możliwość odczytania objętości ze skali oraz wizualnej kontroli procesu infuzji |  | TAK
3. | Pełne mocowanie strzykawki możliwe za równo przy włączonej jak i wyłączonej pompie – system obsługiwany całkowicie manualnie |  | TAK
4. | Osłona tłoka strzykawki uniemożliwiająca wciśnięcie tłoka strzykawki zamontowanej w pompie. |  | TAK
5. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości 5, 10, 20, 30/35 i 50/60 ml różnych typów oraz różnych producentów (minimum 4 producentów strzykawek dostępnych na rynku polskim) |  | TAK
6. | Mechanizm blokujący tłok zapobiegający samoczynnemu opróżnianiu strzykawki |  | TAK
7. | Automatyczna funkcja antybolus po okluzji – zabezpieczenie przed podaniem niekontrolowanego bolusa po alarmie okluzji, ograniczenie bolusa < 0,2 ml |  | TAK
IV. | Programowanie infuzji
1. | Zakres szybkości infuzji 0,1 – 1200 ml/godz. |  | TAK
2. | Funkcja programowania infuzji co 0,01 w zakresie min. 0,1 – 9,99 ml/godz |  | TAK
3. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  | TAK
4. | Możliwość programowania infuzji w jednostkach masy: ng, μg, mg, U, kU, mmol, mol, Kmol, cal i kcal – na kg masy ciała pacjenta lub nie, na czas (na 24godziny, godzinę oraz minutę). |  | TAK
5. | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji |  | TAK
6. | Trzy rodzaje bolusa: - Ręczny - szybkości podaży 50 – 1200 ml/h - Z ręki manualne przesunięcie tłoka strzykawki z funkcją zliczania podanej objętości EMERGENCY - Programowany - dawka lub objętość/czas: 0,1-99,9 jednostek / 0,1 - 1200 ml, automatyczne wyliczenie czasu |  | TAK
7. | Dokładność mechanizmu pompy +/- 1% |  | TAK
8. | Wypełnienie lini 3 tryby - Obowiązkowy - Nieobowiązkowy - Zalecany |  | TAK
9. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) 0,1- 999,9 ml |  | TAK
10. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin |  | TAK
11. | Dawka inicjująca. Dawka lub objętość/ czas: 0,1-99,9 jednostek /1- 59 minut, automatyczne obliczanie infuzji. |  | TAK
12. | Ciągły pomiar ciśnienia w linii zobrazowany w postaci piktograsmu na ekranie pompy. |  | TAK
13. | Ustawianie poziomu ciśnienia okluzji – przynajmniej 20 poziomów |  | TAK
14. | Funkcja KVO (Keep Vein Open) |  | TAK
15. | Zróżnicowana prędkość KVO z możliwością programowania szybkości - od 0,1 do 5 ml/h - zapis z ustawień |  | TAK
16. | Sygnalizacja wahań ciśnienia w linii. Pozwalająca przewidzieć niebezpieczeństwo pojawienia się okluzji lub nieszczelności. |  | TAK
17. | Rejestr na 1500 zdarzeń zapisywany w czasie rzeczywistym. |  | TAK
18. | Funkcja – przerwa (standby) w zakresie od 1min do 24 godzin programowany co 1 minutę z funkcją automatycznego startu infuzji po zaprogramowanej przerwie. |  | TAK
V. | TCI
1. | Programowanie pompy w trybie TCI |  | TAK
2. | Wbudowane w pompę protokoły podaży Propofolu, Sufentanylu oraz Remifentanylu |  | TAK
3. | Programowanie stężenia w osoczu oraz miejscu działania |  | TAK
4. | Ciągła obserwacja czasu wybudzenia – wyświetlana w formie czasu minutach i sekundach |  | TAK
5. | Protokół podawania Propofolu, model farmakokinetyczny Marsch oraz Schnider (do wyboru) |  | TAK
6. | Protokół podawania Sufentanylu, model farmakokinetyczny Gepts |  | TAK
7. | Protokół podawania Remifentanylu, model farmakokinetyczny Minto |  | TAK
8. | Podgląd trybu TCI graficzny oraz cyfrowy |  | TAK
VI. | Panel sterowania
1. | Specjalny sposób wyświetlania parametrów dostosowany do pracy przy słabym oświetleniu (tzw. Tryb nocny) |  | TAK
2. | Wskaźnik pracy pompy widoczne z min.5 metrów |  | TAK
3. | Klawiatura symboliczna |  | TAK
4. | Komunikaty tekstowe w języku polskim |  | TAK
5. | Funkcja wyświetlania trendów objętości, szybkości infuzji oraz ciśnienia |  | TAK
6. | Wbudowana w pompę możliwość dopasowana ustawień oraz zawartości menu do potrzeb oddziału |  | TAK
7. | Biblioteka leków, min. 100 leków wraz z protokołami infuzji (domyślne przepływy, dawki, prędkości bolusa, stężenia itp.) |  | TAK
VII. | Układ alarmów
1. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń |  | TAK
2. | Alarm pustej strzykawki |  | TAK
3. | Alarm przypominający – zatrzymana infuzja |  | TAK
4. | Alarm okluzji |  | TAK
5. | Alarm rozłączenia linii – spadku ciśnienia |  | TAK
6. | Alarm rozładowanego akumulatora |  | TAK
7. | Alarm braku lub źle założonej strzykawki |  | TAK
8. | Alarm otwartego uchwytu komory strzykawki |  | TAK
9. | Alarm informujący o uszkodzeniu urządzenia |  | TAK
10. | Alarm wstępny zbliżającego się rozładowania akumulatora |  | TAK
11. | Alarm wstępny przed opróżnieniem strzykawki. |  | TAK
12. | Alarm wstępny przed końcem infuzji. |  | TAK
VIII. | Pozostałe
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
2. | Możliwość komunikacji przez port USB bezpośrednio z pompą. |  | TAK
3. | Możliwość transmisji danych z pompy, możliwość połączenia w sieć z komputerem centralnym samodzielnie lub przez stację dokującą |  | TAK
4. | Gwarancja min. 36 miesiący |  | TAK
5. | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy techniczne |  | TAK
6. | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
7. | Czas podjęcia naprawy przez serwis maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia, czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych |  | TAK
8. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - 3 naprawy |  | TAK
9. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji danego modelu minimum 10 lat |  | TAK
10. | Gwarancja min 24 miesięcy |  | TAK
11. | Stacja dokująca na 4 pompy - szt. 4 |  | TAK
12. | Stojak do stacji dokującej - szt. 4 |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Ogrzewacz pacjenta materac opis
Załącznik nr 3.26
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Urządzenie do aktywnej regulacji temperatury pacjenta - 12 sztuki
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lp. | Wymagania ogólne
I. | Parametry ogólne
1. | Zestaw ogrzewający oparty o technologię „suchego grzania” - bez udziału wody i powietrza, warstwa grzewcza wykonana z włókien polimerowych |  | TAK
2. | System składający się z modułu kontrolnego, materaca grzewczego przeznaczonego na stół operacyjny połączonego ze sobą przewodami |  | TAK
3. | Mocowanie sterownika do standardowych statywów kroplówkowych |  | TAK
4. | Kompaktowy sterownik, kontrolowany mikroprocesorem o wadze poniżej 6 kg, przystosowany do pracy z jednym materacem i dwoma kocami jednocześnie |  | TAK
5. | Kabel łączący sterownik z materacem, min. 4 [m] |  | TAK
6. | Dwustopniowe alarmy dźwiękowe zbyt wysokiej temperatury i alarm informujący o nieosiągnięciu ustawionej temperatury w czasie 10 minut od rozpoczęcia pracy |  | TAK
7. | System nie wymaga stosowania materiałów zużywalnych jednorazowego użytku |  | TAK
8. | System nie emitujący dźwięku (z wyjątkiem alarmów) |  | TAK
9. | System przystosowany do wykonywania zdjęć RTG śródoperacyjnych |  | TAK
10. | System wykorzystujące prąd o niskim napięciu zgodnie z normami dotyczącymi urządzeń medycznych |  | TAK
11. | Zakres ustawienia temperatury min. od 35 [°C] do 39 [°C] - materac |  | TAK
12. | Skok regulacji temperatury, max. 1,0 [°C] |  | TAK
13. | Wyświetlanie zadanej temperatury |  | TAK
14. | Czujnik temperatury wbudowany w powłokę koca/materaca, w sposób zapewniający kontakt czujnika z pacjentem |  | TAK
15. | Szerokość materaca od 48 do 52 [cm] |  | TAK
16. | Długość materaca od 120 do 130 [cm] |  | TAK
17. | Powłoka materaca nie porowata, antybakteryjna, zmywalna, szczelna (technologia RF) |  | TAK
18. | Wewnątrz materaca pianka o działaniu zmniejszającym nacisk pacjenta na podłoże |  | TAK
19. | Przystosowany do pracy na bloku operacyjnym (nie powodujący zakłóceń podczas używania urządzeń elektrochirurgicznych) |  | TAK
II. | Pozostałe
1. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
2. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
3. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
4. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Ogrzewacz płynów typ 1 opis
Załącznik nr 3.27
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych - 3 sztuki
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
I. | PARAMETRY OGÓLNE
1. | Ogrzewacz Długość: 12,7 cm, szerokość: 6,6 cm, wysokość: 3,0 cm |  | TAK
2. | Sterownik: Długość: 23,6 cm, szerokość: 16,8 cm, wysokość: 9,7 cm |  | TAK
3. | Wkład jednorazowy Długość: 11,4 cm, szerokość: 3,8 cm, wysokość: 1,0 cm |  | TAK
5. | Waga: Ogrzewacz: (bez wkładu jednorazowego): 330 g Sterownik: 1,9 kg Wkład jednorazowy: 33 g |  | TAK
II. | PARAMETRY EKSPLOATACYJNE
2. | Objętość wstępnego napełniania wkładu jednorazowego 4 ml |  | TAK
3. | Sterylność wkładu jednorazowego |  | TAK
4. | Sterylizacja promieniami gamma |  | TAK
5. | Temperatura płynu na wylocie 40°C ±2°C |  | TAK
6. | Zakres natężenia przepływu Od KVO do 200 ml/min |  | TAK
7. | Napięcie wejściowe Ogrzewacz: 28,5 VDC przy maks. 350 watach Sterownik: 100–240 VAC |  | TAK
8. | Nastawa temperatury 40°C |  | TAK
9. | Prąd wejściowy 5 A |  | TAK
III. | WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE / FIZYCZNE
1. | Temperatura pracy Od -5°C do 50°C |  | TAK
2. | Wilgotność względna podczas pracy i przechowywania Ogrzewacz: od 10% do 90% Sterownik: od 10% do 90% Wkład jednorazowy: od 10% do 90% |  | TAK
3. | Ciśnienie powietrza podczas pracy i przechowywania Od 570 hPa (17 cali Hg) do 1060 hPa (31 cali Hg) |  | TAK
IV. | ZGODNOŚĆ Z NORMAMI
1. | Biokompatybilność wkładu jednorazowego: Seria ISO 10993 |  | TAK
2. | Zgodność wkładu jednorazowego z zestawami infuzyjnymi: ISO 8536-4 |  | TAK
3. | Nastawa zbyt wysokiej temperatury ASTM F-2172-02 |  | TAK
4. | Alarmy IEC60601-1-8 |  | TAK
5. | Wodoodporność |  | TAK
6. | Ogrzewacz: IEC 529, IP67: zanurzenie przez 30 minut na głębokości 91,4 cm (36 cali) Sterownik: IEC 529, IP31: kapiąca woda Wkład jednorazowy: IEC 529, IP68: zanurzenie ciągłe |  | TAK
7. | Sterownik: IEC 529, IP31: kapiąca woda |  | TAK
8. | Wnikanie Ogrzewacz: IEC 529, IP67: pyłoszczelność Sterownik: IEC 529, IP31: ochrona przed wniknięciem ciał obcych o średnicy ≥2,5 mm Wkład jednorazowy: IEC 529 IP68: pyłoszczelność |  | TAK
9. | Bezpieczeństwo elektryczne CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1:2008 Ed 03, AAMI ES60601-1:2005, IEC 60601-1:2005 Ed 03, IEC 60601-1 -6:2010 Ed 3 oraz IEC 60601-1-8: 2006 Ed 2. |  | TAK
V. | KLASYFIKACJA BEZPIECZEŃSTWA
1. | Rodzaj ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym Klasa I lub wyrób zasilany wewnętrznie |  | TAK
2. | Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym Typ BF, wyrób odporny na defibrylację |  | TAK
3. | Tryb pracy Ciągły |  | TAK
VI. | WYPOSAŻENIE DODATKOWE
1. | Wkład jednorazowy wymiarach długość: 11,4 cm, szerokość: 3,8 cm, wysokość: 1,0 cm - kompatybilny z wyżej wymienionym urządzeniem - 100 sztuk |  | TAK
VII. | POZOSTALE
1. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
2. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
3. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
4. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Ogrzewacz płynów typ 2 opis
Załącznik nr 3.28
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Urządzenie do ogrzewania płynów infuzyjnych - 6 sztuk
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii
Lp. | Wymagania ogólne
I. | Parametry ogólne urządzenia
1. | Silikonowy płaszcz grzewczy ma za zadanie ogrzewać płyny toczone do pacjenta (płyny infuzyjne, produkty krwiopochodne lub płyny w czasie dializ) aby zapewnić komfort cieplny pacjenta. |  | TAK
2. | Wykonany z biokompatybilnego silikonu |  | TAK
3. | Gładka powierzchnia umożliwia łatwe czyszczenie dezynfekcję |  | TAK
4. | Całkowicie okrywa dren infuzyjny |  | TAK
5. | Zapewnia równomierny rozkład temperatury w drenie grzewczym |  | TAK
6. | Długość drenu grzewczego 1,5 m |  | TAK
7. | Dostosowany do drenów o grubości od 4-7mm |  | TAK
8. | Nie wymaga materiałów jednorazowych |  | TAK
9. | Stała temperatura pracy 39°C |  | TAK
10. | Trzy niezależne czujniki temperatury |  | TAK
11. | Posiada dźwiękowy i wizualny alarm przekroczenia temperatury |  | TAK
12. | Ciągłe wyświetlanie bieżącej temperatury na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu |  | TAK
13. | Wskaźnik ogrzewania oraz awarii - Stan urządzenia sygnalizowany jest za pomocą wskazania wyświetlacza, pierścienia świetlnego i akustycznego nadajnika sygnałów |  | TAK
14. | Niezależny układ zabezpieczający przed nadmierną temperaturą monitoruje temperaturę w rurce grzejnej. W przypadku wystąpienia zakłócenia obsługujący informowany jest o tym fakcie świecącym się na żółto pierścieniem świetlnym oraz za pomocą sygnału akustycznego. W przypadku wystąpienia usterki proces ogrzewania urządzenia zostanie przerwany. |  | TAK
15. | Urządzenie przeznaczone do pracy ciągłej |  | TAK
16. | Zintegrowany uchwyt mocujący |  | TAK
17. | Kabel zasilający o długości 3m, waga ok. 1,3kg |  | TAK
II. | Pozostałe
1. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
2. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
3. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
4. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## EKG opis
Załącznik nr 3.29
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | EKG -12 odprowadzeniowy - 1 sztuka
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Pediatrii
Lp. | Wymagania ogólne
I. | Parametry ogólne
1. | Wymiary 400 x 330 x 101 mm |  | TAK
2. | Masa 5,0 kg |  | TAK
3. | Zasilanie sieciowe 100 - 240 V, 50/60 Hz |  | TAK
4. | Zasilanie akumulatorowe pojemność na 3 godziny normalnej pracy |  | TAK
5. | Ekran LCD z podświetleniem, przekątna 5.9’’ (150 mm), rozdzielczość 320 x 240 px |  | TAK
6. | Wzmacniacz EKG 1000 próbek/sek./kanał |  | TAK
7. | Zakres częstotliwości: 0 – 150 Hz |  | TAK
8. | Detekcja impulsu kardiostymulatora |  | TAK
9. | Obwód pacjenta zabezpieczony przed defibrylacją |  | TAK
10. | Filtry SPF (SCHILLER Powerline Frequency Filter) - wolny od zniekształceń, adaptacyjny cyfrowy filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz |  | TAK
12. | SMF (SCHILLER Myogram Filter) - filtr drżeń mięśniowych 25/35 Hz |  | TAK
13. | SSF (SCHILLER Smoothing Filter) - filtr wygładzający zakłócenia o wysokiej częstotliwości |  | TAK
14. | SBS (SCHILLER Baseline Stabilizer) - filtr stabilizujący fluktuacje linii izoelektrycznej, bez ingerencji w zmianę ST-T |  | TAK
16. | Złącza zewnętrzne / komunikacja RS-232 (spirometr, PC) |  | TAK
17. | Pamięć 60 zapisów EKG/spirometrycznych |  | TAK
18. | Cykliczny bufor wejściowy dla nowego badania EKG |  | TAK
19. | Wyświetlanie / wskaźniki HR, dane pacjenta, data, czas, prędkość przesuwu, wzmocnienie, stan filtru, stan podłączenia elektrod, rodzaj zasilania, ostrzeżenia, krzywe – 3 kanały podłączenia elektrod, rodzaj zasilania, ostrzeżenia, krzywe – 3 kanały |  | TAK
21. | Wydruk Układ odprowadzeń: Standard / Cabrera |  | TAK
22. | Przesuw: 5, 10, 25, 50 mm/s |  | TAK
23. | Czułość: 5, 10, 20 mm/mV |  | TAK
24. | Papier: termoczuły, składany, 210 mm szerokości (A4) / do 12 krzywych EKG |  | TAK
25. | Sterowanie Klawiatura alfanumeryczna, gumowa |  | TAK
II. | Wyposażenie dodatkowe
1. | Wózek jezdzny pod aparat z wysięgnikiem dla kabla EKG i koszem na akcesoria |  | TAK
III. | Pozostałe
1. | Gwarancja min. 24 miesiące |  | TAK
2. | Czas reakcji na zgłoszenie awarii – maksymalny czas podjęcia działań zmierzających do usunięcia awarii 48 godzin z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK
3. | Bezpłatne uruchomienie urządzenia, przeszkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi urządzenia |  | TAK
4. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Pompa dwustrzykawkowa opis
Załącznik nr 3.30
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
1. | Zakup pompy dwustrzykawkowej - 1 sztuk
2. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Pediatrii
Lp. | Wymagania ogólne
I. | Parametry ogólne
1. | Pompa infuzyjna 2-strzykawkowa posiadająca dwa niezależnie programowane tory infuzyjne (nie dopuszcza się pomp infuzyjnych 1-strzykawkowych łączonych w zestaw) |  | TAK
2. | Wszystkie komunikaty na wyświetlaczu w języku polskim |  | TAK
3. | Klawiatura alfanumeryczna |  | TAK
4. | Ciekłokrystaliczny, alfanumeryczny wyświetlacz parametrów infuzji |  | TAK
5. | Pompa skalibrowana do pracy ze strzykawkami o objętości: 5, 10, 20, 30, 50/60 ml |  | TAK
6. | Możliwość stosowania strzykawek różnych producentów krajowych i zagranicznych (minimum 5) - podać nazwy producentów wykorzystywanych strzykawek |  | TAK
7. | Automatyczne rozpoznawanie strzykawek |  | TAK
8. | Zakres szybkości infuzji przynajmniej co 0,1 ml/h: |  | TAK
0,1-400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml
0,1-600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml
0,1-1000 ml/h dla strzykawek 20 ml
0,1-1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml
0,1-2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml
9. | Programowanie infuzji w jednostkach (minimum): ml/h, mg/h, µg/h, mg/kg/h, µg/kg/h, mg/kg/min, µg/kg/min |  | TAK
10. | Dokładność szybkości dozowania ±2% |  | TAK
11. | Dawka uderzeniowa tzw. „bolus”, dozowana w dowolnym momencie wlewu |  | TAK
12. | Regulowana szybkość dozowania dawki uderzeniowej BOLUS (minimum) co 0,1 ml/h: |  | TAK
do 400 ml/h dla strzykawek 5/6 ml
do 600 ml/h dla strzykawek 10/12 ml
do 1000 ml/h dla strzykawek 20 ml
do 1200 ml/h dla strzykawek 30/35 ml
do 2000 ml/h dla strzykawek 50/60 ml
13. | Możliwość zmiany szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu |  | TAK
14. | Możliwość podglądu zaprogramowanych parametrów infuzji |  | TAK
15. | Możliwość zablokowania przycisków klawiatury |  | TAK
16. | Programowana objętość infuzji co 0,1 ml (minimum) w zakresie 0,1 do 999,9 ml |  | TAK
17. | Programowanie: |  | TAK
-prędkości,
-prędkości i objętości,
-prędkości i czasu,
-objętości i czasu
18. | Ustawianie wartości ciśnienia okluzji przynajmniej 7 poziomów w zakresie 300-900 mmHg |  | TAK
19. | Możliwość programowania nazwy oddziału |  | TAK
20. | Wyświetlanie nazw (minimum) 30 leków (możliwość wymiany wszystkich nazw leków) |  | TAK
21. | Możliwość zaprogramowania profili podaży powiązanych z nazwami określonego leku (minimum) 16 profili |  | TAK
22. | Funkcja KVO programowalna w zakresie (minimum) 0-5 ml/h co 0,1 ml/h |  | TAK
23. | Funkcja Stand-By programowana 1sek-24h |  | TAK
24. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1 min do 99 godzin |  | TAK
25. | Rejestr zdarzeń minimum 2000 |  | TAK
26. | Akustyczno-optyczny system alarmów i ostrzeżeń. Podać listę alarmów. |  | TAK
27. | Regulacja głośności alarmu |  | TAK
28. | Uchwyt umożliwiający zamocowanie pompy m.in. do stojaka, łóżka, stacji dokującej MD |  | TAK
29. | Zasilanie sieciowe: 100-240 V, 50/60 Hz (zasilacz wewnętrzny) |  | TAK
30. | Zasilanie wewnętrzne akumulatorowe (minimum) |  | TAK
-20h przy przepływie 5 ml/h
-4h przy przepływie 100 ml/h
31. | Automatyczne ładowanie akumulatorów w momencie podłączenia aparatu do zasilania sieciowego |  | TAK
32. | Port komunikacyjny np. RS-232 |  | TAK
33. | Masa urządzenia (z akumulatorem) max 4,2 kg |  | TAK
II. | Pozostałe
1. | Okres gwarancji w miesiącach - min. 24 miesiące |  | TAK
2. | Czas podjęcia naprawy przez serwis max 48h od momentu zgłoszenia |  | TAK
3. | Czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia w dniach (do 7 dni roboczych) |  | TAK
4. | Liczba napraw uprawniających uprawniających do wymiany urządzenia na nowe (3 naprawy) |  | TAK
5. | Serwis na terenie Polski |  | TAK
6. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji zaoferowanego modelu (minimum)10 lat |  | TAK
7. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Pulskoksymetr pediatryczny opis
Załącznik nr 3.31
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
2. | Pulsoksymetr - 1 sztuka
3. | Z przeznaczeniem dla Oddziału Pediatrii
Lp. | Wymagania ogólne
I. | Parametry ogólne
1. | Pulsoksymetr –system monitowania saturacji SpO2 oraz tętna noworodków, dzieci i dorosłych |  | TAK
2. | Pulsoksymetr stacjonarno-transportowy z wbudowanym akumulatorem i zasilaczem sieciowym |  | TAK
3. | Zasilanie 100-240 VAC, 50/60 Hz, 45VA |  | TAK
4. | Pojemność akumulatora minimum 5 godzin przy użyciu nowego, w pełni naładowanego akumulatora, bez alarmów. |  | TAK
5. | Możliwość wymiany akumulatora na 10 godzinny |  | TAK
6. | Możliwość wymiany akumulatora na 15 godzinny |  | TAK
7. | Waga maksymalna łącznie z akumulatorem 1,6 kg |  | TAK
8. | Zintegrowany z obudową uchwyt do przenoszenia urządzenia |  | TAK
9. | Menu w języku polskim |  | TAK
10. | Nawigacja i sterowanie za pomocą pokrętła wielofunkcyjnego |  | TAK
II. | Tryby monitorowania
1. | Tryb standardowy / szpitalny |  | TAK
2. | Tryb monitorowania podczas snu (wyłaczone sygnały dzwiękowe i graficzne) |  | TAK
3. | Tryb uproszczony / domowy |  | TAK
III. | Mierzone wartości
1. | Zakres pomiaru saturacji: 1-100% |  | TAK
2. | Zakres częstości pulsu: 20-250 bpm |  | TAK
3. | Zakres perfuzji: 0,03-20% |  | TAK
IV. | Dokładność pomiaru
1. | SPO2 dorośli, noworodki: 70-100% +/- 2 cyfry |  | TAK
2. | SPO2 dorośli, noworodki: 60-80% +/- 3 cyfry |  | TAK
3. | SPO2 przy niskiej perfuzji: 70-100% +/-2 cyfry |  | TAK
4. | SPO2 pomiar w ruchu, dorośli, noworodki: 70-100% +/- 4 cyfry |  | TAK
5. | Tętno - dorośli, noworodki: 20-250 +/- 3 bpm |  | TAK
6. | Tętno niska perfuzja: 20-250 +/- 3 bpm |  | TAK
7. | Częstość pulsu dla niskiej perfuzji: 20-250 min -1 +/- 3 cyfry |  | TAK
V. | Wyświetlacz
1. | Kolorowy wyświetlacz TFT LCD prezentujący wszystkie graficzne i numeryczne informacje pacjenta oraz komunikaty ostrzegawcze. |  | TAK
2. | Wyświetlanie krzywej pletyzmografu |  | TAK
3. | Wyświetlanie SpO2 — bieżąca wartość |  | TAK
4. | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla saturacji |  | TAK
5. | Wyświetlanie amplitudy tętna |  | TAK
6. | Wyświetlanie częstości tętna - bieżąca wartość |  | TAK
7. | Wyświetlanie górnego i dolnego limitu alarmowego dla tętna |  | TAK
8. | Wyświetlanie czasu |  | TAK
9. | Wyświetlanie ikony aktywnego alarmu |  | TAK
10. | Wskaźnik zasilania sieciowego |  | TAK
11. | Ikona stanu baterii informująca o stopniu naładowania akumulatora |  | TAK
12. | Wskaźnik zakłóceń |  | TAK
13. | Wskaźnik czujnik zdjęty |  | TAK
14. | Wskaźnik czujnik odłączony |  | TAK
15. | Wskaźnik komunikat czujnika |  | TAK
16. | 96 godzinna pamięć trendu wszystkich monitorowanych parametrów pod postacią tabelaryczną i graficzną |  | TAK
VI. | Transmisja danych
1. | Port przywołania pielęgniarki |  | TAK
2. | Złącze USB |  | TAK
3. | Złącze Mini USB |  | TAK
VII. | Alarmy
1. | Regulacja czasu opóźnienia reakcji alarmu na zmianę saturacji w zakresie: 10s, 25s, 50s, 100s dla zmian o 1%. |  | TAK
2. | Regulacja czasu opóźnienia reakcji na zmianę saturacji wyższą niż 1% według algorytmu: (10s, 25s, 50s, 100s) / wartość zmiany saturacji = czas opóźnienia reakcji alarmu. |  | TAK
3. | Alarmy dźwiękowe o wysokim, średnim i niskim priorytecie |  | TAK
4. | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej dolnej granicy. |  | TAK
5. | Alarm wizualny i dźwiękowy dla częstość pulsu powyżej górnej granicy. |  | TAK
6. | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej górnej granicy |  | TAK
7. | Alarm wizualny i dźwiękowy dla SpO2 powyżej dolnej granicy |  | TAK
8. | Alarm dla odłączenia SpO2 Kabla/Sensora |  | TAK
9. | Alarm dla SpO2 zdjęcie czujnika |  | TAK
10. | Alarm wizualny i dźwiękowy dla niskiego poziomu naładowania akumulatora |  | TAK
11. | Alarm całkowicie rozładowanej baterii |  | TAK
12. | Możliwość zawieszenia dźwięków alarmowych na 30, 60, 90, 120 s. z jednoczasowym generowaniem alarmów wizualnych |  | TAK
13. | Regulacja głośności dla alarmu, przycisku, pulsu |  | TAK
VIII. | Wyposażenie
1. | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
2. | Przewód łączący urządzenie z czujnikiem pomiarowym |  | TAK
3. | Czujnik do saturacji wielorazowy uniwersalny od noworodków do dorosłych |  | TAK
4. | Czujnik do saturacji wielorazowy typu klips powyżej 40 kg |  | TAK
5. | Gwarancja 24 miesiące |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Wirówki typ 1 opis
Załącznik nr 3.32
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
1. | Zakup wirówki laboratoryjnej - 2 sztuki
2. | Z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Lp. | PARAMETRY
I. | OGÓLNE
1. | Zasilanie - 115 V 50 Hz; 230 V 60 Hz |  | TAK
2. | Moc - 120 W |  | TAK
3. | Maksymalna pojemność - 500 ml |  | TAK
4. | Obroty - 300 ÷ 4000 RPM, krok/step 100 RPM |  | TAK
5. | RCF - 2504 x g, krok/step 1 x g |  | TAK
6. | Czas - 1 ÷ 99min krok/step 1 min |  | TAK
II. | CECHY
1. | Wirówka do testów cytologicznych |  | TAK
2. | Intuicyjny układ nastawienia parametrów wirowania |  | TAK
3. | Wyświetlacz LCD |  | TAK
4. | Regulacja czasu wirowania |  | TAK
5. | Regulacja prędkości/RCF |  | TAK
6. | Komora wirowania ze stali nierdzewnej |  | TAK
7. | Jeyzk menu polski |  | TAK
III. | BEZPIECZEŃSTWO
1. | Zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 |  | TAK
2. | Blokada pokrywy podczas wirowania |  | TAK
3. | Blokada startu przy otwartej pokrywie |  | TAK
4. | Awaryjne otwieranie pokrywy |  | TAK
IV. | WYPOSAŻENIE
1. | 1 komplet: Rotor kątowy 24-miejscowy na probówki 15/10 ml - 1 komplet dla każdej z wirówek |  | TAK
V. | Gwarancja minimum 24 miesiące | Jeżeli > to 20 ptk. | TAK
VI. | W trakcie trwania gwrancji minimum 1 bezpłatny przegląd na 12 miesięcy | Jeżeli > to 20 ptk. | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Wirówki typ 2 opis
Załącznik nr 3.33
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
1. | Zakup wirówki laboratoryjnej - 2 sztuki
2. | Z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Lp. | PARAMETRY
I. | Ogólne
1. | Zasilanie - 230 V 50/60 Hz; 115 V 50/60 Hz |  | TAK
2. | Moc - 600 W |  | TAK
3. | Maksymalna pojemność - 1000 ml |  | TAK
4. | Obroty - 90 ÷ 18000 RPM, krok/step 1 RPM |  | TAK
5. | RCF - 30065 x g, krok/step 1 x g |  | TAK
6. | Czas - 1s ÷ 99h 59min 59s krok/step 1 min |  | TAK
II. | CECHY
1. | Wirówka z wentylacją |  | TAK
2. | Funkcja opóźnionego startu |  | TAK
3. | Efektywny system wentylacji |  | TAK
5. | Nowoczesny układ programowania |  | TAK
6. | Wyświetlacz LCD |  | TAK
7. | Jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu |  | TAK
11. | Regulacja RPM/RCF |  | TAK
12. | Manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF) |  | TAK
16. | Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania |  | TAK
18. | Automatyczne otwieranie pokrywy |  | TAK
19. | Zamek domykający pokrywy |  | TAK
20. | Wejście USB |  | TAK
23. | Komora wirowania ze stali nierdzewnej |  | TAK
24. | Jeyzk menu polski |  | TAK
III. | Bezpieczeństwo
1. | Zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 |  | TAK
2. | Blokada pokrywy podczas wirowania |  | TAK
3. | Blokada startu przy otwartej pokrywie |  | TAK
4. | Awaryjne otwieranie pokrywy |  | TAK
5. | Czujnik niewyważenia |  | TAK
IV. | Wyposażenie
1. | 1 komplet: Rotor kątowy 24-miejscowy na probówki 15/10 ml - 1 komplet |  | TAK
2. | 1 komplet: Rotor kątowy 36-miejscowy na probówki 2/1,5 ml - 1 komplet |  | TAK
V. | Gwarancja minimum 24 miesiące | Jeżeli > to 20 ptk. | TAK
VI. | W trakcie trwania gwrancji minimum 1 bezpłatny przegląd na 12 miesięcy | Jeżeli > to 10 ptk. | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Wirówka typ 3 opis
Załącznik nr 3.34
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
1. | Zakup wirówki laboratoryjnej - 1 sztuki
2. | Z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Lp. | PARAMETRY
I. | OGÓLNE
1. | Zasilanie - 230 V 50/60 Hz; 115 V 50/60 Hz |  | TAK
2. | Moc - 600 W |  | TAK
3. | Maksymalna pojemność - 1000 ml |  | TAK
4. | Obroty - 90 ÷ 18000 RPM, krok/step 1 RPM |  | TAK
5. | RCF - 30065 x g, krok/step 1 x g |  | TAK
6. | Czas - 1s ÷ 99h 59min 59s krok/step 1 min |  | TAK
II. | CECHY
1. | Wirówka z wentylacją |  | TAK
2. | Funkcja opóźnionego startu |  | TAK
3. | Efektywny system wentylacji |  | TAK
4. | Nowoczesny układ programowania |  | TAK
5. | Wyświetlacz LCD |  | TAK
6. | Jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu |  | TAK
7. | Regulacja RPM/RCF |  | TAK
8. | Manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF) |  | TAK
9. | Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania |  | TAK
10. | Automatyczne otwieranie pokrywy |  | TAK
11. | Zamek domykający pokrywy |  | TAK
12. | Wejście USB |  | TAK
13. | Komora wirowania ze stali nierdzewnej |  | TAK
14. | Jeyzk menu polski |  | TAK
III. | BEZPIECZEŃSTWO
1. | Zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 |  | TAK
2. | Blokada pokrywy podczas wirowania |  | TAK
3. | Blokada startu przy otwartej pokrywie |  | TAK
4. | Awaryjne otwieranie pokrywy |  | TAK
5. | Czujnik niewyważenia |  | TAK
IV. | WYPOSAŻENIE
1. | 1 komplet: Rotor horyzontalny 4x250ml - 1 komplet |  | TAK
2. | 4 x zawieszka do rotora |  | TAK
3. | 4 x wkładka 8 miejscowa na probówki 15/10 ml |  | TAK
V. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | TAK
VI. | W trakcie trwania gwrancji minimum 1 bezpłatny przegląd na 12 miesięcy |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Wirówka typ 4 opis
Załącznik nr 3.35
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
1. | Zakup wirówki laboratoryjnej - 1 sztuki
2. | Z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Lp. | PARAMETRY
I. | OGÓLNE
1. | Zasilanie - 230 V 50/60 Hz; 115 V 60 Hz |  | TAK
2. | Moc - 1300 W |  | TAK
3. | Maksymalna pojemność - 1,6l |  | TAK
4. | Obroty - 90 ÷ 18000 RPM, krok/step 1 RPM |  | TAK
5. | RCF - 31150 x g, krok/step 1 x g |  | TAK
6. | Czas - 1s ÷ 99h 59min 59s krok/step 1 s |  | TAK
II. | CECHY
1. | Temperatura +4°C zapewniona dla maksymalnej prędkości każdego wirnika |  | TAK
2. | Funkcja opóźnionego startu |  | TAK
3. | Rozpoczęście pracy po osiągnięciu określonej temperatury |  | TAK
4. | Precyzyjna stabilizacja temperatury |  | TAK
5. | Wyświetlacz LCD |  | TAK
6. | Jednoczesne wskazanie na wyświetlaczu zadanej i bieżącej wartości prędkości, RCF, czasu, temperatury |  | TAK
7. | Regulacja RPM/RCF |  | TAK
8. | Manualne ustawianie promienia wirowania (z automatyczną korektą RCF) |  | TAK
9. | Możliwość zmiany parametrów podczas wirowania |  | TAK
10. | Automatyczne otwieranie pokrywy |  | TAK
11. | Zamek domykający pokrywy |  | TAK
12. | Wejście USB |  | TAK
13. | Komora wirowania ze stali nierdzewnej |  | TAK
14. | Jeyzk menu polski |  | TAK
III. | BEZPIECZEŃSTWO
1. | Zgodność z międzynarodowymi normami bezpieczeństwa EN-61010-1 i EN-61010-2-020, EN-61010-2-101 |  | TAK
2. | Blokada pokrywy podczas wirowania |  | TAK
3. | Blokada startu przy otwartej pokrywie |  | TAK
4. | Awaryjne otwieranie pokrywy |  | TAK
5. | Czujnik niewyważenia |  | TAK
IV. | WYPOSAŻENIE
1. | 1 komplet: Rotor horyzontalny 4x500ml - 1 komplet |  | TAK
2. | 4 x zawieszka do rotora |  | TAK
3. | 4 x wkładka redukcyjna 16 mijscowa na probówki 15/10/6 ml |  | TAK
4. | Rotor hematokrytowy na 24 kapilary 75mm wraz z czytnikiem |  | TAK
V. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | TAK
VI. | W trakcie trwania gwrancji minimum 1 bezpłatny przegląd na 12 miesięcy |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Cytowirówka opis
Załącznik nr 3.36
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
| Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
| Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018 |  | TAK
| Zakup cytowirówki - szt. 1 |  | TAK
Z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
I. | PARAMETRY
1. | Ilość obrotów na minutę: 100 - 2000 |  | TAK
2. | Ilość obrotów na minutę programowalna przez użytkownika |  | TAK
3. | Cytorotor o pojemności od 1 do 12 próbek |  | TAK
4. | Cytowirówka wyposażona w automatyczny system barwienia cytopreparatów |  | TAK
5. | Możliwość wykonania barwienia May Grunwald Giemsa |  | TAK
6. | Suszenie cytopreparatów umozliwiające oglądanie preparatów bezpośrednio po zakończeniu cyklu |  | TAK
7. | Automatyczne czyszczenie i płukanie dysz po każdym cyklu barwienia |  | TAK
II. | WYPOSAŻENIE
1. | Zestaw startowy zapewniający poprawne uruchomienie cytowirówki: - odczynniki - środki czyszczące - kubeczki - szkiełka |  | TAK
III. | POZOSTAŁE PARAMETRY
1. | Gwarancja min. 24 miesięcy |  | TAK
2. | W okresie gwarancji bezpłatny przegląd techniczny |  | TAK
3. | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
4. | Czas podjęcia naprawy przez serwis maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia, czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych |  | TAK
5. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - 3 naprawy |  | TAK
6. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji danego modelu minimum 10 lat |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Komora laminarna opis
Załącznik nr 3.37
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
| Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
| Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018 |  | TAK
| Zakup Komory Laminarnej - szt. 1 |  | TAK
Z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
I. | PARAMETRY
1. | Maksymalne wymiary zewnętrzne: 1362x799x1572 mm |  | TAK
2. | Klasa bezpieczeństwaII typ A2 (zgodność z normą EN 12469:2000) |  | TAK
3. | Szerokość blatu roboczego 1,2 m; blat jednoczęściowy |  | TAK
4. | Pionowy przepływ powietrza o prędkości 0,53 m/s |  | TAK
5. | Konstrukcja ze stali nierdzewnej, ścianki boczne pełne; ręcznie regulowana szyba frontowa |  | TAK
6. | Filtry HEPA H14 o skutecznośći 99,995% dla cząstek wielkości 0,3 mikrona |  | TAK
7. | Oświetlenie fluorescencyjne i UV |  | TAK
8. | Przestrzeń robocza wyposażona w dwa gniazdka elektryczne na ścianie tylnej oraz podłączenie gazowe i trzy podłączenia dodatkowe (po dwie sztuki na każdej ze ścian bocznych) |  | TAK
9. | Panel sterowania z wyświetlaczem OLED i przyciskami membranowymi |  | TAK
10. | Silnik komutowany elektronicznie z automatyczną kompensacją zużycia filtrów |  | TAK
11. | Komora przystosowana do serwisowania w miejscu instalacji |  | TAK
12. | W wyposażeniu ststyw na nóźkach z możliwością ustawienia 2 wysokości |  | TAK
III. | POZOSTAŁE PARAMETRY
1. | Gwarancja min. 24 miesięcy |  | TAK
2. | W okresie gwarancji bezpłatny przegląd techniczny |  | TAK
3. | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
4. | Czas podjęcia naprawy przez serwis maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia, czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych |  | TAK
5. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - 3 naprawy |  | TAK
6. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji danego modelu minimum 10 lat |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Inkubator CO2 opis
Załącznik nr 3.38
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
| Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
| Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018 |  | TAK
| Zakup Inkubator CO2 - szt. 1 |  | TAK
Z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
I. | PARAMETRY
1. | Pojemność robocza komory ok. 170 litrów |  | TAK
2. | Maksymalne wymiary zewnętrzne (SxGxW): 620x710x900mm |  | TAK
3. | Inkubator wyposażony w płaszcz powietrzny, trzy oddzielne strefy grzania z niezależnymi grzałkami dla kuwety z wodą oraz drzwi zewnętrznych |  | TAK
4. | Drzwi zewnętrzne pełne z możliwością zmiany kierunku otwarcia; dodatkowo oddzielnie uszczelnione, szklane drzwi wewnętrzne |  | TAK
5. | Wnętrze inkubatora oraz półki wykonane ze stopu stali nierdzewnej z miedzią umożliwiającego dekontaminację bez konieczności wstrzymywania pracy inkubatora |  | TAK
6. | Inkubator wyposażony w co najmniej 4 półki perforowane |  | TAK
7. | Zakres kontroli temperatury: +5˚C od temperatury otoczenia do +50˚C |  | TAK
8. | Stabilność temperatury nie gorsza niż: ±0,1˚C |  | TAK
9. | Jednorodność temperatury nie gorsza niź: ±0,25˚C |  | TAK
10. | Zakres kontroli stężenia CO2: 0% do 20% |  | TAK
11. | Stabilność stężenia CO2 nie gorsza niż: ±0,15% |  | TAK
12. | Wilgotność w komorze utrzymywana na stałym poziomie 95% RH ± 5% RH |  | TAK
13. | Sterownik mikroprocesorowy, panel sterowania z wyświetlaczami LED |  | TAK
14. | Termoprzewodnościowy czujnik stężenia CO2 |  | TAK
15. | Możliwość doposażenia inkubatora w dedykowany, niepowodujący powstawania ozonu, system UV, uruchamiany automatycznie po zamknięciu drzwi zewnętrznych i sterylizujący powietrze oraz wodę w kuwecie nawilżającej |  | TAK
16. | Inkubator wyposażony w 2 porty wtrysku gazu z możliwością późniejszego doposażenia w dedykowany przełącznik butli z CO2 |  | TAK
17. | Filtr mikrobiologiczny na lini zasilania w CO2 |  | TAK
18. | Sygnalizacja stanów alarmowych: odchylenia temperatury, odchylenia stężenia CO2, niedomknięcia drzwi |  | TAK
19. | Niezależne zabezpieczenie przed przegrzaniem powyżej temperatury ustalonej przez użytkownika |  | TAK
20. | System automatycznej diagnostyki usterek |  | TAK
21. | Port kablowy o średnicy minimum 30 mm pozwalający na wprowadzenie zewnętrznych instrumentów pomiarowych do komory inkubatora |  | TAK
II. | POZOSTAŁE PARAMETRY
1. | Gwarancja min. 24 miesięcy |  | TAK
2. | W okresie gwarancji bezpłatny przegląd techniczny |  | TAK
3. | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
4. | Czas podjęcia naprawy przez serwis maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia, czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych |  | TAK
5. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - 3 naprawy |  | TAK
6. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji danego modelu minimum 10 lat |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Elektroforeza opis
Załącznik nr 3.39
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018
1. | Zakup Aparatu do elektroforezy - 2 sztuki
2. | Z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
Lp. | PARAMETRY
I. | OGÓLNE
1. | Automatyczny przebieg etapów elektroforezy: rozdział, inkubacja, barwienie, wybarwianie, suszenie, skanowanie |  | TAK
2. | Możliwość wykonania rozdziałów: białko surowicy, immunofiksacji surowicy i moczu oraz analiza prążków oligoklonalnych metodą izoelektroogniskowania z immunofiksacją bez immunoblotingu |  | TAK
3. | System jednomodułowy |  | TAK
4. | Automatyczna aplikacja próbki na żel |  | TAK
5. | Zastosowanie aplikatorów jednorazowego użytku z membranami do nanoszenia materiału biologicznego na żel |  | TAK
6. | Automatyczna regulacja napięcia, prądu i mocy |  | TAK
7. | Odczynnik, odbarwiacz, utrwalacze bez substancji toksycznych |  | TAK
8. | Kontrola poziomu odczynników |  | TAK
II. | WYPOSAŻENIE
1. | Komputer, mysz, klawiatura, drukarka i UPS |  | TAK
2. | Możliwość przesyłania danych do sieci komputerowej |  | TAK
III. | Gwarancja minimum 24 miesiące |  | TAK
IV. | W trakcie trwania gwrancji minimum 1 bezpłatny przegląd na 12 miesięcy |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Mikroskop z kamerą opis
Załącznik nr 3.40
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
| Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
| Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2018 |  | TAK
| Zakup mikroskop z kamerą - szt. 1 |  | TAK
Z przeznaczeniem dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
PARAMETRY
I | Mikroskop dedykowany do analizy cytogenetycznej w skład którego wchodzą: |  | TAK
1 | Statyw : Miska rewolwerowa 6-ci gniazdowa Oświetlacz halogenowy min. 50 WAT Potencjometr światła Współosiowe śruby mikro/makro do ustawienia ostrości Kabel sieciowy |  | TAK
2 | Stolik z posuwem preparatu w osiach X i Y z możliwością pozycjonowania |  | TAK
3 | Tubus binokularny z regulacją rozstawu źrenic z portem kamery |  | TAK
4 | Okulary min. 15x z regulacją dioptryczną |  | TAK
5 | Kondensor do jasnego pola achromatyczno-aplanatyczny z regulowaną przesłona aperturową do obserwacji z obiektywami 10x, 100x |  | TAK
6 | Obiektywy : plan-achromatyczny 10x immersyjny 100x, apertura 1,30 dostosowany do badań cytogenetycznych |  | TAK
II | Kamera cyfrowa odpowiednia do analizy cytogenetycznej |  | TAK
1. | Przetwornik do mikroskopu pozwalający na transfer obrazu do komputera |  | TAK
2. | Rozdzielczość kamery min. 1260 x 1024 |  | TAK
III | Zestaw komputerowy
1 | Stacja komputerowa dostosowana parametrami do obsługi cytogenetycznego oprogramowania |  | TAK
2 | Monitor 24" LED z klawiaturą i myszką x 2 |  | TAK
3 | Dwa dyski zewnętrzne 1TB do archiwizacji danych |  | TAK
4 | Twardy dysk o pojemności min. 1000 GB |  | TAK
5 | Karta grafiki min. 1 GB |  | TAK
6 | Drukarka laserowa |  | TAK
7 | Oprogramowanie Windows 10 Professional lub równoważne |  | TAK
IV | Cytogenetyczny program do kariotypowania |  | TAK
1. | Układ ekranu do maksymalnie efektywnej pracy |  | TAK
2. | Dokumentacja dla każdego kroku obróbki komputerowej z opcją cofnięcia procesu |  | TAK
3. | Automatyczny kontrast, korekta obrazu, filtr do poprawy jakości prążków |  | TAK
4. | Automatyczna i ręczna separacja przyległych lub pokrywających się chromosomów |  | TAK
5. | Funkcja sprawdź obiekty z możliwością przeliczenia |  | TAK
6. | Automatyczne układanie chromosomów wg długości i położenia centromeru |  | TAK
7. | Szybka manualna korekta po automatycznej klasyfikacji chromosomów |  | TAK
8. | Zmiany wielkości chromosomów, prostowania, odwracania przy użyciu myszki |  | TAK
9. | Funkcja gumki do korekty obrazu chromosomu |  | TAK
10. | Funkcja umieszczania ideogramów wg ISCN obok chromosomów poszczególnych par |  | TAK
11. | Funkcja przecinania i łączenia do chromosomów oraz ideogramu |  | TAK
12. | Porównywanie par chromosomów z wielu kariogramów |  | TAK
13. | Baza danych: kariogramów, wyników poacjentów, metafaz. |  | TAK
14. | Funkcja wyszukiwania w bazie danych pacjentów wg dowolnego klucza |  | TAK
15. | Funkcja formularza wyników |  | TAK
16. | Powiększenia obrazu metafazy i kariotypu |  | TAK
17. | Eksport obrazów w różnych formatach, w tym JPEG |  | TAK
18. | Urządzenie podglądowe z przełącznikiem |  | TAK
19. | Polska wersja językowa |  | TAK
V | POZOSTAŁE PARAMETRY
1. | Szkolenie personelu |  | TAK
2. | Gwarancja min. 24 miesięcy |  | TAK
3. | W okresie gwarancji bezpłatny przegląd techniczny |  | TAK
4. | Autoryzowany przez producenta serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski |  | TAK
5. | Czas podjęcia naprawy przez serwis maksymalnie 48h od momentu zgłoszenia, czas oczekiwania na usunięcie uszkodzenia do 7 dni roboczych |  | TAK
6. | Liczba napraw uprawniających do wymiany urządzenia na nowe - 3 naprawy |  | TAK
7. | Dostępność części zamiennych po ustaniu produkcji danego modelu minimum 10 lat |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
……………………………………………….
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej

## Mikroskop neuroch opis
Załącznik nr 3.41
/pieczątka i podpis Wykonawcy/
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
ZAKUP MIKROSKOPU NEUROCHIRURGICZNEGO - 1SZT.
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Urządzenie musi spełniać następujący wymóg ogólny:
- fabrycznie nowe wyprodukowane 2018r. nieużywane, nie będące przedmiotem wystaw, badań naukowych, prac rozwojowych, usług badawczych, nie będące przedmiotem podemonstracyjnym i rekondycjonowanym, wcześniej nie wykorzystywane w jakimkolwiek celu przez inny podmiot, dopuszczony do obrotu i stosowania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (deklaracja zgodności na cały aparat).
- kompletne, gotowe do użycia po zainstalowaniu bez konieczności dokonywania zakupów uzupełniających, z instrukcja obsługi w języku polskim (wraz z dostawą).
| Parametry wymagane* | Wymagane | Parametry oferowane** | Punktacja
1 | Statyw podłogowy, jezdny z blokadą ruchu statywu, każde z kół wyposażone w system uniemożliwiający najechania na kable zasilające leżące na podłodze sali | TAK
2 | Zrobotyzowany system zawieszenia i wyważenia mikroskopu pozwalający na uzyskanie 6 stopni swobody. Każda z osi swobody statywu i mikroskopu wyposażona w silnik elektromotoryczny oraz system antywibracyjny. | TAK
3 | Hamulce elektromagnetyczne dla wszystkich ruchów mikroskopu i statywu zwalniane dwoma przyciskami na każdej rękojeści mikroskopu. Programowanie jednego z przycisków do pracy w trybie zwalniania hamulców tylko statywu lub tylko głowicy | TAK
4 | Obrót głowicy mikroskopy w zakresie 360o i ruch góra-dół wokół zaprogramowanego punktu w przestrzeni XYZ bez utraty ostrości widzenia. | TAK/NIE |  | TAK - 10 pkt
NIE - 0 pkt
5 | System pamięci pozycji. System pozwalający na zrobotyzowane ustawienie mikroskopu, statywu i ogniskowej w zapamiętanym punkcie w przestrzeni w osiach XYZ. Pamięć min. 5 punktów | TAK |  | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
6 | Obrót statywu względem podstawy jezdnej o min. 360o | TAK
7 | Zrobotyzowany system pochylania głowicy przód/tył i na boki sterowany joystickiem na uchwytach głowicy niezależnie od hamulców elektromagnetycznych | TAK
8 | System automatycznego balansowania mikroskopu i statywu realizowany jednym przyciskiem nie wymagający rebalansowania w trakcie zabiegu. System kompensacji wagi worków ochronnych, pozwalający na szybkie uruchomienie aparatu do następnego zabiegu bez potrzeby powtórnego wyważania. | TAK
9 | Uchwyty boczne na głowicy mikroskopu służące do przestawiania głowicy mikroskopu - ustawione symetrycznie | TAK
10 | Oświetlenie światłowodowe | TAK
11 | Oświetlenie główne- lampa ksenonowa o mocy w zakresie od 300 do 400W | TAK |  | ≥ 350W - 5 pkt
< 350W - 0 pkt
12 | Oświetlenie awaryjne - lampa ksenonowa o mocy w zakresie 300 do 400W | TAK |  | ≥ 350W - 5 pkt
< 350W - 0 pkt
13 | Regulacja wielkości oświetlanego pola operacyjnego, manualnie i automatycznie | TAK
14 | Prowadzenie światłowodów oraz przewodów toru wizyjnego w ramionach statywu | TAK
15 | System szybkiej wymiany przepalonej lampy przy bez konieczności użycia narzędzi | TAK
16 | Apochromatyczna optyka mikroskopu | TAK
17 | Ogniskowa w zakresie min 200 do 600 mm realizowana jednym obiektywem, zmiana płynna elektromotoryczna w całym zakresie | TAK |  | ≥ 600 mm – 10 pkt
< 600 mm – 0 pkt
18 | Zmiana powiększenia płynna - system zoom z indywidualnym ustawieniem pozycji początkowej | TAK
19 | Możliwość regulacji zamiany szybkości działania funkcji zoom i focus | TAK
20 | Całkowicie zintegrowany w głowicy mikroskopu system automatycznego ustawiania ostrości obrazu autofocus. | TAK, podać |  | System laserowy – 10 pkt
System video – 0 pkt
21 | Funkcja włączania i wyłączania laserowych spotów wspomagających manualne wyostrzanie obrazu | TAK
22 | Automatyczne (bez konieczności naciśnięcia przycisku na gryfie) wyzwolenie funkcji autofokus po zmianie pozycji głowicy. System szybkiego automatycznego wyostrzania niezależnie od laserowych spotów wspomagających. | TAK
23 | Manualna regulacja funkcji zoom i focus w przypadku awarii zasilania przy pomocy pokręteł umieszczonych z boku głowicy | TAK
24 | Sterowanie funkcjami focus i zoom poprzez przełączniki umieszczone na uchwytach na głowicy mikroskopu | TAK
25 | Most „face to face" z dzielnikiem optycznym zintegrowany we wspólnej obudowie głowicy mikroskopu | TAK
26 | Żyroskopowy system utrzymujący niezmienioną pozycję podglądu asystenckiego w przypadku pochylenia głowicy w kierunku przód/tył | TAK/NIE |  | TAK – 10 pkt
NIE – 0 pkt
27 | Kolorowy monitor dotykowy o przekątnej min. 24" do przekazywania obrazu z kamery mikroskopu i sterowania funkcjami mikroskopu. | TAK
28 | Podgląd asystencki boczny z regulacją w dwóch prostopadłych osiach w komplecie z tubusem i okularami szerokokątnymi o współczynniku powiększenia min. 12,5x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-5 D | TAK
29 | Tubus binokularny z pierścieniem obrotowym dla asysty face to face i operatora głównego uchylny w min. 0-1800 , okulary szerokokątne o powiększeniu min. 12.5x z korekcją refrakcji operatora w zakresie min. +5/-5 D | TAK
30 | Zintegrowana kamera 3 CMOS full HD nie wymagająca zewnętrznych adapterów. Kamera zintegrowana w obudowie głowicy mikroskopu w sposób pozwalający na wykorzystanie obu portów optycznych dzielnika do podłączenia innych dodatkowych akcesoriów i nie ograniczająca możliwości przyszłej rozbudowy o nowsze systemy video. Sygnał z kamery 1080p. | TAK
31 | Zintegrowany w mikroskopie system archiwizacji umożliwiający nagrywanie video w rozdzielczości HD (1920x1080) z edycją materiału wideo, tworzeniem własnych klipów i edycją graficzną zdjęć. Funkcja zapisu min. 2 minut materiału filmowego wstecz od momentu uruchomienia funkcji nagrywania sekwencji filmowej. | TAK
32 | Funkcja zapisu min. 2 minut materiału filmowego wstecz od momentu uruchomienia funkcji nagrywania sekwencji filmowej. | TAK/NIE |  | TAK -10 pkt
NIE – 0 pkt
33 | System nagrywania ma umożliwiać wprowadzenie danych pacjenta oraz tworzenie grup terapeutycznych, badawczych itp. do których można przypisać pacjenta w celu ułatwienia późniejszego wyszukiwania odpowiedniego materiału video/pacjentów | TAK
34 | System wizualizacji fluoroskopii śródoperacyjnej do zabiegów naczyniowych z wykorzystaniem indocyjaniny (ICG) oraz funkcja śródoperacyjnej wizualizacji i pomiaru przepływów naczyniowych. Rozbudowa nie może zwiększać gabarytów głowicy mikroskopu | TAK/NIE |  | TAK – 25 pkt
NIE – 0 pkt
35 | Zintegrowany w głowicy mikroskopu, system pozwalający na wprowadzanie w oba okulary operatora obrazów pochodzących z urządzeń peryferyjnych, panelu sterowania mikroskopem oraz z systemu neuronawigacji | TAK
36 | Otwarty interfejs nawigacyjny do podłączenia neuronawigacji. | TAK
37 | System do mikroinspekcji zespoleń naczyniowych w postaci mikroendoskopu sztywnego o kącie obserwacji min. 950. Długość końcówki 12 mm i średnicy 3,6 mm. Urządzenie w technologii plug and play, kompatybilne z mikroskopem. Obraz z urządzenia przekazywany na monitor mikroskopu w konwencji „picture in picture” dwóch obrazów: makroskopowego z mikroskopu i mikro z mikroendoskopu. Urządzenie wyposażone w kasetę do sterylizacji. Maksymalny czas uruchomienia systemy w warunkach Sali operacyjnej do 20 sek. | TAK |  | Tak – 25 pkt
|  | TAK |  | Nie – 0 pkt
38 | integracja z systemem HIS, PACS - zapewnienie niezbędnych licencji, wsparcia technicznego i merytorycznego ze strony dostawcy usług PACS, RIS - archiwizacja na serwer Zamawiającego - komunikacja z PACS, HIS poprzez DICOM i HL7 | TAK
UWAGA:
1. Wszystkie parametry i wartości podane w zestawieniu muszą dotyczyć oferowanej konfiguracji (zawarte w cenie oferty) i dostępne w oferowanym aparacie w chwili złożenia oferty.
2. Wszystkie wartości liczbowe muszą być podane w jednostkach zgodnych z podanymi w tabeli. Wartości liczbowe podane w innych jednostkach nie będą przeliczane. W przypadku parametrów ocenianych Wykonawca otrzyma 0 pkt, a w przypadku parametrów granicznych oferta zostanie odrzucona.
3. Parametry, których wartość liczbowa określona jest w rubryce „wymagane” lub których spełnienie jest konieczne (zaznaczone TAK) stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty.
4. W przypadku dwóch ofert, gdy wartość parametrów jest taka sama obie oferty dostają maksymalną liczbę punktów za dany parametr.
5. Wszystkie oferowane paramenty mają być potwierdzone w materiałach informacyjnych producenta (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu). Wykonawca do oferty przedłoży firmowe materiały informacyjne producenta (foldery, ulotki, prospekty, dane techniczne lub instrukcje oferowanego sprzętu), w których należy zaznaczyć deklarowane parametry (należy podkreślić/zakreślić wartość liczbową i/lub tekst potwierdzający parametr/cechę oraz dopisać do której L.p. w tabeli oferty się odnoszą). W przypadku potwierdzenia któregokolwiek z parametrów w instrukcji obsługi oferowanego sprzętu Wykonawca powinien załączyć wyłącznie stronę tytułową z podaniem wersji aktualizacji oraz stronę/strony bezpośrednio potwierdzające dany parametr. W przypadku braku tych parametrów w firmowych materiałach informacyjnych, Wykonawca zobowiązany jest to potwierdzenia tych danych stosownym oświadczeniem, podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
………………………..
| Data ................................... |  |  | podpis i pieczątka osoby uprawnionej