## 3.2
Załącznik nr 3.1 do SWKO
| /pieczątka i podpis Wykonawcy/ | Załącznik nr 3.1 do Umowy
Pakiet nr 1
Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im.św. Jana Pawła II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 SUM w Katowicach 40-752 Katowice ul. Medyków 16
PARAMETRY TECHNICZNE
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia
Lp. | Parametry wymagane* | Parametry oferowane**
1. | Pakiet nr 1: zakup unitu stomatologicznego z wyposażeniem
2. | Z przeznaczeniem dla Poradni Chirurgii Szczękowo -Twarzowej
3. | Sprzęt fabrycznie nowy - rok produkcji 2021
Lp. | PARAMETRY
1 | Kompaktowy unit stomatologiczny
1.1 | Unit z rękawami „OD GÓRY”, z blokiem spluwaczki powieszonym na fotelu, a na nim: lampa, konsole lekarza i asysty (zmieniają wysokość wraz z fotelem) |  | TAK
1.2 | Panel sterowania z cyfrowym wyświetlaczem parametrów pracy i zintegrowanym negatoskopem |  | TAK
1.3 | Wielofunkcyjny sterownik nożny z dźwignią przesuwną oraz joystickiem dla obsługi narzędzi i fotela (standardowy wychyłowy) |  | TAK
1.4 | Konsola lekarska z hamulcem mechanicznym (ciernym-pokrętło) wyposażona od lewej w: |  | TAK
1.4.1 | dmuchawka kątowa (3-funkcyjna) |  | TAK
1.4.2 | lampa polimeryzacyjna (światłowód ø8mm, 6 programów, 500-2200mW/cm2) |  | TAK
1.4.3 | skaler piezoelektryczny (gwint w standardzie EMS) |  | TAK
1.4.4 | mikrosilnik (bezszczotkowy ze światłem z LED, 100-40000rpm /3,3Ncm), bez kątnicy |  | TAK
1.4.5 | MIDWEST ze światłem (rękaw turbinowy z zasilaniem), bez kątnicy turbinowej i złączki |  | TAK
1.5 | Konsola asysty z dotykowym panelem sterowania na dwu-przegubowym ramieniu, wyposażona od prawej w: |  | TAK
1.5.1 | Rękaw standardowego ssaka z regulowanym terminalem (z redukcją do ślinociągu) |  | TAK
1.5.2 | Rękaw dużego ssaka z regulowanym terminalem (z redukcją do standardowego) |  | TAK
1.6 | System ssący – MOKRY (unit wymaga indywidualnej, zewnętrznej pompy z separacją brudnej wody) |  | TAK
1.7 | Spluwaczka z odpływem do kanalizacji |  | TAK
1.8 | Lampa pola pracy 3 osiowa, LED z regulacją barwy: ciepła/neutralna/zimna, filtr przeciw polimeryzacyjny, płynna regulacja 3000-50000lux, bezdotykowa obsługa, zdejmowane autoklawowalne nasadki uchwytów |  | TAK
1.9 | Fotel pacjenta o udźwigu 190kg, bezszwowa tapicerka + składany lewy podłokietnik |  | TAK
2.0 | Zagłówek mechaniczny (2 osiowy, wysuwany, blokada pokrętłem) |  | TAK
2.1 | Komplet końcówek kątnica 1:1 ze światłem + turbina + złączka ze światłem + 2x prostnica 1:1 bez światła |  | TAK
2.2 | Sterownik nożny progresywno-naciskowy POWER |  | TAK
2.3 | Mokra pompa ssaka |  | TAK
2.4 | Krzesełko lekarsko-asystenckie |  | TAK
2.5 | Kompresor z osuszaczem powietrza |  | TAK
2.6 | Bezprzewodowa lampa diodowa polimeryzacyjna ze zmiennym uchwytem |  | TAK
6 | Warunki gwarancji i serwisu
6.1 | Okres gwarancji min. 24 miesiące |  | TAK
6.2 | Minimum 1 gwarancyjny przegląd na rok przez cały okres trwania gwarancji |  | TAK
6.3 | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie awarii w okresie gwarancji max. 48 godzin |  | TAK
6.4 | Czas usunięcia awarii w okresie gwarancji max 14.dni |  | TAK
6.5 | Instrukcja obsługi w języku polskim |  | TAK
6.6 | Deklaracja Zgodności CE |  | TAK
* Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.
**Kolumnę Parametry oferowane należy wypełnić
…………………………………………
| Data ................................... | podpis i pieczątka osoby uprawnionej